## Pakiet Nr 1
Pakiet 1. Kaniulacja naczyń centralnych oraz tętnic dla kardiochirurgii
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera, cewnik 3-światłowy 8Fr/14,18,18 Ga/ dł. 15 i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18Ga/70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł. min. 60 cm, rozszerzacz 9F, skalpel, strzykawka 10 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera, cewnik 3-światłowy 9Fr/14,16,16 Ga/ dł. 15 i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18Ga/70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł. min. 60 cm, rozszerzacz 10F, skalpel, strzykawka 10 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera, cewnik 4-światłowy 8,5 Fr /18,18,16,14 Ga/ dł. 15 i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18 Ga/70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł. min. 60 cm, rozszerzacz 9F, skalpel, strzykawka 10 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera, cewnik 3-światłowy 7 Fr/18,18,16 Ga/dł. 15 i 20 cm,pokryty powłoką antybakteryjną – chlorheksydyną i sulfadiazyną srebra, igła do nakłucia naczynia 18 Ga/70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł. min. 60 cm, rozszerzacz 8F, skalpel, strzykawka 10 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika | 200 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera, cewnik 3-światłowy 8Fr/14,18,18 Ga/ dł. 15 i 20 cm, pokryty powłoką antybakteryjną – chlorheksydyną i sulfadiazyną srebra,igła do nakłucia naczynia 18Ga/70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł. min. 60 cm, rozszerzacz 9F, skalpel, strzykawka 10 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika | 50 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera, cewnik 4-światłowy 8,5 Fr /18,18,16,14 Ga/ dł. 15 i 20 cm, pokryty powłoką antybakteryjną – chlorheksydyną i sulfadiazyną srebra, igła do nakłucia naczynia 18 Ga/70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł. min. 60 cm, rozszerzacz 9F, skalpel, strzykawka 10 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera, cewnik jednoświatłowy 3Fr/dł.10 i 15 cm, igła do nakłucia naczynia typu Y 20Ga, prowadnik „J” 0.022”, dł. min. 40 cm, rozszerzacz 4F, skalpel, strzykawka 2.5 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 2
Pakiet 2. Kaniule dializacyjne ostre
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Zestaw cewników czasowych z ramionami zakrzywionymi lub prostymi, trójkanałowy, z ramionami zakrzywionymi pod kątem 180 stop. o maksymalnej wysokości do 4 cm, zmodyfikowany kształt światła "podwójne D", szczeliny lkaserowo wycinane, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Wymagane średnice i rozmiary: 12 Fr i dł. 13 cm; 16 cm; 20 cm; 24 cm; W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik nieprzepuszczający promieni RTG z obrotowymi przeźroczystymi skrzydełkami mocującymi, igła wprowadzająca 18, prowadnica J prosta; rozszerzacze; samoprzylepny opatrunek na ranę; 3 nasadki; sterylne obłożenie; | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Zestaw cewników czasowych wysokoprzepływowych z ramionami prostymi lub zakrzywionymi pod kątem 180 stop. o maksymalnej wysokości do 4 cm, konfiguracja "podwójne D", atraumatyczna końcówka, szczeliny laserowo wycinane, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Wymagane średnice i rozmiary: 13,5 Fr i dł. 13,5cm; 16 cm; 19,5 cm; 24cm. W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik nieprzepuszczający promieni RTG z obrotowymi przeźroczystymi skrzydełkami mocującymi, igła wprowadzająca 18, prowadnica J prosta; rozszerzacze; samoprzylepny opatrunek na ranę; 2 nasadki; sterylne obłożenie; | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Zestaw cewników czasowych z ramionami prostymi lub zakrzywionymi pod kątem 180 stop. o maksymalnej wysokości do 4 cm, konfiguracja "podwójne D", atraumatyczna końcówka, szczeliny laserowo wycinane, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Wymagane średnice i rozmiary: 11,5 Fr i dł. 13,5cm; 16 cm; 19,5 cm; 24cm. W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik nieprzepuszczający promieni RTG z obrotowymi przeźroczystymi skrzydełkami mocującymi, igła wprowadzająca 18, prowadnica J prosta; rozszerzacze; samoprzylepny opatrunek na ranę; 2 nasadki; sterylne obłożenie; | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Zestaw cewników czasowych z ramionami prostymi lub zakrzywionymi pod kątem 180 stop. o maksymalnej wysokości do 4 cm, konfiguracja "podwójne D", atraumatyczna końcówka, szczeliny laserowo wycinane, końcówki cewnika z nadrukiem objętości wypełnienia na zaciskach. Wymagane średnice i rozmiary: 12 Fr i dł. 30cm. W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik nieprzepuszczający promieni RTG z obrotowymi przeźroczystymi skrzydełkami mocującymi, igła wprowadzająca 18, prowadnica J prosta; rozszerzacze; samoprzylepny opatrunek na ranę; 2 nasadki; sterylne obłożenie; | 50 | szt.
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 3
Pakiet 3. Zestawy do terapii nerkozastępczych
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Roztwór do zabezpieczenia cewnika dializacyjnego na bazie 46,7 % lub 30% cytrynianu sodu (opakowanie 20 fiolek) | 500 | op. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 4
Pakiet 4 Zestawy do ciągłych terapii nerkozastępczych.
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Ilość jednostek w opak. handl.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | Worki na filtrat 10 L z zaworem spustowym | 800 | szt. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d.
2 | Igły plastikowe typu Spike o długości 72 mm (opakowanie 100 szt.) | 6 | op. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100
3 | Roztwór dwuwodnego chlorku wapnia o stężeniu 100mmol/l w workach 1500 ml | 600 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | 4% Cytrynian sodu (136 mmol/l) w workach 1500 ml. Opakowanie - worek jednokomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać port do pobierania płynu typu Safe Lock (kolor: bezbarwny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. | 1800 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | n.d.
5 | Dializat bezwapniowy Wodorowęglanowy dializat o składzie: - potas 2 lub 4 mmol/l ( w zależności od potrzeb ) - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) - wodorowęglan 20 mmol/l; fosforany 0 lub 1,25 mmol/l Opakowanie - 5 litrowy worek dwukomorowy z wielowarstwowej folii bez PVC, połączenie zawartości komór musi być wykonalne przez ucisk na jedną z nich | 3000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | n.d.
6 | Zestawy do ciągłej hemodializy z lub hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową z polisulfonowym hemofiltrem o punkcie odcięcia min 30 kD i powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 sterylizowanym parą wodną | 300 | szt. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | n.d.
7 | Zestawy do ciągłej hemodializy z lub hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową z polisulfonowym hemofiltrem o punkcie odcięcia min 40 kD i powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 sterylizowanym parą wodną | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | n.d.
8 | Zestawy do ciągłej hemodiafiltracji heparynowej z polisulfonowym hemofiltrem o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 sterylizowany parą wodną | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | n.d.
9 | Rozdzielacz 2/4 umożliwiający podłączenie 4 worków płynu z drenem substytutu/dializatu | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | n.d.
10 | Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji buforowany glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o składzie: potas - 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l, wieloelektrolitowy. Opakowanie 5-litrowy worek dwokomorowy z wielowarstwowej folii bez PCV, połączenie zawartości komór musi być wykonane przez ucisk jedną z nich. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu (wylotowe): 1-typu Luer Look, 2-typu Safe Look (skręcany) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. | 2500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | n.d.
11 | Zestawy do plazmaferezy dla dorosłych MPS składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: - plasmafiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 0,6 m2 - standardowej kasety do zabiegów heparynowych; - specjalnego drenu substytutu do plazmaferezy (MPS); - jałowego worka na filtrat 10L | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Hemofiltr polisulfonowy o pow.2,3m² dedykowany do zabiegów dializy albuminowej | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | n.d.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 8 |  |  | 11
1 | Dzierżawa aparatu do TPE i CRRT, spełniającego poniższe warunki graniczne i kompatybilny z aparatami posiadanymi przez zamawiającego tj. aparatem Multifiltrate Ci-Ca | 12 | miesiące |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 aparat
2 | Dzierżawa aparatu do TPE i CRRT, spełniającego poniższe warunki graniczne i kompatybilny z aparatami posiadanymi przez zamawiającego tj. aparatem Multifiltrate Ci-Ca | 12 | miesiące |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 aparat
3 | Dzierżawa aparatu do TPE i CRRT, spełniającego poniższe warunki graniczne i kompatybilny z aparatami posiadanymi przez zamawiającego tj. aparatem Multifiltrate Ci-Ca | 12 | miesiące |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 aparat
4 | Dzierżawa aparatu do TPE i CRRT, spełniającego poniższe warunki graniczne i kompatybilny z aparatami posiadanymi przez zamawiającego tj. aparatem Multifiltrate Ci-Ca | 12 | miesiące |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 aparat
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne aparatów do CRRT, plazmaferezy i hemoperfuzji | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa, typ, model | Podać
3 | Rok produkcji | Tak
4 | Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy leczniczej (TPE) | Tak
5 | Stosunek przepływub osocza do przepływu krwi w zakresie 0-30% | Tak
6 | Tempo wymiany osocza 10-50 ml/min | Tak
7 | System automatycznego kondycjonowania błony plazmafiltra poprzez stopniowe zwiększenie szybkości wymiany osocza od 0 do założonej wartości docelowej | Tak
8 | Zaimplementowany kalkulator należnej wymiany osocza oparty na klasycznym nomogramie Sprengera | Tak
9 | Możliwość wyłączenia detektora przecieku krwi (BLD) w przypadku pojawienia się fałszywych alarmów | Tak
10 | Dostępnośc przynajmniej dwóch rodzajów zestawów z plazmafiltrami o powierzchni wymiany 0,3-0,6 m2 | Tak
11 | Możliwośc wykonania ciągłych terapii nerkozastępczych CVVHD, CVVH, CVVHDF | Tak
12 | Możliwość zastosowania regionalnej antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach CVVHD , CVVHDF | Tak
13 | Możliwośc wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu | Tak
14 | Możliwość jednoczesnego stosowania antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej na aparacie | Tak
15 | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianą samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | Tak
16 | Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu substytutu filtratu | Tak
17 | Możliwość poboru roztworu dializatu z 4 worków bez dodatkowego łącznika | Tak
18 | Możliwośc podłączenia worka/worków na filtrat do 20 litrów | Tak
19 | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu | Tak
20 | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 35-39°C | Tak
21 | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów | Tak
22 | Ultrafiltracja netto 0-990ml/godzinę | Tak
23 | Wydajność pompy krwi 10-500 ml/min | Tak
24 | Zintegrowany obrotowy uchwyt hemofiltra | Tak
25 | Komunikacja poprzez obrotowy w dwóch osiach ekran dodytowy o przekątnej min 14" | Tak
26 | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | Tak
27 | System pomocy kontekstowej | Tak
28 | Możliwośc regulacji poziomu krwi w jeziorku żylnym z poziomu ekaranu | Tak
29 | Detektor powietrza | Tak
30 | Detekor przecieku krwi | Tak
31 | 6 pomp perystyltycznych zintegrowanych na płycie czołowej | Tak
32 | Dodatkowa pompa strzykawkowa z automatyczną detekcją podłączenia strzykawki 30/50 ml | TAK
33 | Pomiar ciśnienia dostepu filtratu oraz przed filtrem bez kontaktu z powietrzem | Tak
34 | Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi w celu udrożnienia dostępu naczyniowego | Tak
35 | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min | Tak
36 | System bilansujący grawimetryczny z czterema niezależnymi wagami | Tak
37 | Dokładnośc ważenia na wadze - 1 g | Tak
38 | Możliwość przejścia w trakcie zabiegu w tryb pielęgnacji z wyłączonym bilansowaniem i zminiejszeniem przepływu krwi w celu swobodnego wykoania czynności pielęgnacyjnych chorego | Tak
39 | Dwa uchwyty z przodu i z tyłu aparatu ułatwiające przesuwanie /obracanie urządzenia | Tak
40 | Szkolenie personelu | Tak
41 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
42 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji wg zalecenia producenta ( min co 24 miesiące) | Tak
43. | Gwarancja przez cały okres trwania umowy | Tak
44. | Beapłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 5
Pakiet 5. Filtry do usuwania cytokin, bilirubiny , mioglobiny
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Adsorber pełnej krwi wskazany do stosowania w warunkach, w których poziomy cytokin, DAMPS i / lub PAMPS i / lub bilirubiny i / lub mioglobiny są podwyższone, składający się z wysoce biokompatybilnych, porowatych granulek polimerowych z licznymi porami na powierzchni. Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego wkładu > 40 000 m2. Adsorber pełnej krwi powinien bezpiecznie i łatwo zintegrować się z obwodami krążenia pozaustrojowego, takimi jak terapia nerkozastępcza (CRRT), pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO), CPB oraz jako urządzenie samodzielne. Wymagana szybkości przepływu krwi od 100 do 700 ml / min. Czas leczenia pojedynczym adsorberem: do 24 godzin przez maksymalnie 7 kolejnych dni. Produkt posiada certyfikat ISO i znak CE. Absorbuje substancje hydrofobowe do 55 kDa, nie aktywuje krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. W skład zestawu wchodzą: adsorber, konektory podłączeniowe do ciągłej terapii nerkozastępczej (Crrt), konektory z workiem do przepłukiwania adsorbera, spike adapter | 12 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 6
Pakiet 6. Sprzęt do znieczuleń przewodowych i kaniulacji
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 |  | 9=7x8+7
| Zestaw do ciągłych blokad nerwów obwodowych zawierający : osadzony na igle cewnik 19 G z trzema wtopionymi kontrastującymi pasami, znacznikami długości i centralnym otworem; Izolowana igła 25 G długości 19 cm ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym do neurostymulatora i drenikiem infuzyjnym; Przesuwny uchwyt, umożliwiający wprowadzenie igły wraz z cewnikiem w okolice nerwu, uchwyt blokuje się na igle po sciśnięciu; Zatrzaskowy łącznik do cewnika Filtr wraz z systemem mocowania go do skóry; Drenik infuzyjny dł. 30 cm; Samoprzylepna etykieta, wskazująca, w jakim miejscu znajduje się cewnik; Cewnik i igła widoczne w USG; Rozmiar: igła 25 G /190 mm, cewnik 19G/188mm; Szlifi igły do wyboru przez Zamawiającego 15o lub 30o. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Pencan- Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (typu Pencil Point 25G i 27G dł. 88mm posiadająca pryzmat w uchwycie igły sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmiany barwy oraz uchwyt w eliptycznym kształcie z czterema okienkami i strzałką wskazującą położenie otworów w igle), pakowana razem z prowadnicą, dl. 35mm | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Pencan-gły do znieczuleń podpajeczynówkowych Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych (typu Pencil Point 25G i 27G dł. 103mm posiadająca pryzmat w uchwycie igły sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmiany barwy oraz uchwyt w eliptycznym kształcie z czterema okienkami i strzałką wskazującą położenie otworów w igle), pakowana razem z prowadnicą, dl. 35mm | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Spinocan Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quincke 25, 26, 27G dł. 120 mm posiadająca pryzmat w uchwycie igły sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmiany barwy oraz uchwyt w eliptycznym kształcie z czterema okienkami i strzałką wskazującą położenie otworów w igle. z prowadnicami dł. 35mm | 50 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Pencan-gły do znieczuleń podpajeczynówkowych Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point 25G dl. 156,5mm posiadająca pryzmat w uchwycie igły sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmiany barwy oraz uchwyt w eliptycznym kształcie z czterema okienkami i strzałką wskazującą położenie otworów w igle), pakowana razem z prowadnicą, dl. 35mm | 50 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze specjalnym dwupłaszcyznowym szlifem typu atraucan.Przednia część szlifu tnąca tylna część rozpychająca włókna opony. Pakowana razem z prowadnicą . Rozmiar 26G/88mm. | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego (CSE) wyposażony w: - igłę podpajęczynówkową Pencil Point 27Gx138,5 mm, - igłę zewnątrzoponową 18Gx 88 mm z dodatkowym okienkiem do przejścia igły pp, - cewnik zewnątrzoponowy, wykonany z poliamidu, 0,85 x 0,45 mm, długość 1000 mm, tulejka założona na cewniku ułatwia wprowadzenie go do igły Tuohy, czytelne niebieskie znaczniki długości całkowicie wtopione w materiał cewnika, - zatrzaskowy łącznik filtra z cewnikiem zewnątrzoponowym, - L.O.R. strzykawka, 10 ml, niezawierająca lateksu, końcówka luer, - płaski filtr zewnątrzoponowy, 0,2 µm, objetość wypełnienia 0,45 ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, - mocowanie filtra do skóry pacjenta, - dodatkowo mocowanie cewnika w miejscu wkłucia, - system blokowania igły podpajęczynówkowej, zapewnia bezpieczeństwo i łatwe zablokowanie igły podpajęczynówkowej i igle Tuohy po udanej punkcji opony twardej. Pozwala na swobodny obrót igły podpajęczynówkowej nawet gdy ta jest zablokowana. | 700 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych i długotrwałej analgezji wyposażone w igłę Tuchy ze skrzydełkami 18G / 80mm skalowane z bocznymi otworami i miękką końcówką 3mm cewnik poliuretanowy dł. 1000mm rozm. 20G wykonany z materiału radiocieniujacego i odpornego na załamania prowadnik cewnika. Łącznik filtra z cewnikiem typu zatrzaskowego strzykawkę niskooporową o poj. 8-10mm filtr płaski 0,2 mikrona, zapewniający wysoki przepływ i niską objętość wypełnienia {max0,55ml} wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania do skóry pacjenta. Dodatkowo mocowanie cewnika w miejscu wkłucia z miękkim stabiliazotorem i wymiennym opatrunkiem. | 250 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Igły do identyfikacji i znieczulenia nerwów obwodowych przy pomocy stymulatora Stimuplex pod kontrolą USG. Igły ze znacznikami USG na całym obwodzie igły. Dren do podania leku 50cm bez DEHP i kabelel przyłaczeniowy do stymulatora. Rozmiary 0,7x35mm, 0,7x50mm, 0,7x 80mm, 0,9x100mm, 0,9x150mm. | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Pompa elastomerowa z wewnętrznym rozszerzalnym teleskopowym rdzeniem z kanałami do wprowadzenia leku, otoczonym elastomerową silikonową membraną stanowiąca zbiornik na lek; dren o trójkątnym wewnętrznym świetle z filtrem na linii infuzyjnej i z klamrą zaciskową do odcięcia przepływu; filtr cząsteczkowy 1,2 µm z odpowietrznikiem i reduktorem przepływu; pokrowiec na pompę dla pacjenta;Zawnetrzna powłoka miekka odporna na uszkodzenie. Pompa z możliwościa wypełnienia w zakresie od 135ml do 295ml z prędkością uwalniania leku 5 ml/h (czas uwalniania leku od 27 godz. do 59 godz.). Dokładnośc pompy +/_15% deklarowana przez producenta. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Cewnik do naczyń centralnych jednoświatlowy 14G -15 cm , z oznaczeniem przepływu na opakowaniu, w zestawie igła V 18Gx70mm, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, skalpel, strzykawka trzycześciowa 5 ml, rozszerzadło. Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami. Drobne elementy poza prowadnica i dewnikiem pakowane w oddzelny woreczek dla ochrony przed rozsypaniem. | 100 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Cewnik do naczyń centralnych dwuświatłowy 7Fr -15 cm i 20 cm , kanały wewnętrzne: 2x16G i 14G/18G z oznaczeniem przepływów na opakowaniu, w zestawie igła V 18Gx70mm, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, skalpel, strzykawka trzycześciowa 5 ml, rozszerzadło, ruchome skrzydełka mocujące dla cewników 20 cm. Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami. Drobne elementy poza prowadnica i dewnikiem pakowane w oddzelny woreczek dla ochrony przed rozsypaniem. | 300 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Cewnik do naczyń centralnych trójświatłowy 7Fr- 15 cm i 20 cm kanały wewnętrzne: /18Ga,18Ga,16Ga/ z oznaczeniem przepływów na opakowaniu, w zestawie igła V 18Gx70mm, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, skalpel, strzykawka trzycześciowa 5 ml, rozszerzadło, ruchome skrzydełka mocujące dla cewników 20 cm. Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami. Drobne elementy poza prowadnica i dewnikiem pakowane w oddzelny woreczek dla ochrony przed rozsypaniem. | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Cewnik do naczyń centralnych czteroświatłowy 8Fr-15cm i 20cm, / kanały wewnętrzne: 18Ga,14Ga,18Ga, 16Ga/ z oznaczeniem przepływów na opakowaniu, w zestawie igła V 18Gx70mm, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, skalpel, strzykawka trzycześciowa 5 ml, rozszerzadło, ruchome skrzydełka mocujące dla cewników 20 cm. Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami. Drobne elementy poza prowadnica i dewnikiem pakowane w oddzelny woreczek dla ochrony przed rozsypaniem. Cewnik z materiałem antybakteryjnym na całej długości cewnika wewnątrz i na zewnątrz cewnika. | 250 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Zestaw do kaniulacji tetnicy. Cewniki zakładane metodą Seldingera. Rozmiary 18G/8cm z igłą S 1,3 x 50mm, prowadnica 40cm x 0,89mm. 8G/16cm z igła S 1,3 x70mm, prowadnica 40cm x 0,89mm. 20G/8cm z igłą S 0,95x50mm, prowadnica 25cm x 0,64mm 20G/16cm z igłą S 0,95x70mm , prowadnica 40cm x 0,64mm. Zawór hemostatyczny, który podczas łączenia z drenami ciśnieniowymi otwiera się samodzielnie i zamyka automatycznie podczas odłączania. Jego wysoka szczelność pozwala na uniknięcie zwrotnego przepływu krwi, co umożliwia posługiwanie się produktem i nie wpływa na wyniki pomiarów ciśnienia. | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Cewnik do naczyń centralnych trójświatłowy antybakteryjny7Fr- 15 cm i 20 cm kanały wewnętrzne: /18Ga,18Ga,16Ga/ z oznaczeniem przepływów na opakowaniu, w zestawie igła V 18Gx70mm, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, skalpel, strzykawka trzycześciowa 5 ml, rozszerzadło, ruchome skrzydełka mocujące dla cewników 20 cm. Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami. Drobne elementy poza prowadnica i dewnikiem pakowane w oddzelny woreczek dla ochrony przed rozsypaniem. Cewnik z materiałem antybakteryjnym na całej długości cewnika wewnątrz i na zewnątrz cewnika. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Cewnik do naczyń centralnych czteroświatłowy antybakteryjny 8Fr-15cm i 20cm, / kanały wewnętrzne: 18Ga,14Ga,18Ga, 16Ga/ z oznaczeniem przepływów na opakowaniu, w zestawie igła V 18Gx70mm, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, skalpel, strzykawka trzycześciowa 5 ml, rozszerzadło, ruchome skrzydełka mocujące dla cewników 20 cm. Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami. Drobne elementy poza prowadnica i dewnikiem pakowane w oddzelny woreczek dla ochrony przed rozsypaniem. Cewnik z materiałem antybakteryjnym na całej długości cewnika wewnątrz i na zewnątrz cewnika. | 50 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Cewnik do naczyń centralnych pięcioświatlowy 12F/20cm, / kanały wewnętrzne: 12Ga/18Ga,18Ga,18Ga, 16Ga/ z oznaczeniem przepływów na opakowaniu, w zestawie igła V 18Gx70mm, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, skalpel, strzykawka trzycześciowa 5 ml, rozszerzadło, ruchome skrzydełka mocujące dla cewników 20 cm. Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami. Drobne elementy poza prowadnica i dewnikiem pakowane w oddzelny woreczek dla ochrony przed rozsypaniem. Cewnik z materiałem antybakteryjnym na całej długości cewnika wewnątrz i na zewnątrz cewnika. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem. • Osłona na głowicę USG w rozmiarze 13 x 122 cm • Żel sterylny do USG • Dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy • Sterylna serweta 40 x 40 cm | 1000 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego. Cewnik wykonany z poliuretanu. W zestawie worek 2,0 l, zastawka antyrefluksowa i kranik odpływowy. Rozmiary 10Ch i 15 Ch. | 20 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 7
Pakiet 7. Pomiar OCŻ
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Skala wielorazowa do pomiaru OCŻ wykonana z tworzywa, łatwa do utrzymania w czystości. Uchwyt pozwalający na zmianę wysokości mocowania. Wskazówka punktu 0. Wgłębienie na dren aparatu do OCŻ z efektem powiększenia | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Linie do pomiaru OCŻ. Komora kroplowa dwuczęściowa. Odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym w komorze kroplowej. Długość drenu do skali 100 cm. Kranik trójdrożny. Odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym na końcu drenu do skali. Zakończenie lock przezroczyste | 300 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 8
Pakiet 8. Elektrody
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Elektrody do defibrylacji, kardiowersji, monitorowania, stymulacji przezskórnej typu COMBO kompatybilne z defibrylatorem Lifepak warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl , zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm | 50 | zestaw po 2 szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Elektrody do defibrylacji, kardiowersji, monitorowania, stymulacji przezskórnej typu COMBO kompatybilne z defibrylatorem ZOLL warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl , zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm pozwalają na jeszcze wygodniejsze użytkowanie produktu | 150 | zestaw po 2 szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 9
Pakiet 9. Elektrody BIS INVOS
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Elektroda do pomiaru uśpienia BIS quatro, kompatybilny z samodzielnym systemem monitorowania BIS VISTA, kompatybilny z modułami BISx, jednopacjentowy. | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Elektroda mózgowo-somatyczna dla pacjentów o wadze ponad 40 kg do oksymetru, kompatybilna z urządzeniem INVOS | 150 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Użyczenie jednego monitora BIS na czas trwania umowy z pełna gwarancją obejmującą bezpłatne przeglądy Uwaga! Wartość początkową użyczanego sprzętu należy wpisać w zmodyfikowany formularz cenowy
[5 empty] | Łączna cena pakietu, poz. 1,2 |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 10
Pakiet 10. Elektrody ENTROPIA
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Elektrody do pomiaru ENTROPII kompatybilne z monitorami GE, jednorazowego użytku. | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 11
Pakiet 11. Elektrody - stymulacja endokawitarna
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca. Dwubiegunowa. W rozmiarach 5, 6, 7 F. Konfiguracja z prostym lub zagiętym końcem typ J | 250 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 12
Pakiet 12. Cewniki, sondy
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | Cewnik Foley z sondą termiczną do monitorowania temperaury głębokiej, wykonany z silikonowego tworzywa zwiększającą wytrzymałość cewnika 10-18 CH | 150 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1
2 | Sonda termiczna uniwersalna przełykowo-odbytnicza typu Mon-A-Therm, jednorazowego użytku, opakowanie sterylne: folia-papier. Rozm: Ch9, Ch12. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 13
Pakiet 13. Filtry, rurki intubacyjne.
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Filtr oddechowych pediatryczny dla dzieci, kształt okrągły, elektrostatyczny, jałowy, antybakteryjny, antywirusowy, waga do 6-8 g | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Sztuczny nos - wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania, sterylny, jednoczęściowy, opakowanie folia-papier przestrzeń martwa w zakresie 15 - 20 ml wydajność nawilżania min. 28 mg/l przy VT - 500 ml | 5000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Sterylna czysta postać chemicznego H2O do zamkniętego systemu nawilżania tlenu, pojemności 500ml. 4 boczne porty umożliwiające łączenie z głowicą do nebulizacji bądź inhalacji ultradźwiękowej, Możliwość zainstalowania do wielu pacjentów, opakowanie sterylne, pozostaje sterylne przez 30 dni . | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Rurka tracheostomijna z makietem HI-LO, Rozm: 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowymi, silikonowana, bez zawartości ftalanów, wyposażona w znaczniki głębokości, w postaci dwóch pełnych pierścieni. Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy`ego, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, wyraźny znak skracania rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozmiar 4,0 -10,0 co 0,5mm | 5000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Rurka zbrojona wykonana z PVC z prowadnicą wykonaną z aluminium powleczonego gładkim tworzywem sztucznym a wewnętrzną powierzchnią rurki z powierzchnią ułatwiającą wprowadzenie cewnika do odsysnia czy bronchoskopu w rozmiarach 5,0-9,5 mm, dwa znaczniki w postaci ringów na całym obwodzie rurki ułatwiające pozycjonowanie rurki Opakowanie papier-folia, sterylne | 300 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Rurka dooskrzelowa lewa z mankietem tchawiczym z poliuretanu, znaczniki RTG na zakończeniu dystalnym rurki, ponad mankietem dooskrzelowym z PCV a także przy wejściu do tchawicy ułatwiają i weryfikują położenie rurki. W zestawie dwa cewniki do odsysania oraz złączka Y wraz z zestawem złączy. Baloniki kontrolne oraz dreny łączące z rurką oraz zestaw złączy zgodne z kolorem danego mankietu.Rodzaj mankietu (tchawiczy lub oskrzelowy) zapisane słownie na baloniku kontrolnym. Rozm 28, 32, 35, 37, 39, 41. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Rurka dooskrzelowa prawa z mankietem tchawiczym z poliuretanu, znaczniki RTG na zakończeniu dystalnym rurki, ponad mankietem dooskrzelowym z PCV w kształcie litery S, a także przy wejściu do tchawicy ułatwiają i weryfikują położenie rurki. W zestawie dwa cewniki do odsysania oraz złączka Y wraz z zestawem złączy. Baloniki kontrolne oraz dreny łączące z rurką oraz zestaw złączy zgodne z kolorem danego mankietu. Rodzaj mankietu (tchawiczy lub oskrzelowy) zapisane słownie na baloniku kontrolnym. Rozm 35, 37, 39,41 | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Prowadnica z łatwego do wyginania aluminium powleczonego gładkim tworzywem sztucznym, ułatwiającym intubację w trudnych warunkach. Miękki koniec dystalny zmniejsza traumatyzację tkanek; w rozmiarach: 2,5mm - 4,5 o dł. 280 mm oraz 4,0mm-6,0mm o długości 350mm oraz powyżej 5,0mm o długości 350mm, sterylna | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Rurka intubacyjna z prowadnicą, mankietem niskociśnieniowym, strzykawką 10 ml; rozmiary od 5,0 do 9,0 | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z miękkim ultracienkim mankietem niskociśnieniowym wysokoobjętościowym o stożkowym kształcie, posiadające oznaczenia rozmiaru rurki, wykonane z termoplastycznego PCV, posiadające elastyczny kołnierz oraz obturator, sterylne, na zewnątrz umieszczona informacja o produkcie medycznym ,rozmiar 6,0, 7,0 , 8,0 , 9,0, 10mm | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Rurka tracheostomijna z niskoobjętościowym, niskociśnieniowym mankietem w kształcie stożka, stopniowo zwężającym się ku dołowi, wykonane z miękkiego materiału na bazie plastyfikatora wolnego od DEHP (bez ftalanów) z wyraźnie miękkim, nieprzylegającym na całej powierzchni dla mniejszej traumatyzacji stomii przezroczystym ruchomym szyldem (w płaszczyźnie góra-dół), (obrót szyldu umożliwia dopasowanie do warunków anatomicznych pacjenta) wielorazową kaniulą wewnętrzną mocowaną na rurce za pomocą specjalnego zatrzasku. W komplecie obturator oraz taśma do mocowania. Rurki posiadają bezpieczny zawór balonika pilotowego, rozmiary 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 10.0. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Przestrzeń martwa, wewnętrznie gładka, łącznik 7/16 cm, złącze 15M – złącze pacjenta 22M/15F, ze złączem kątowym 120 stopni | 300 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Rurka tracheostomijna z miękkim ultracienkim mankietem niskociśnieniowym wysokoobjętościowym o stożkowym kształcie, posiadające oznaczenie rozmiaru rurki, wykonane z termoplastycznego PCV, posiadające regulowany kołnierz oraz obturator, sterylne, rozmiar 6,0, 7,0 , 8,0 , 9,0, 10mm | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Rurka tracheostomijnych bez mankietu, wykonana z miękkiego materiału na bazie plastyfikatora wolnego od DEHP (bez ftalanów) z wyraźnie miękkim, nieprzylegającym na całej powierzchni dla mniejszej traumatyzacji stomii przezroczystym ruchomym szyldem (w płaszczyźnie góra-dół), (obrót szyldu umożliwia dopasowanie do warunków anatomicznych pacjenta) z 2 wielorazowymi kaniulami wewnętrznymi mocowanymi na rurce za pomocą specjalnego zatrzasku. W komplecie obturator oraz taśma do mocowania. Rurki posiadają bezpieczny zawór balonika pilotowego, rozmiary 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 | Korek dekaniulacyjny, nakładany na łącznik 15 mm, do stosowania przy odzwyczajaniu od rurki tracheostomijnej | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
18 | Korki dekaniulacyjne do rurek tracheostomijnych, pasujące na łacznik 15 mm, w kolorze czerwonym, z łatwym uchwytem do zakładania i zdejmowania z rurki tracheostomijnej | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 14
Pakiet 14. Tracheostomia - akcesoria
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Opaski do rurek tracheostomijnych, bardzo miękkie, zapinane na rzepy, jednoczęściowe, sterylne | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Podkładki do rurek tracheostomijnych, z pianki poliuretaniwej, przeciwodleżynowe, bardzo chłonne wilgoć | 2000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Podkładki do rurek tracheostomijnych, 6-warstwowe, sterylne rozmiar 10 x 10 cm | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 15
Pakiet 15. Dreny, łączniki
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Łącznik do drenów, sterylny schodkowe duze Y; w rozmiarze 6-13 mm ramiona łączników schodkowe | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Łącznik do drenów, sterylny PROSTY; schodkowy w rozmiarze 8 do 14 mm | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Łącznik do drenów, sterylny PROSTY; z kontrolą siły ssania 6/10 , ramiona łączników schodkowe, stożkowe | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Łącznik do drenów, sterylny uniwersalny ,prosty w rozmiarze 5 do 11 mm | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 16
Pakiet 16. Zestaw do przeskórnej tracheostomii i zestaw do punkcji opłucnej.
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicą Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Linia do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych kompatybilna z aparatem LEVEL 1 zapewniająca przepływ krwi i płynów na pozimie 530 ml/min | 20 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Linai do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych kompatybilna z aparatem LEVEL 1 zapewniająca przepływ krwi ipłynów na poziomie 1400 ml/min | 20 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, osierdzia otrzewnej wyposazony w igłę Veressa, z cewnikiem PigTail i linią przedłużającą w rozmiarach 9Ch 12Ch | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Zestaw do punkcji opłucnej [osierdzia, otrzewnej] o składzie: igła Veressa; cewnik z poliuretanu, widoczny w Rtg; rozmiary 9Ch, 12 Ch 15 Ch; do 29 dni, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych [z możliwością przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek]; strzykawka luer-lok 60 ml; worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym; skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem; łącznik luer-lok/schodkowy; linia do przedłużenia cewnika dł. 50 cm; zacisk nożyczkowy; komplet mocowania cewnika do skóry pacjenta. | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 17
Pakiet 17. Produkty anestezjologiczne na blok operacyjny - maski krtaniowe, zestawy do blokad ciągłych nerwów obwodowych
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku bezlateksowa z PCV z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym zwężającym się dystalnie. Maska z anatomiczną krzywizną, kanałem gastrycznym i możliwością wykonania intubacji z użyciem elastycznego endoskopu. Ciśnienie uszczelniania mankietu do 40 mm cmH2O. Rozmiary masek od #1 do #6 (dla pacjentów powyżej 100 kg) | 250 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | n.d.
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 18
Pakiet 18. Produkty anestezjologiczne na OIT (obwody oddechowe, godzinowa zbiórka moczu, systemy zamknięte, filtry oddechowe, wymiennik ciepła i wilgoci, przestrzenie martwe, wkłady do ogrzewacza płynów)
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,8 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów, w zestawie wewnętrzny przewód do próbkowania gazu z łącznikami typu męskiego, wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe. | 2000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, do użycia w warunkach MRI, średnica rur 22mm, rury długości 6 m wykonane z polietylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. | 100 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Obwód oddechowy pediatryczny 150-180 cm, z workiem oddechowym 1 litrowym bezlateksowy ,łącznik Y z łacznikiem kątowym z portem | 200 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,9 m, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą od 0,6 m do 1,8 m, z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe. | 500 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | linia do kapnometrii, dł300cm, złącze m-m, mikrobiolog.czyste | 2000 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 cm, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min,waga układu 170 g, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe. | 1200 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z rozciągalną giętką rurą dającą zróżnicowanie długości według wymagań oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr.4 mm, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 22F od strony maszyny, przestrzeń rozciągliwa w zakresie 60mm x 150 mm, waga max. 21g, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności. | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Rampa 3 kranikowa z zaworami bezigłowymi typu Swan, wykonana z polisulfonu wysokiej jakości żywicy termoplastycznej, z przedłużaczem 150 cm bez DEHP z zastawkami typu Flow Stop. Trójramienne pokrętła w różnych kolorach. Optyczny wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, łącznik obrotowy umożliwiający łatwe wpięcie do wkłucia | 1000 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Rampa 5 kranikowa z zaworami bezigłowymi typu Swan, wykonana z polisulfonu wysokiej jakości żywicy termoplastycznej, z przedłużaczem 150 cm bez DEHP z zastawkami typu FlowStop. Trójramienne pokrętła w różnych kolorach. Optyczny wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, łącznik obrotowy umożliwiający łatwe wpięcie do wkłucia | 2000 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Kaniula dodostępu tętniczego z zatrzaskiem typu FloSwitch - 20G, 1,1 mm x 45 mm, wycięcie za zawór FloSwitch, 2 piankowe podkładki pod skrzydełka kaniul piankowy paskiem do prowadzenia linii, cewnik z PTFE | 1500 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni | 50 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Stabilizator położenia oraz ochraniacz przeciwodleżynowy stopy z systemem odciążającym zapobiegającym przykurczom zgięcia podeszwowego oraz bocznego, z system elastycznych fiksatorów , ze zintegrowanym klinem oraz z otworem pozwalającym na współpracę z urządzeniami do masażu uciskowego DVT, dostępny w rozmiarze standardowym dla pacjentów o obwodzie łydki 25-46 cm i stopach dłuższych niż 23,65 cm | 50 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym zwężającym się w kierunku dystalnym bez DEHP,BPA I lateksu. Wykonana z PCV. Maska o wyprofilowanej anatomicznie około 90st krzywiźnie z wbudowanym blokerem zgryzu . Kopuła maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni. Wzmocniona grzbietowa część mankietu. Maska wyposażona w kanał gastryczny. Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej w osi rurki oddechowej. Światło rurki oddechowej o przekroju okrągłym umożliwiającym intubację. Na rurce oddechowej znaczniki pełniące rolę wskaźnika położenia,oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankietu. Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Rozmiary maski: 1:1,5:2:2,5:3:4:5:6 | 1500 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | System gromadzący i żelujący mocz zawierający drobnoustroje, antybiotyki, cytostatyki, sterydy, z zastawką antyzwrotną, zatyczką, uniwersalnym łącznikiem do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie, pojemność 2 l, biologicznie czysty. | 1000 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Stabilizator powieki górnej oka dla pacjenta wentylowanego mechanicznie, protekor rogówki, wykonany z materiału przepuszczalnego dla powietrza i utrzymującego wilgoć, warstwa klejąca na bazie kleju medycznego, hypoalergiczny. Owalny kształt o wymiarach 5,5 x 3,5 cm, z żółtym listkiem ułatwiającym założenie i usunięcie. Produkt biologicznie czysty, w opakowaniu 1 para stabilizatorów. 100 par w op. | 2000 | para |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 19
Pakiet 19 . Produkty anestezjologiczne na OIT
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną , z możliwością stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leku , rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z silikonową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, kompatybilny z cewnikiem do odsysania w systemie zamkniętym. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych z wkładem celulozowym z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika, o skuteczności nawilżania minimum 29,2 mg H2O przy Vt 500ml, sterylny | 300 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Przestrzeń martwa wewnętrznie gładka długości 205 mm ze złączem kolankowym podwójnie obrotowym z podwójnie uszczelnionymi portami do bronchofiberoskopii 9 mm i portem do odsysania 3,5 mm, sterylna | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 20
Pakiet 20. Czujniki i przetworniki.
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Czujnik Flo Trac do ciągłego pomiaru rzutu serca dł. Linii 180 cm kompatybilny z platformą EV. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Przetwornik - kopułka pojedynczy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia kompatybilny z okablowaniem Edwards | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Przetwornik - kopułka podwójny do inwazyjnego pomiaru ciśnienia kompatybilny z okablowaniem Edwards | 1500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Introducery kompatybilne z Cewnikami Swana Ganza, 8F. W skład zestawu wchodzą: lider stalowy z końcówką J w osłonce do wprowadzenia kaniuli, strzykawka, rozszerzacz naczyniowy, igły cienkościennej lub kaniuli na igle, samouszczelniający zawór hemostatyczny, integralny port boczny, kranik trójdrożny do portu bocznego miejsce do zamocowania szwem skórnym, osłonka dekontaminacyjna łączona trwałym zamknięciem z zastawką hemostatyczną o długości co najmniej 800 mm do zamontowania na cewniku | 100 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Zestaw Volume View do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej. Wkłucie dotętnicze 4 Fr, 16 cm. | 25 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Zestaw Volume View do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej. Wkłucie dotętnicze 5 Fr, 20 cm. | 50 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 21
Pakiet 21. Przetworniki
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia kompatybilny z okablowaniem Argon | 2000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Zestaw nieadhezyjnych fiksatorów skład: 5 x taśma 2cm x 5 m, 2 x taśma 4 cm x 5 m, 1 x taśma 6 cm x 5 m, 1 x rzep Velcro szer. 2 cm x 15 m. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 22
Pakiet 22. Układ oddechowy do respiratora Ivent VersaMed .
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Układ oddechowy do respiratora IVENT 201 , typ-Y, dł. 1,8m, jednorazowy – zestaw 2 rurowy, jedno z ramion zakończone niebieską złączką kompatybilną z respiratorem, drugie zakończone filtrem z kontrastowym niebieskim drenem, łącznik Y z 2 odprowadzeniami z drenami ( zakończonymi : luer, luer-lock ) , wejście zabezpieczone czerwoną zatyczką. W zestawie dodatkowo zapasowa czerwona zatyczka , na całej długości układu mocowania małych drenów zapobiegające zaplątaniu | 200 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Układ oddechowy do respiratora IVENT 201 , typ-Y, dł. 4 m, jednorazowy – zestaw 2 rurowy, jedno z ramion zakończone niebieską złączką kompatybilną z respiratorem, drugie zakończone filtrem z kontrastowym niebieskim drenem, łącznik Y z 2 odprowadzeniami z drenami ( zakończonymi : luer, luer-lock ) , wejście zabezpieczone czerwoną zatyczką. W zestawie dodatkowo zapasowa czerwona zatyczka , na całej długości układu mocowania małych drenów zapobiegające zaplątaniu. Możliwa wentylacja w środowisku MRI | 100 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 23
Pakiet 23. Zestaw do termoregulacji pacjenta.
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Cewnik Quatro do termoregulacji pacjenta metodą śródnaczyniową IVTM. Ilość balonów: 4, dł. 45 cm, ? zewnętrzna: 9,3 F, | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Zestaw do termoregulacji pacjenta metodą śródnaczyniową IVTM składający się z cewnika Quatro oraz wymiennika ciepła Start up kit | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 24
Pakiet 24. Zawór biopsyjny i ssący do bronchoskopu.
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Ilość jednostek w opak. handl.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | Zawór biopsyjny j.u. do bronchoskopu Olympus, model Maj - 210. Opakowanie po 20 szt. | 2 | op. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20
2 | Zawór ssący j.u. do bronchoskopu Olympus, model Maj - 209. Opakowanie po 20 szt. | 2 | op. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 25
Pakiet 25. Pakiet do regionalnej anestezjii - infiltracja, pompy elastomerowe
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Zestaw do infiltracji ran składający się z: - cewnik do infiltracji ran: 19G x 425mm z otworami na pierwszych 75mm. Widoczny w USG i RTG. Pozbawiony jakichiwkiek metalowych elementów, celem możliwości wykonania badania w rezonansie magnetycznym(MRI). - rozrywalna igła wprowadzająca - przezroczysty opatrunek 7cm x 8,5cm - Tegaderm 1633, - opatrunek mocujący cewnik - GRIP-LOK 9cm x 3,5cm | 100 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Zestaw do infiltracji ran składający się z: - cewnik do infiltracji ran: 19G x 500mm z otworami na pierwszych 150mm. Widoczny w USG i RTG. Pozbawiony jakichiwkiek metalowych elementów, celem możliwości wykonania badania w rezonansie magnetycznym (MRI). - rozrywalna igła wprowadzająca - przezroczysty opatrunek 7cm x 8,5cm - Tegaderm 1633, - opatrunek mocujący cewnik - GRIP-LOK 9cm x 3,5cm | 300 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Zestaw do infiltracji ran składający się z: - cewnik do infiltracji ran: 19G x 575mm z otworami na pierwszych 225mm. Widoczny w USG i RTG. Pozbawiony jakichiwkiek metalowych elementów, celem możliwości wykonania badania w rezonansie magnetycznym (MRI). - rozrywalna igła wprowadzająca - przezroczysty opatrunek 7cm x 8,5cm - Tegaderm 1633, - opatrunek mocujący cewnik - GRIP-LOK 9cm x 3,5cm | 150 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Przenośny system infuzyjny, w całości wolny od lateksu i DEHP, wykorzystujący zbiornik elastomerowy o objętości nominalnej 275 ml oraz stałej prędkości przepływu: 5ml/h; 8ml/h, 10ml/h. Z filtrem 5um na linii infuzyjnej. Port do napełniania urządzenia na drenie, wyposażony w połączenie luer-lock zapewniajace możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu kapturkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności z ropiwakainą lub bupiwakainą - dołączyć do oferty badanie stabilności. Urządzenie pakowane pojedynczo, apirogenne. Linia infuzyjna zakończona zdejmowanym filtrem automatycznie usuwającym powietrze podczas napełniania urządzenia, zapobiega wyciekowi leku - brak kontaktu Personelu Medycznego z lekiem. | 800 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Przenośny system infuzyjny, w całości wolny od lateksu i DEHP, wykorzystujący zbiornik elastomerowy o objętości nominalnej 275 ml oraz regulowanej prędkości przepływu 2-5-7-12 ml/h. Z filtrem 5um na linii infuzyjnej. Port do napełniania urządzenia na drenie, wyposażony w połączenie luer-lock zapewniajace możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu kapturkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności z ropiwakainą lub bupiwakainą - dołączyć do oferty badanie stabilności. Urządzenie pakowane pojedynczo, apirogenne. Linia infuzyjna zakończona zdejmowanym filtrem automatycznie usuwającym powietrze podczas napełniania urządzenia, zapobiega wyciekowi leku - brak kontaktu Personelu Medycznego z lekiem. | 200 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 26
Pakiet 26 Systemy ogrzewania pacjenta i zapobiegania hipotermii.
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Kołdra polipropylenowa na pacjenta, skonstruowana z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Na całej dolnej powierzchni kołdry są małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Wymiary kołdry: 213x91cm Waga: 150g Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Posiada zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry oraz 6 oddzielonych perforacją części w celu lepszego/wygodniejszego dostępu do pacjenta .Na wierzchniej części posiada dwa plasterki do przyklejenia koca. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy . Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 i zgodna z instrukcją obsługi urządzenia; opakowanie max 10 szt. | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Polipropylenowa kołdra pod pacjenta. Na całej górnej powierzchni kołdry są małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na całe ciało pacjenta. Zaopatrzona również w unikatowe otwory odprowadzające w czterech kierunkach gromadzący się pod pacjentem płyn. Wymiary: 221x91cm. Posiada 2 otwory do podłączenia dmuchawy . Taśma przylepna do lepszego mocowania kołdry na stole. Specjalne perforacje po bokach kołdry pozwalają na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji. Dodatkowy opcjonalny otwór na twarz w ułożeniu pacjenta innym niż na plecach. Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 i zgodna z instrukcją obsługi urządzenia Ilość sztuk w opakowaniu: 5 ; opakowanie max 5 szt. | 1000 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Polipropylenowa kołdra pod pacjenta. Kołdra skonstruowana w taki sposób , żeby ciepło rozprowadzało się równomiernie na całej powierzchni. Na całej górnej powierzchni kołdry są małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na całe ciało pacjenta. Zaopatrzona również w unikatowe otwory odprowadzające w czterech kierunkach gromadzący się pod pacjentem płyn. Wymiary: 81cmx152cm Waga: 136g. 2 sztuki folii (61x61cm) do przykrycia głowy i stóp pacjenta . 2 otwory do podłączenia dmuchawy . Nieużywany zamknięty specjalnym motylkiem . Taśmy przylepne do trwalszego ufiksowania kołdry . Posiada specjalne zakładki do lepszego jej zamocowania na stole. Kołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 i zgodna z instrukcją obsługi urządzenia; opakowanie max 10 szt. | 500 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Polipropylenowa kołdra na pacjenta. Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części.Pomiędzy tubami są specjalne tunele ,których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w moemencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu(pęknięciu) . Na całej dolnej powierzchni kołdry są małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. 07x91cm. 90g. Jedna folia do przykrycia głowy(61x41cm). Dwa otwory do podłączenia dmuchawy.Na wysokości szyi pacjenta specjalne dmuchawki , które wtłaczają ciepłe powietrze pod folię . Posiada zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry . | 3000 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Jednorazowa kaseta podgrzewająca do krwi i płynów z drenami i łącznikami kompatybilnymi z zestawami do dożylnego podawania krwi/płynów stosowanymi standardowo . Kasety nie zawierają lateksu , przeznaczone do stosowania z urządzeniem podgrzewającym wielokrotnego użytku Ranger Zestaw do ogrzewania płynów standardowy z dwoma portami do iniekcji i zestawem przedłużającym. Jeziorko eliminujące bąbelki powietrza .Przepływ płynów od KVO do 9000ml/h . Pojemność wypełnienia 44ml.Dren pacjenta długość minimum 76 cm , dren dodatkowy minimum 76cm Bez lateksu . Jednorazowy. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | 500 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Nieinwazyjny czujnik do pomiaru temperatury głębokiej ciała kompatybilny do systemu nieinwazyjnego pomiaru temperatury Spooton | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | System ogrzewania płynów , kompatybilny z Bair Huggerem Sterylny , jednorazowego użytku. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Polipropylenowa kołdra na pacjenta.Zapewnia możliwość składania/złamania kołdry bez wpływy na przepływ ciepłego powietrza wewnątrz kołdry i na efektywność ogrzewania ▪ Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części ▪ Pomiędzy tubami są specjalne tunele , których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu) ▪ Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne perforacje, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta ▪ 1 dodatkowa folia – 61cm x 61cm . Folia służy do przykrycia głowy, aby zmniejszyć utratę ciepła przez głowę ▪ 2 otwory do podłączenia urządzenia grzewczego umieszczone po jednym z każdej strony pacjenta. Kołdra posiada na wysokości szyi pacjenta specjalne otwory, przez które wtłaczane jest ciepłe powietrze pod folię przykrywającą głowę ▪ Posiada specjalne odrywane paski, służące do mocowania kołdry do pacjenta lub stołu operacyjnego. Rozmiar 198x61 cm. KołdraKołdra kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania pacjenta Bair Hugger 775 i zgodna z instrukcją obsługi urządzenia; opakowanie max 10 szt. | 500 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 27
Pakiet 27 - Rury do paraPACKa, pas piersiowy do AutoPulse, zestaw do Belmont
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Pas piersiowy typu LifeBand do platformy AutoPulse ZOLL pakowany po 3 szt | 5 | op |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Jednorazowy obwód oddechowy jednoramienny z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia, filtrem i zastawką pacjenta kompatybilny z respiratoroami transportowymi paraPACK Pakowanie po 10 sztuk | 40 | op |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Jednorazowy zestaw do toczenia, 3 drożny, do pompy Belmont Rapid Infuser | 25 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Gaza hemostatycznna XL, impregnowana Kaoliną, marker RTG na całej długości gazy. Rozmiar min. 10cm x min. 3,65m. Pakowany próżniowo, składany w „Z” | 50 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Gaza hemostatyczna Trauma Pad, impregnowana Kaoliną, marker RTG umieszczony na gazie. Rozmiar min. 30cm x 30cm. Pakowana próżniowo. | 30 | szt |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 28
Pakiet 28- System wysokoprzepływowej wentylacji pacjenta.
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Zestaw : rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem, samonapełniająca się komora, oraz adapter dedykowany systemowi AIRVO 2 | 40 | op. (po 10 szt.) |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | System dla dorosłych do tlenoterapii wysokimi przepływami pacjentów z tracheostomią przystosowana do współpracy z układem oddechowym serii 900PT561 firmy Fischer&Paykel | 10 | op. (po 20 szt.) |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Kaniula donosowa dla dorosłych do tlenoterapii wysokimi przepływami przystosowana do współpracy z układem oddechowym serii 900PT561 firmy Fischer&Paykel | 10 | op. (po 20 szt.) |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Filtry powietrza do aparatu AIRVO2 | 10 | op. (2 szt.) |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Filtry do dezynfekcji aparatu AIRVO 2 | 1 | op. (2 szt.) |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 29
Pakiet 29. Produkty anestezjologiczne na blok operacyjny i intensywną terapię (system zamknięty do odsysania z dróg oddechowych z akcesoriami, maski anestetyczne, rękojeści do laryngoskopu, łyżki, nebulizator do obwodu, rurki Guedela, rurki Wendla)
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH 14/16, długość 56 cm lub 62 cm oraz rurki tracheostomijnej CH 14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych do odłączania systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Opakowanie zbiorcze: 10 szt. | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Sterylny adapter do zamkniętych systemów do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez konieczności rozłączenia układu. Adapter posiada: -zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik; -kąt nachylenia pomiędzy systemem, a portem służącym do wprowadzenie bronchofiberoskopu nie większy niż 45 stopni; port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający silikonową zastawkę wewnętrzną oraz silikonowy kapturek zabezpieczający – zapewniający szczelność systemu w trakcie użytkowania; -wewnętrzna średnica ramienia łączącego się z systemem zamkniętym 22mm. Możliwość stosowania adaptera przez min 72h - potwierdzona dokumentem od producenta | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz - potwierdzone przez Producenta. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. Opakowanie zbiorcze: 10 szt. | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller. Rozmiary 00 (dł. 70 mm (+/- 1 mm), 0 (dł. 82 mm (+/- 1 mm), 1 (dł. 105 mm (+/- 1 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego (naniesione na górnej części łyżki), pakowanie folia-folia. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od Producenta. Zamawiający wymaga, aby łyżki pochodziły od tego samego producenta jak w poz. 5 | 3000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia. Zamawiający wymaga, aby rękojeści pochodziły od tego samego producenta jak w poz. 5 i 6 | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typu McIntosh z podwójnym światłem LED/UV. Dostępne rozmiary łyżek: MacIntosh: 0, 1, 2, 3, 3+, 4 - wszystkie łyżki muszą pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru fioletowego. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z lekkiego stopu metalu, który po połączeniu z rękojeścią jedno- lub wielorazowego użytku, daje mocne, skupione podwójne światło LED/UV. Światłowód osłonięty, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, logo producenta i materiału, z którego wykonana jest łyżka na górnej części, oraz symbol CE, numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wprowadzenia światłowodu, na zatrzasku - łyżki pakowanie folia-folia, pojedynczo. Na opakowaniu informacja od producenta o dacie ważności z min. 5 letnim okresem przydatności, numer seryjny i data wyprodukowania łyżki. | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Rękojeść standardowa do laryngoskopu, jednorazowego użytku - wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami z pozycji nr 8 Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze fioletowym. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła, zapewniająca podwójne światło LED/UV, stanowiąca ogniwo zasilające, rękojeści pakowane pojedynczo folia. | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Zestaw do nebulizacji do obwodu oddechowego dla dorosłych, jednorazowego użytku. W skład zestawu wchodzi nebulizator do podawania leków w obwodzie oddechowym o pojemności min. 6 ml z łącznikiem T, dren tlenowy długości min. 210 cm, 2 standardowe łączniki, wykonany z PVC. Cały zestaw jest wolny od ftalanów DEHP, mikrobiologicznie czysty. Ilość nebulizacji (NaCl 9 g/l) (mg / min): 100 (przy 4 LPM); 200 (przy 6 LPM), 340 (przy 10 LPM) przy przepływie na poziomie 3,5 bar. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Maska anestetyczna typu Flex, jednorazowego użytku, korpus przezroczysty, kolor oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką dreny, Rozmiar 0-zielony, 1-różowy, 2-czerwony, 3-żółty, 4-biały, 5-niebieski, 6-bezbarwny. Bezlateksowa, brak ftalanów DEHP. Mikrobiologicznie czysta, opakowanie - folia. | 5000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Rurka ustno-gardłowa Guedela, wykonane z półprzezroczystego medycznego PCV, kodowane kolorystycznie (000 - różowa (40 mm), 00 - niebieska (50 mm), 0 - czarna (60 mm), 1 - biała (70 mm), 2 - zielona (80 mm), 3 - żółta (90 mm), 4 - czerwona (100 mm), 5 - pomarańczowa (110 mm)), standardowa sztywność, pakowane pojedynczo, opakowanie papier-folia, sterylne. | 1500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Rurka nosowo-gardłowa, rurka Wendla, w rozmiarach 6,0 - 8,5 (rozmiary co pół), pakowane pojedynczo, opakowanie papier-folia, sterylna. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny (kolor zielony), instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni, potwierdzona instrukcją obsługi. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Worki jednorazowego użytku o pojemności min. 1500 ml kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca ww. pozycji. | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Przedłużacz do obwodów oddechowych dł. 15 cm z portem do odsysania i bronchoskopii z podwójnie obrotowym łącznikiem o 180 stopni | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 30
Pakiet 30. Kaniule permanentne do dializ
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15,5 FR (+/-) 0,5 Fr, przekrój „podwójne D”, odgięta końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany w technologii typu Endexo który powoduje ograniczenie akumulacji komponentów krwi na cewniku z mufą polyestrową, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego poliuretanu. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość1mm,rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu (pull-apart) 16 Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne. Całkowita długość cewnika 20,22,24,28,32,36 cm | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15 FR (+/-) 0,5 Fr, przekrój „podwójne D”, odgięta końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany w technologii typu Endexo który powoduje ograniczenie akumulacji komponentów krwi na cewniku z mufą polyestrową, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego poliuretanu. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość1mm,rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu (pull-apart) 16 Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne. Długość całkowita cewnika 40,48,55 cm | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15 FR (+/-) 0,5 Fr , przekrój „podwójne D”, odgięta końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału typu Durathane, z mufą polyestrową, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego poliuretanu. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość1mm,rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany 16 Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne.Długość całkowita cewnika 20,22,24,28,32,36 cm | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15 FR (+/-) 0,5 Fr, przekrój „podwójne D”, odgięta końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, oba kanały z dodatkowymi otworami bocznymi na końcach cewnika, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału typu Durathane, z mufą polyestrową, końcówki Luer wykonane z termoplastycznego poliuretanu. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość1mm,rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany 16 Fr z mechanizmem zastawkowym, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne. Długość całkowita cewnika 40,48,55 cm | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Zestaw typu PICC w skladzie : cewnik wykonany technologią typu Endexo (polimer niewymywalny wmieszany w poliuretan), co powoduje, że materiał cewnika jest odporny na przyleganie skrzeplin do jego powierzchni. Cewnik 3Fr- jednoświatłowy, 4Fr- jednoświatłowy, 5Fr- jedno I dwuświatłowy, 6Fr – dwu I trzyświatłowy. W zestawie igła z końcówką echo tip 21 G / 7 cm, prowadnik nitinolowy 0,018’’/70 cm, rozszerzadło z rozrywalną koszulką, strzykawka 10 ml, obturator hydrofilny, skalpel, miarka, zatyczka do igły, plaster mocujący cewnik do skóry. | 25 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Proszek pochodzenia roślinnego do użycia jako wchłanialny środek hemostatyczny, pomagający w tamowaniu krwawień podczas zabiegów chirurgicznych. Rozpylany, wchłanialny proszek hemostatyczny z utlenionej celulozy, 2g , do wyboru bez lub z aplikatorem 12 +/- 1 cm lub laparoskopowym, min 40 +/- 1 cm | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 31
Pakiet 31. Porty naczyniowe
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym. o wadze 7,7g. port w rozmiarze 31x22x12mm komora portu wykonana w całości z tytanu i biokompatybilnej obudowy z tworzywa sztucznego (polioksymetylen) o kształcie zbliżonym do „łezki, 3 otwory fiksacyjnyjne wypełnione silikonem ) Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym, komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,20 mm, a średnicy zewnętrznej 2,40mm (7,2Fr) widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm i opis co 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta 22G, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera bezpieczna (0,9 x 20 mm) do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 325 psi przy podawaniu kontrastu, przepływ 5 ml/sek. Dodatkowo w zestawie z portem zabezpieczenie sterylne do USG w skład którego wchodzi : bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel sterylny do USG. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka informująca, iż pacjent posiada port naczyniowy. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym o wadze 5,5 g. komora portu wykonana w całości z tytanu i biokompatybilnej obudowy z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), 3 otwory fiksacyjnyjne wypełnione silikonem ) Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym, komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,20 mm, a średnicy zewnętrznej 2,40 mm (7,2 Fr) widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm i opis co 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta 22G, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera bezpieczna (0,9 x 20 mm) do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 325 psi przy podawaniu kontrastu, przepływ 5 ml/sek. Dodatkowo w zestawie z portem zabezpieczenie sterylne do USG w skład którego wchodzi : bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel sterylny do USG. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka informująca, iż pacjent posiada port naczyniowy | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 11 mm i wadze 10,5 g, średnia podstawy 28mm, 5 otworów fiksacyjnych, objętość własna 0,47 ml, średnica przegrody 13mm, powierzchnia nakłucia 1,3 cm², komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,15 mm, a średnicy zewnętrznej 2,8 mm (8,4 Fr)widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi), koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm)do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu, z dołączonym paszportem w języku polskim. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka informująca, iż pacjent posiada port naczyniowy | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 11 mm i wadze 10,5 g, średnia podstawy 28mm, 5 otworów fiksacyjnych, objętość własna 0,47 ml, średnica przegrody 13mm, powierzchnia nakłucia 1,3 cm², komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,1 mm, a średnicy zewnętrznej 2,2mm (6,6 Fr)widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi), koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm)do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu, z dołączonym paszportem w języku polskim. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka informująca, iż pacjent posiada port naczyniowy | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Igła do portów bezpieczna: Piaskowana igła typu Hubera minimalizuje uraz tkanek z miękkimi przezroczystymi rowkowanymi skrzydełkami ułatwiającymi wygodny uchwyt dla personelu oraz z płaską i miękka powierzchnią od strony skóry. Elastyczne przedłużenie wykonane z poliuretanu, jedynego materiału przystosowanego do podaży leków najnowszej generacji (o długości 30 cm) z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer Lock. Zacisk oznaczony średnicą, ciśnieniem i przepływem. Konstrukcja zapobiega zakłuciom powodowanym przez efekt „odbicia” igły, która jest kierowana automatycznie w stronę bloku zabezpieczającego, co minimalizuje ryzyko zakłucia bez potrzeby zmiany techniki przeprowadzania zabiegu. Urządzenie jest przystosowane do iniekcji wysokociśnieniowych – 350PSI. Dodatkowe wyposażenie , miękka poliuretanowa podkładka pod skrzydełka, zwiększająca komfort dla pacjenta. Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Wyrób medyczny jednorazowy, sterylny pakowany pojedynczo Rozmiar 19G,20G i 20 G długości 15 mm, 20mm ,25 mm i 30 mm | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | . Igła do portów Igła typu Hubera z przedłużką 25 cm do podawania leków, cytostatyków, wlewów, transfuzji, pobierania próbek krwi przez membranę portu. Duże, elastyczne i wygodne skrzydełka. Nie zawierająca lateksu. Łatwa identyfikacja rozmiaru przez kolory skrzydełek.( 20 G – czarna, 22 G – żółta , 19 G beżowa ) długości od 17,20,25,30 i 35 mm grubości 19G, 20G i 22G Rozmiar igły do wyboru przez Zamawiającego | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Cewnik obwodowy w rozmiarze 4F- 10cm, 15 cm, 20cm i 25 cm zakładany metodą Seldingera o pojedynczym świetle z poliuretanu, zapewniający krótkotrwały lub średnioterminowy obwodowy dostęp żylny (do 29 dni). Skład zestawu: 1 x cewnik poliuretanowy ze zintegrowaną linią przedłużającą i zaokrągloną końcówką 1 x igła do nakłuwania 21G 1x prosty elastyczny prowadnik ze stali nierdzewnej 1 x rozszerzacz 1 x naklejka z oznaczeniem rodzaju wkłucia i maksymalny przepływ | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Cewnik obwodowy w rozmiarze 5 Fr - 15 cm, 20cm zakładany metodą Seldingera o pojedynczym świetle z poliuretanu, zapewniający krótkotrwały lub średnioterminowy obwodowy dostęp żylny (do 29 dni). Skład zestawu: 1 x cewnik poliuretanowy ze zintegrowaną linią przedłużającą i zaokrągloną końcówką 1 x igła do nakłuwania 21G 1x prosty elastyczny prowadnik ze stali nierdzewnej 1 x rozszerzacz 1 x naklejka z oznaczeniem rodzaju wkłucia i maksymalny przepływ | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 32
Pakiet 32. Filtry, linie do pomiaru kapnografii
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Ilość jednostek w opak. handl.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 10
1 | Filtr mechaniczny hydrofobowy z wydzielonym (oddzielna warstwa) celulozowym plisowanym wymiennikiem ciepła i wilgoci opakowanie folia- papier , zakres objętości oddechowej 300–1500 ml , skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów ≥ 99,9999% skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764% wydajność nawilżania min. 32 mg/l przy VT - 500 ml utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml, waga filtra 48 gram ( +/- 2 g ), | 7500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 25
2 | Filtr mechaniczny do układów oddechowych , zakres objętości oddechowej 200–1500 ml, skuteczność filtracji antybakteryjnej >99,9999, skuteczność filtracji wirusowej>99,9999, membrana hydrofobowa, port do kapnografii, wydajnośc nawilżania 21 mg H20/l przy Vt 500 ml, objętośc wewnętrzna 66 ml , waga filtra 40 gram ( +/- 2 g ) | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 25
3 | Filtr oddechowy pediatryczny dla dzieci, zakres objętości oddechowe 30 -100 ml , kształt okrągły, elektrostatyczny, jałowy, antybakteryjny, antywirusowy, objętośc wewnętrzna 11 ml, waga 8 g ( +/- 2 g ) | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 25
4 | Filtr oddechowy elektrostatyczny do krótkich znieczuleń, bezlateksowy, skuteczność filtracyjna dla bakterii i wirusów pow. 99,99 %, opór przepływu 2,1 cm H2O przy 60 l/min, z portem do kapnografii, złącza 22 M/15 F – 22 M, zakres pojemności oddechowej 150 – 1200 ml, skutecznośc nawilżania min. 9 mg/l wody przy przepływie 500 ml, jednorazowy, waga 19 g (+/- 3 g ) sterylny, pakowany pojedyńczo, otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, na opakowaniu informacja w zakresie objętości oddechowej filtra. | 3000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 25
5 | Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylny, z portem kapno, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, filtracja wg NaCl ≥ 97,416 % , objętość oddechowa 150- 1200 ml wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml przestrzeń martwa w zakresie 40-50 ml, waga 28 g ( +/- 2 gr ) | 800 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 25
6 | Linie ustno - nosowe do pomiaru kapno w technologii Microstream dla pacjentów niezaintubowanych do krótkoterminowego stosowania, wyposażone w złącze tlenu | 150 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 25
7 | Linie ustno - nosowe do pomiaru kapno w technologii Microstream dla pacjentów do krótkoterminowego stosowania, wyposażone w zgryzak do edoskopii do 60 F | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 25
8 | Łyżki jednorazowego użytku kompatybilne z wideolaryngoskopem McGrath sterylne w rozmiarze 1,2,3,4 | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Użyczenie 1 szt monitora do pomiaru CO2 oraz SPO2 na czas trwania umowy z pełną gwarancją obejmującą bezpłatne przeglądy Uwaga! Wartośc początkową użycznego sprzętu należy wpisać w zmodyfikowany formularz cenowy.
[5 empty] | Łączna cena pakietu, poz. 1-8 |  | 0 |  | 0
Dostarczenie 1 szt monitora do pomiaru CO2 oraz SP02 na czas trwania umowy z pełną gwarancją obejmującą bezpłatne przeglądy.

## Pakiet Nr 33
Pakiet 33 Kaniula Abbocath
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Kaniula Abbocath | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 34
Pakiet 34. Kaniula dializacyjna długoterminowa
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Zestaw cewnik naczyniowy permanentny odwrotnie tunelizowany (metoda retrograde), miękki, wykonany z Carbotanu, z mufą dakronową, kształt kanałów „podwójne D”; z obłymi szczelinami bocznymi wycinanymi laserowo; kształt wylotu cewnika symetryczny "Spiral-Z"; wolframowy pierścień znacznikowy na końcówce cewnika, ramiona silikonowe, końcówki z laserowym nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary: 15 Fr i dł. 19/39 cm; 23/43 cm; 28/48 cm; 33/53 cm, 44/64cm, 55/75cm; | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Zestaw cewnik naczyniowy permanentny z mandrynami do wprowadzania techniką "over-the-wire"; cewnik heparynizowany, miękki, wykonany z Carbotanu, z mufą „dakronową”, kształt kanałów „podwójne D”; ze szczelinami bocznymi wycinanymi laserowo; kształt wylotu cewnika "Spiral-Z"; wolframowy pierścień znacznikowy na końcówce cewnika, ramiona silikonowe, końcówki z laserowym nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary: 14,5 Fr i dł. 19/36 cm; 23/40 cm; 28/45 cm; 33/50 cm; | 15 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet 35
Pakiet 35. Prowadnica do trudnych intubacji
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Prowadnica do trudnych intubacji. Materiał o właściwościach poślizgowych, elastyczna typu Bougie. Wzmocniona na całej długości skalowana co 1 cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie. Jednorazowego użytku w kolorze zielonym. Rozmiary I.D. 3,3 lub 5,0 mm i długościach 600, 800 lub 1000 mm | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Łączna cena pakietu |  |  | 0 |  | 0

## Pakiet 36
Pakiet 36. Obłożenia jałowe na OIT, Kardiochirurgię, Blok Operacyjny
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Zestaw centralny i do tętnic – skład zestawu, serweta 75x45cm z otworem o średnicy 8cm z przylepcem wokół otworu, serweta wykonana na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m2, kolor niebieski, chłonność 570%, nasiąkliwość 27,96%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 40,33N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry) – 1 szt, serweta 75x45cm, stanowiąca owinięcie całego zestawu - włóknina foliowana celulozwo-polietylenowa o gramaturze 42 g/m2 – 1 szt, kompresy gazowe 17N 8W, rozmiar 10x10cm – 5 szt, strzykawka 10ml – 1 szt, igła 1,2x40mm – 1 szt, igła 0,5x25mm – 1 szt, imadło chirurgiczne metalowe, długośc 15cm 1 szt, ostrze nr 11 – 1 szt, pęseta chirurgiczna metalowa, długość 15cm – 1 szt, nerka tekturowa (w niej umieszczone narzędzia i inne drobne elementy) – 1 szt. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw zawiera dużą, czytelną, perforowaną etykietę z kodem kreskowym z czterema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. | 2000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Zestaw do ZOP – skład zestawu, serweta 50x60cm z otworem o średnicy 10cm z przylepcem wokół otworu, a także z 2 przylepcami na rogach serwety, serweta wykonana na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowopolipropylenowej o gramaturze 56 g/m2, kolor niebieski, chłonność 570%, nasiąkliwość 27,96%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 40,33N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry) – 1 szt, serweta 75x45cm, stanowiąca owinięcie całego zestawu - włóknina foliowana celulozwo-polietylenowa o gramaturze 42 g/m2 – 1 szt, strzykawka 5ml – 1 szt, strzykawka 10ml – 1 szt, strzykawka 20ml – 1 szt, igła 1,2x40mm – 1 szt, igła 0,5x25mm – 1 szt, kompresy gazowe 17N 12W rozmiar 5x5cm – 5 szt, nerka tekturowa (w niej umieszczone narzędzia i inne drobne elementy) – 1 szt. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw zawiera dużą, czytelną, perforowaną etykietę z kodem kreskowym z czterema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Zestaw do tracheotomii – skład zestawu, serweta główna 210x150cm z otworem owalnym 6x8cm z przylepcem wokół otworu, serweta wykonana na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m2, kolor niebieski, chłonność 570%, nasiąkliwość 27,96%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 40,33N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry) – 1 szt, serweta 200x150cm, stanowiąca owinięcie całego zestawu, serweta wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowopolipropylenowej o gramaturze 43 g/m2, kolor niebieski, chłonność 617%, nasiąkliwość 16,91%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 15,57N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 23,29N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 218 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 130 kPa, odporność na przenikanie cieczy 182 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia nie jest cytotoskyczny (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry) – 1 szt, kompresy gazowe 17N 12W 10x10cm – 5 szt, imadło chirurgiczne metalowe, długość 15cm – 1 szt, pęseta chirurgiczna metalowa, długość 15cm – 2 szt, pean metalowy, długość 12,5cm, zagięty – 2 szt, strzykawka 5ml – 1 szt, igła 1,2x40mm – 1 szt, nerka tekturowa (w niej umieszczone narzędzia i inne drobne elementy) – 1 szt. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw zawiera dużą, czytelną, perforowaną etykietę z kodem kreskowym z czterema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Zestaw do PP – skład zestawu skład zestawu, serweta 50x60cm z otworem o średnicy 10cm z przylepcem wokół otworu, a także z 2 przylepcami na rogach serwety, serweta wykonana na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m2, kolor niebieski, chłonność 570%, nasiąkliwość 27,96%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 40,33N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry) – 1 szt, serweta 75x45cm, stanowiąca owinięcie całego zestawu - włóknina foliowana celulozwo-polietylenowa o gramaturze 42 g/m2 – 1 szt, strzykawka 5ml – 1 szt, strzykawka 10ml – 1 szt, igła 1,2x40mm – 1 szt, igła 0,5x25mm – 1 szt, kompresy gazowe 17N 12W, rozmiar 5x5cm – 5 szt, nerka tekturowa (w niej umieszczone narzędzia i inne drobne elementy) – 1 szt. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw zawiera dużą, czytelną, perforowaną etykietę z kodem kreskowym z czterema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. | 2000 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Zestaw do drenażu – skład zestawu, serweta 75x45cm z otworem o średnicy 8cm z przylepcem wokół otworu, serweta wykonana na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m2, kolor niebieski, chłonność 570%, nasiąkliwość 27,96%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 40,33N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry) – 1 szt, serweta 75x45cm, stanowiąca owinięcie całego zestawu - włóknina foliowana celulozwo-polietylenowa o gramturze 42 g/m2 – 1 szt, ostrze nr 11 – 1 szt, uchwyt do skalpela nr3, długość 12,5cm – 1 szt, pean metalowy, zagięty typu Mosqiuto, długość 24cm – 1 szt, pean metalowy, prosty, długość 14cm – 1 szt, imadło chirurgiczne metalowe, długość 15cm – 1 szt, pęseta chirurgiczna metalowa, długość 15cm – 1 szt, kompresy gazowe 17N 12W rozmiar 10x10cm – 10 szt, strzykawka 10ml – 1 szt, igła 1,2x40mm – 1 szt, igła 0,5x25mm – 1 szt, nerka tekturowa (w niej umieszczone narzędzia i inne drobne elementy) – 1 szt. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw zawiera dużą, czytelną, perforowaną etykietę z kodem kreskowym z czterema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Zestaw do portów – skład zestawu, serweta 200x250cm z otworem 10x25cm w okolicy obojczykowosutkowej z przylepcem wokół otworu, serweta wykonana na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowopolipropylenowej o gramaturze 56 g/m2, kolor niebieski, chłonność 570%, nasiąkliwość 27,96%, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 40,33N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941), (wymagana karta danych technicznych, potwierdzająca powyższe parametry) – 1 szt, serweta 120x120cm, stanowiąca owinięcie całego zestawu - włóknina foliowana celulozwo-polietylenowa o gramaturze 42 g/m2 – 1 szt, imadło metalowe chirurgiczne, długość 15cm – 1 szt, pęseta chirurgiczna, metalowa, długość 15cm – 1 szt, pęseta anatomiczna, metalowa, prosta, długość 14cm – 1 szt, strzykawka 5ml – 1 szt, strzykawka 10ml – 1 szt, strzykawka 20ml – 1 szt, igła 1,2x40mm – 1 szt, igła 0,5x25mm – 1 szt, kompresy gazowe 17N 12W, rozmiar 10x10cm – 10 szt, nożyczki zagięte tepo-tępe, długość 15cm – 1 szt, ostrze nr 11 – 2 szt, uchwyt do ostrza nr3, długość 12,5cm – 1 szt, pean prosty, metalowy długość 14cm – 1 szt, fartuch chirurgiczny, rozmiar XL, wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, rękaw zakończony niepylącym mankietem poliestrowym o długości min. 7cm, rękawy typu reglan, szwy szyte metodą ultradźwiękową, zapięcie pod szyją na rzep, kartonik do podtrzymania troków pozwalający na zawiązanie fartucha najpierw na „brudno”, a następnie na „czysto”, złożenie w sposób „book folded” ułatwiający samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, sterylizacja parą wodną. Odporność na przenikanie cieczy min 36,9 cm H20, paroprzepuszczalność na poziomie 4389 g/m2/24h, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 34,4N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 20,5N – 1 szt, nerka tekturowa (w niej umieszczone narzędzia i inne drobne elementy) – 1 szt. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw zawiera dużą, czytelną, perforowaną etykietę z kodem kreskowym z czterema etykietami typu TAG, zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. | 300 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 37
Pakiet 37. Osłonki do bronchoskopu
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Jednorazowe osłonki sterylizowane gazem, pracujące w systemie EndoSheath SlideOn, przeznaczone do bronchofiberoskopu BRS-4000. Zawierające kanały robocze w rozmiarach 0 mm, 1,5 mm, 2,1 mm oraz 2,8 mm. Długość robocza osłonki 570 mm. Nieprzepuszczające cząstek większych niż 27 nanometrów. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 38
Pakiet 38. Tace i naklejki na leki anestezjologiczne na Blok Operacyjny , Intensywną Terapię, Intensywną Terapię Kardiochirurgiczną
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Tace umożliwiające prawidłową i bezpieczną segregację leków anestezjologicznych używanych na salach operacyjnych i innych miejscach gdzie jest wykonywane znieczulenie pacjenta. Tace składają się z podstawowej tacy która może być użyta minimum 100 razy i tacek jednorazowych przeźroczystych wkładanych do wnętrza podstawowej tacy. Tace są zgodne z normą ISO 26825:2008 i są zgodne z zaleceniami: -Royal Pharmaceutical Society -Europejskie Towarzystwo Anestezjologiczne Tace wykonane są w 80% z materiałów pochodzących z recyclingu, zużyte tace jednorazowe można poddać w 100% recyclingowi. Zestaw zawierający główną podstawową tacę oraz 100 tacek jednorazowych | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Tace umożliwiające prawidłową i bezpieczną segregację leków anestezjologicznych używanych na salach operacyjnych i innych miejscach gdzie jest wykonywane znieczulenie pacjenta. Tace składają się z podstawowej tacy która może być użyta minimum 100 razy i tacek jednorazowych przeźroczystych wkładanych do wnętrza podstawowej tacy. Tace są zgodne z normą ISO 26825:2008 i są zgodne z zaleceniami: -Royal Pharmaceutical Society -Europejskie Towarzystwo Anestezjologiczne Tace wykonane są w 80% z materiałów pochodzących z recyclingu, zużyte tace jednorazowe można poddać w 100% recyclingowi. Zestaw zawierający tacę na leki do anestezji regionalnej oraz 100 tacek jednorazowych | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Tace umożliwiające prawidłową i bezpieczną segregację leków anestezjologicznych używanych na salach operacyjnych i innych miejscach gdzie jest wykonywane znieczulenie pacjenta. Tace składają się z podstawowej tacy która może być użyta minimum 100 razy i tacek jednorazowych przeźroczystych wkładanych do wnętrza podstawowej tacy. Tace są zgodne z normą ISO 26825:2008 i są zgodne z zaleceniami: -Royal Pharmaceutical Society -Europejskie Towarzystwo Anestezjologiczne Tace wykonane są w 80% z materiałów pochodzących z recyclingu, zużyte tace jednorazowe można poddać w 100% recyclingowi. Zestaw zawierający trzy tace : podstawową główną, na leki do anestezji regionalnej, na leki ratujące życie oraz 300 tac jednorazowych | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Kolorowe etykiety na leki anestezjologiczne wykonane z wysokiej jakości papieru pokryte klejem który umożliwi w trwały sposób oznaczyć leki znajdujące się w strzykawkach , ampułkostrzykawkach, ampułkach. Etykiety są zgodne z normą ISO 26825:2008 i są zgodne z zaleceniami: -Royal Pharmaceutical Society -Europejskie Towarzystwo Anestezjologiczne Etykiety są drukowane zgodnie z określonymi kolorami pantone ISO, czytelna czcionka i rozmiar etykiety pozwalają w prawidłowy sposób oznakować strzykawkę za pomocą wytrzymałego kleju. Etykiety dostarczane są na dwóch rolkach po 500 sztuk. Etykiety muszą być ułożone w przeźroczystym pudełku plastykowym zamykanym od góry, do pudełka ma wejść minimum 20 rolek po 500 szt. etykiet. Pudełka muszą być wyposażone w specjalne wypustki które umożliwią łączenie ze sobą kilku na raz bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi i bez stosowania kleju. Cena obejmuje oznaczenie 1000 sztuk naklejek | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 39
Pakiet 39. Cewniki do ciągłej terapii nerkozastępczej na OIT
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Dwukanałowe silikonowe cewniki do hemofiltracji o średnicy 13,5 F o długościach 28, 35 cm z przelotowym mandrynem w kanale żylnym - w zestawach do implantacji | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 40
Pakiet 40. Zestawy i kaniule do ECMO na OIT
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oksygenator do procedury ECMO z drenami kompatybilny z posiadanym urządzeniem Cardiohelp: - zestaw gotowy do użytku składający się z oksygenatora z wymiennikiem ciepła z wbudowaną w oksygenator pompą centryfugalną ; - zestaw pokryty powłoką biokompatybilną; - głowica pompy centryfugalnej kompatybilna z napędem Cardiohelp; - wirnik głowicy bez łożyskowania mechanicznego. - zestaw wyposażony w akcesoria niezbędne do wypełniania i odpowietrzania układu; - minimalny czas użytkowania 30 dni; - wypełnienie oksygenatora 273ml; - wypełnienie całego zestawu maksymalnie 600ml; - przepływ od 0,5 -7 l/min; - długość linii min.200cm; - zintegrowane cewki do pomiaru saturacji, hemoglobiny i hematokrytu; - zintegrowane czujniki do pomiaru ciśnienia żylnego, tętniczego wewnętrznego temperatury żylnej i tętniczej; | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Kaniule aortalne obwodowe kompatybilne do zestawu ECMO (BE-PAS/PAL). Powlekane. Zbrojone, wyposażone w otwory boczne dla lepszego przepływu krwi. wyposażone w znaczniki głębokości i prowadnice. Kaniule dostępne w rozmiarach: 13, 15, 17, 19, 21, 23 Fr, długość 15 i 23 cm z konektorem 3/8x3/8 cala oraz przyłączem typu Luer Lock (wybór rozmiaru zgodnie z potrzebami Zamawiającego) - czas użycia do 30 dni | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Kaniule żylne obwodowe kompatybilne do zestawu ECMO (BE-PVS/PVL)Powlekane. Zbrojone, wyposażone w znaczniki głębokości i prowadnicę. Kaniule dostępne w rozmiarach 19, 21, 23, 25, 29 Fr długość 38 i 55 cm z konektorem 3/8x3/8 cala (wybór rozmiaru zgodnie z potrzebami zamawiającego) - czas użycia do 30 dni | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Zestaw do wprowadzania kaniul. PIK 100 - zestaw do wprowadzania kaniul do ECMO (kaniule aortalne) | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Zestaw do wprowadzania kaniul. PIK 150 - zestaw do wprowadzania kaniul do ECMO (kaniule żylne) | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis

## Pakiet Nr 41
Pakiet 41. Mankiety przeciwzakrzepowe oraz dzierżawa kompresora na OIT
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Mankiet kończynowy ( udowy ), trójkomorowy, z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii p/zakrzepowej, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, w rozmiarze S, M, L, kompatybilny z urządzeniem z poz. 2. | 50 | szt.(para) |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Dzierżawa kompresora pneumatycznego sekwencyjnego ucisku kończyn. Aparat zapewniający auto,atyczną kontrolę sekwencyjnego, gradientowego i obwodowego ucisku kończyn dolnych, ucisk na podudzie i udo z zachowaniem predefiniowanego automatycznego gradientu ciśnień dolna część podudzia – 45 mmHg (± 5 mmHg).; łydka – 40 mmHg (± 5 mmHg).; udo – 30 mmHg (± 5 mmHg). Czas trwania cyklu kompresji – 10s (± 3 sekundy). Równomierny ucisk na stopę z predefiniowanym ciśnieniem 130 mmHg (± 10 mmHg). Czas trwania cyklu kompresji – 6 sekund (± 2 sekundy). Czas trwania przerw pomiędzy kompresjami regulowany automatycznie za pomocą systemu wykrywającego ponowne wypełnienie naczyń, umożliwiającego dostosowanie częstotliwości kompresji do fizjologii pacjenta, automatyczna rekalkulacja czasu trwania przerw – co 25 minut (± 5 minut). Bateria – akumulator litowo-jonowy, czas działania min. 6 godzin na naładowanym całkowicie akumulatorze. | 12 | miesiąc |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
…………………
data i podpis