## Arkusz1
Dostawa sprzętu chłodniczego do zastosowań medycznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Zdjęcie poglądowe | j.m. | Ilość
1. | Szafa chłodnicza na leki |  | szt. | 5
Wymiary zewnętrzne (SxGxW); 600x615x1840 mm
obudowa ze stali w kolorze białym
drzwi przeszklone, samozamykające z zamkiem
materiał wnętrza: tworzywo sztuczne
pojemność użytkowa / całkowita ; 278 / 386 L
zakres temperatur: +2°C / +8°C
temperatura pracy: +5°C
zabezpieczenie termiczne przed spadkiem temp. poniżej +2°C
zgodność z normą EN 60068-3
Maksymalna fluktuacja: 3,9°C
Maksymalny gradient: 6,0°C
oświetlenie ledowe wnętrza z oddzielnym włącznikiem
dynamiczny układ chłodzenia
automatyczne rozmrażanie
sterowanie ; moduł elektroniczny z łatwym do czyszczenia zewnętrznym cyfrowym wyświetlaczem do kontroli parametrów pracy; temp. aktualnej wewnątrz, temp. zadanej, stanu pracy kompresora i czujnika temp.
cyfrowy wyświetlacz temperatury
pamięć danych;urządzenie wyposażone w zintegrowaną pamięć danych z dokumentacją maksymalnych i minimalnych temperatur, przynajmniej trzech ostatnich zdarzeń alarmowych temperatury i awarii zasilania z możliwością odczytu dokładnej daty i godziny na wyświetlaczu urządzenia
interfejs RS 485 – do dokumentacji temperatury i zdarzeń alarmowych , złącze bezpotencjałowe do podłączenia z zewnętrznym systemem ostrzegania
alarmy : Optyczne i dźwiękowe; braku zasilania bezpośrednio po jego wystąpieniu do min. 12 godzin , usterki czujnika, zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperatury, otwartych drzwi
styk bez potencjałowy
termostat zabezpieczający: , zabezpieczenie przed spadkiem temperatury poniżej 2°C
ilośc półek; 6 w tym 5 regulowanych - ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
max. obciążenie półki: 45 kg
zużycie energii: 1,315 kWh / 24 h
klasa klimatyczna: SN
poziom szumu: 43 dB
czynnik chłodniczy: R 600a
zgodność z normą DIN 58345
2. | Szafa chłodnicza na leki |  | szt. | 2
Wymiary zewnętrzne (SxGxW); 600x600x850 mm
Oudowa ze stali
Drzwi pełne, samozamykające z zamkiem
Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne
Pojemność użytkowa / całkowita ; 180/ 160 L
Zakres temperatur: +1°C / +15°C
Oświetlenie ledowe wnętrza z oddzielnym włącznikiem
Dynamiczny układ chłodzenia
Automatyczne rozmrażanie
Sterowanie;mechaniczne
Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Regulowane półki 3
Czynnik chłodniczy: R 600a
Poziom szumu: 47 dB
3. | Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna |  | szt. | 2
Pojemność brutto/ netto: 361/345 l.
Wymiary zewn. w mm. (SxGxW): 600/615/2000.
Układ chłodzenia: chłodziarka: dynamiczny, zamrażarka: statyczny.
Odszranianie: chłodziarka - automatyczne, zamrażarka manualne.
Zakres temperatury: chłodziarka od +3 °C do +16 °C, zamrażarka od -9 °C do -30°C.
Rodzaj sterowania - elektroniczne.
Wskażnik temperatury – zewnętrzny cyfrowy .
Alarm' optyczny i akustyczny
Drzwi - pełne samodomykane. Zamek w wyposażeniu.
Materiał obudowy/ kolor – stal/biały.
Materiał wnętrza - tworzywo sztuczne.
Ilość szuflad w zamrażarce; 3
Regulowane półki powlekane tworzywem ; 4
Interfejs – RS 485.
Złącze beznapięciowe
Czynnik chłodniczy: R 600a
Poziom szumu: 52 dB
4. | Zamrażarka laboratoryjna |  | szt. | 1
Pojemność brutto/ netto: 478/337 l.
Wymiary zewn. w mm. (SxGxW): . / 747 / 750/1844.
Układ chłodzenia: dynamiczny
Odszranianie: automatyczne,
Zakres temperatury: -9 °C do -35°C.
Rodzaj sterowania - elektroniczne.
Wskażnik temperatury – zewnętrzny cyfrowy .
Alarm' optyczny i akustyczny
Drzwi - pełne samodomykane. Zamek w wyposażeniu.
Materiał obudowy/ kolor – stal/biały.
Materiał wnętrza - tworzywo sztuczne.
Materiał wnętrza - tworzywo sztuczne.
Regulowane półki powlekane tworzywem ; 5
Ilość koszy w zamrażarce; 2
Czynnik chłodniczy: R 290
Interfejs – RS 485.
Złącze beznapięciowe
Poziom szumu: 55 dB
Kółka samonastawcze zwrotne z hamulcem postojowym z przodu, kółka sztywne z tyłu
5. | Zamrażarka laboratoryjna |  | szt. | 1
Wymiary zewnętrzne (SxGxW); 657x694x884
Obudowa ze stali w kolorze białym
Drzwi pełne, samozamykające z zamkiem
Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne
Pojemność użytkowa / całkowita ; 151 / 134 L
Zakres temperatur: -18°C / -25°C
Rozmrażanie ręczne
Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Alarm temperatury
Czujnik otwartych drzwi
Regulowane nóżki 2 +2 rolki
półki/3 koszyki
Czynnik chłodniczy: R 600a
6. | System monitoringu temperatury ( wraz z instalacją) z bezprzewodowymi czujnikami zgodny z Rozporządzeniem dotyczącym monitorowania lodówek medycznych. (do poz.1) |  | szt. | 5
System monitorowania temperatury z powiadamianiem sms / e-mail o stanach alarmowych;zestaw złożony ze stacji bazowej gromadzącej dane pomiarowe oraz bezprzewodowego czujnika temperatury z certyfikatem wzorcowania laboratorium akredytowanego PCA
Max ilość czujników obsługiwana przez jedną stację bazową ; 20 szt.
Obsługa systemu ; Stacja bazowa obsługiwana za pomocą ekranu dotykowego z możliwością konfiguracji progu alarmów, powiadamianiem SMS oraz e-mail, funkcją eksportu raportów i wysłania danych na wskazany adres e-mail oraz ich podglądu na wykresie.
Zdalne monitorowanie temperatury z opcją wysyłania raportów zdalnie po otrzymaniu zapytania od administratora
Wysyłanie alarmów w przypadku przekroczenia progu alarmowego, powrotu temperatury do bezpiecznego zakresu, utraty zasilania i przejścia na zasilanie bateryjne, powrotu zasilania, utraty łączności z sensorem, odzyskania łączności z sensorem
Parametry rejestratora ; pomiar z dokładnością do 0.5 °C, w zakresie od -35 °C do +70 °C.
System spełniający wymagania Rozporządzenia dotyczącego monitorowania lodówek medycznych