|  | Pakiet Nr 20- Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne do wykonywania badań metodą ELISA oraz materiały zużywalne do aparatu wraz z dzierżawą aparatu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatnie zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości do podanych parametrów przynajmniej 1 x w roku W przypadku gdy nie jest dostępna kontrola zewnątrzlaboratoryjna Wykonawca, na wniosek Zamawiającego zapewni (minimum 1 x w roku) wykonanie badania w laboratorium referencyjnym, z zastosowaniem tej samej metody oznaczeń. Wykonawca zapewni włączenie aparatu do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ESKULAP Poz. 1-2. Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Mycoplasma pneumoniae: Antygen: ekstrakt antygenu Mycoplasma pneumoniae szczepu MAC ATCC 15531 test półilościowy w klasie IgM (1 kalibrator cut-off), test ilościowy w klasie IgG (3 kalibratory) Bufor do rozcieńczania próbek w zestawie IgM zawiera absorbent przeciwciał IgG i RF (bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników) Odczynniki znakowane kolorami Bufor do rozcieńczania próbek, kalibratory, kontrole, koniugat enzymatyczny- gotowe do użycia Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany Oddzielne zestawy do oznaczania klas przeciwciał Zestawy mają okres ważności co najmniej 12 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania Poz. 3-5. Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Chlamydia pneumoniae: Źródło antygenu: komórki zainfekowane szczepem „CWL-029” Dla oceny przeciwciał w klasie IgM i IgA – wyniki półilościowe (1 kalibrator cut-off), dla oceny przeciwciał w klasie IgG – wyniki ilościowe (3 kalibratory) Bufor do rozcieńczania próbek w klasie IgM zawiera absorbent przeciwciał IgG i RF (bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników) Odczynniki znakowane kolorami, oddzielne zestawy do oznaczania klas przeciwciał Bufor do rozcieńczania próbek, kalibratory, kontrole, koniugat enzymatyczny- gotowe do użycia Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany Odczyt przy długości fali 450 nm Zestawy mają okres ważności co najmniej 12 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące Zestawy zawierają wszystkie niezbędne odczynniki Poz. 7-8. Zestawy testowe ELISA do oznaczania przeciwciał przeciw Bordetella pertusis Antygen: dezaktywowany antygen toksyny Bordetella pertusis w klasie IgA, IgG Antygen: inaktywowane lizaty komórek Bordetella pertussis w klasie IgM Odczynniki znakowane kolorami Bufor do rozcieńczania próbek, kalibratory, kontrole, koniugat enzymatyczny- gotowe do użycia Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany Odczyt przy długości fali 450 nm Zestawy mają okres ważności co najmniej 12 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania Testy ilościowe w klasie IgA, IgG – 4 kalibratory Test półilościowy w klasie IgM Poz. 9-10. Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia (test ELISA) Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej gotowe do użycia, testy ilościowe w klasie IgG i IgG (3 kalibratory) Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM Kalibratory znakowane kolorami o różnym natężeniu barwy Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawów do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorpcja (brak konieczności zakupu dodatkowych odczynników) – potwierdzenie w instrukcji do zestawu Bufor płuczący jednakowy dla obu zestawów Fala odczytu dla obu zestawów wynosi 450 nm. Okres ważności co najmniej 12 miesięcy, a po otwarciu trwałość co najmniej 4 miesiące Płyta mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny. Test do oceny przeciwciał w klasie IgG dodatkowo zawiera antygen rekombinowany VlsE, w celu zwiększenia czułości. Poz. 11. Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał w diagnostyce zakażeń Borrelia Test służący do monitorowania skuteczności leczenia Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej - gotowe do użycia, Test ilościowy w klasie IgG Co najmniej 3 rozcieńczenia surowicy wykonywane podczas inkubacji, co pozwala wykryć przeciwciała o wysokim mianie w trakcie jednej inkubacji Kalibratory znakowane kolorami o różnym natężeniu barwy Krzywa kalibracyjna oparta jest na 6 punktach, kalibratory gotowe do użycia Fala odczytu dla zestawów wynosi 450 nm. Zestawy mają okres ważności co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń Kontrola pozytywna, kontrola negatywna oraz koniugat - gotowe do użycia Bufor do płukania 10-krotnie stężony Źródłem antygenu jest mieszanina rekombinowanego VlsE z Borrelia burgdorferi sensu stricto oraz Borrelia afzelii. Poz. 12. Zestawy ELISA do diagnostyki przeciwciał przeciwko Toxocara canis Test półilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgG Studzienki reakcyjne opłaszczone wysoko oczyszczonym antygenem larwy Toxocara canis oraz rekombinowanym antygenem Toxocara E/S. 1 kalibrator cut off, kontrola negatywna, kontrola pozytywna, Bufor płuczący 10-krotnie skoncentrowany Inkubacja w 37°C Poz. 13. Zestaw ELISA do diagnostyki kalprotektyny w kale: • test ilościowy (zawiera 6 kalibratorów do wykreślenia krzywej standardowej) • 2 kontrole w zestawie • wszystkie niezbędne bufory zawarte w zestawie (ekstrakcyjny, płuczący, do próbek) • każdy zestaw zawiera certyfikat kontroli jakości zawierający wartości referencyjne • studzienki reakcyjne pokryte monoklonalnymi przeciwciałami przeciwko kalprotektynie • dolna granica wykrywalności – 1,9 μg/g • po otwarciu mikropłytka ważna 4 miesiące • inkubacja w temp. pokojowej • odczynniki oznaczone kolorami Probówki do kału - nie są zawarte w zestawie testowym – 1 opakowanie zawiera 45 szt. probówek Poz. 14-15. Zestawy ELISA do diagnostyki przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej Antygen: rekombinowana ludzka transglutaminaza tkankowa Test ilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgA (3 kalibratory), test półilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgG (1 kalibrator cut off) Kalibratory, kontrole, roztwór stopujący (gotowe do użycia) Koniugat enzymatyczny: znakowane peroksydazą anty-ludzkie IgG (królicze) Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące Odczyt przy długości fali 450 nm Poz. 16-17. Zestawy ELISA do diagnostyki przeciwciał Anty-SARS-CoV-2 klasa IgA oraz IgG Antygen: studzienki mikropłytki opłaszczone rekombinowanym białkiem strukturalnym (domena S1) SARS-CoV-2. Oddzielny zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG i IgA Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG i IgA – półilościowy Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia) Odczynniki znakowane kolorami Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany Zestawy muszą zawierać wszelkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczeń inkubacja w +37°C Po otwarciu torebki ochronnej opłaszczone antygenem studzienki reakcyjne są trwałe 4 miesiące, przy przechowywaniu w temperaturze od +2°C do +8°C w suchym miejscu. Poz.18. Zestawy ELISA do diagnostyki przeciwciał Anty-SARS-CoV-2 klasa IgM Antygen: studzienki mikropłytki opłaszczone zmodyfikowanym białkiem nukleokapsydu SARS-CoV-2 Zestawy półilościowe w obu klasach Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia) Odczynniki znakowane kolorami Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany Zestawy muszą zawierać wszelkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczeń Inkubacja w +37°C Po otwarciu torebki ochronnej opłaszczone antygenem studzienki reakcyjne są trwałe 4 miesiące, przy przechowywaniu w temperaturze od +2°C do +8°C w suchym miejscu. Poz. 19. Ilościowy test do oznaczania poziomu przeciwciał SARS-CoV-2 anty-S1/RBD. w klasie IgG Antygen: studzienki mikropłytki opłaszczone rekombinowanym białkiem strukturalnym (domena S1) SARS-CoV-2. Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG ilościowy Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia) Odczynniki znakowane kolorami Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany Zestawy muszą zawierać wszelkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczeń inkubacja w +37°C Po otwarciu torebki ochronnej opłaszczone antygenem studzienki reakcyjne są trwałe 4 miesiące, przy przechowywaniu w temperaturze od +2°C do +8°C w suchym miejscu. Poz.20. Zestawy ELISA do oznaczania poziomu Chromograniny A Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia) Zestawy muszą zawierać wszelkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczeń Po otwarciu torebki ochronnej opłaszczone antygenem studzienki reakcyjne są trwałe min. 3 miesiące, przy przechowywaniu w temperaturze od +2°C do +8°C w suchym miejscu. Poz. 22. ANALIZATOR ELISA Wymagane graniczne cechy analizatora załadunek do 3 płyt mikrotitracyjnych (Możliwość kombinowania wielu różnych parametrów podczas jednej inkubacji) Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania. identyfikacja i lokalizacja poprzez kody, automatyczne skanowanie podczas wstawiania odczynników, materiały zużywalne: końcówki karbonowe o pojemności 300 i 1100 μl, płyty do rozcieńczania odczynników (rozcieńczanie surowic i odczynników na płytach, nie w probówkach) funkcje pamięci zużycia końcówek na stojaku zakres pomiaru 400-700 nm czas odczytu < 15 sek. / płytkę filtry o długości fali: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 570 nm, 620 nm, 690 nm, (możliwość dodania dwóch filtrów) moduł pipetujący dla jednorazowych końcówek wykrywanie poziomu cieczy rozpoznanie typu końcówki, mieszanie, funkcja wielokrotnego dozowania cieczy 2 ogrzewane inkubatory z funkcją wytrząsania, 3 inkubatory pracujące w temp. pokojowej zakres temp. min. 20-50 stopni C możliwość użycia do 3 buforów płuczących głowica płucząca 8-kanałowa zakres objętości płukania 200-2500 μl na studzienkę reakcyjną objętość resztkowa buforu płuczącego: <2,5 μl na wypukłym dnie, < 4,0 μl na płaskim dnie alarm poziomu cieczy funkcja płukania z przepełnieniem różne szybkości pomp opcje oznaczeń: wyniki jakościowe – definiowany przez użytkownika rodzaj wyniku, wyniki ilościowe – algorytm dopasowania krzywej analiza kontroli jakości – wartość średnia, SD, CV, błąd standardowy oraz wykres Levey Jennings system operacyjny Windows własny procesor, niezależny od systemu IT dwukierunkowe połączenie z laboratoryjnym systemem informatycznym monity informujące użytkownika o nieprawidłowościach analizator wyposażony w specjalna osłonę ochronną instalacja i przygotowania urządzenia do pracy wraz z bezpłatnym szkoleniem osób obsługujących bezpłatny serwis na czas trwania umowy wszystkie protokoły inkubacji testów ELISA zintegrowane z aparatem W ramach obowiązywania umowy Dostawca zobowiązany jest do dokonania raz w roku, w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym, autoryzowanego przeglądu serwisowego aparatów w zakresie wymaganym przez producenta wraz z dostarczeniem części. Po zakończeniu przeglądu wystawiony zostanie stosowny dokument (świadectwo) podpisany przez Wykonawcę zawierający zapis, że przeglądu dokonano zgodnie z zaleceniami Producenta oraz, że aparat jest sprawny i dopuszczony do użytkowania. Niniejszy zapis winien zostać również zamieszczony w paszporcie technicznym urządzenia. Dokumenty powinny być opatrzone datą, pieczęcią i podpisem osoby dokonującej przegląd. |
| --- | --- |

Czas usunięcia awarii aparatu od momentu zgłoszenia: maksymalnie 5 dni roboczych

*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę

Niniejszym oświadczamy, iż oferowane urządzenia, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

………………….., dnia …………………..

…………………………………………………………..

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela