| Załącznik nr 3 do Pakietu nr 3 badanie cech fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu MLD CKD |
| --- |
|  |  | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego |
| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | TAK | NIE |
| 1 | Dwa analizatory (podstawowy i zastępczy). Podstawowy analizator fabrycznie nowy, zastępczy nie starszy niż rok 2014, po gruntownym przeglądzie i z gwarancja na okres trwania dzierżawy. |  |  |
| 2 | Wydajność aparatu min. 500 oznaczeń na godzinę |  |  |
| 3 | Pamięć min. 1000 wyników plus oddzielna pamięć 300 wyników kontroli |  |  |
| 4 | Obsługa przez ekran dotykowy |  |  |
| 5 | Odczyt parametrów fizyko-chemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotyny, glukoza, białko, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty/hemoglobina. |  |  |
| 6 | Praca z wykorzystaniem 10-cio parametrowych pasków, charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki (podać nazwę zastosowanej substancji). Nie dopuszcza się pasków oznaczających stężenie kwasu askorbinowego. | (podać skład) |  |
| 7 | Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki |  |  |
| 8 | Możliwość wyboru barwy moczu z aparatu |  |  |
| 9 | Kompensacja własnego zabarwienia moczu |  |  |
| 10 | Automatyczna korekcja SG próbek moczu o odczynie silnie zasadowym |  |  |
| 11 | Możliwość wyboru klarowności moczu z aparatu |  |  |
| 12 | Wymagana czułość dla glukozy nie gorsza niż 40 mg/dl |  |  |
| 13 | Wymagana czułość dla białka nie gorsza niż 18 mg/dl |  |  |
| 14 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków |  |  |
| 15 | Flagowanie wyników patologicznych |  |  |
| 16 | Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji |  |  |
| 17 | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach (SI, konwencjonalne, arbitralne) |  |  |
| 18 | Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji zainstalowany w aparacie na stałe |  |  |
| 19 | Możliwość podglądu i wydruku danych kalibracji dla poszczególnych parametrów |  |  |
| 20 | Możliwość podłączenia czytnika barkodów |  |  |
| 21 | Materiały kontrolne wewnątrzlaboratoryjne codzienne na 2 poziomach zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej ilości oznaczeń |  |  |
| 22 | Zagwarantowanie uczestnictwa w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej 4 razy w roku (LabQuality): testy paskowe, osad moczu, ilościowe badanie chemiczne na koszt wykonawcy umowy |  |  |
| 23 | 1 stacja robocza do współpracy z LSI Marcel o następujących minimalnych wymaganiach: - procesor dwurdzeniowy, 4 GB RAM , dysk SSD, CD-RW, - monitor 24” (16:9) LCD, - karta sieciowa PCI Ethernet 100 - minimum 8 wejść USB, - karta dźwiękowa, - niezależne głośniki stereofoniczne, - UPS odpowiedni do modelu komputera, - Windows 10, pakiet MS Office w wersji biurowej (Word Excel PowerPoint); zainstalowane, - oprogramowanie antywirusowe na okres 3 lat; zainstalowane, - myszka - klawiatura - bezprzewodowy skaner kodów kreskowych typu Motorola LI4278, - listwa antyprzepięciowa 5 metrowa; minimum 5 gniazd |  |  |
| 24 | 1 drukarka etykiet kodów kreskowych typu Zebra TLP 2824 wraz z wszystkimi niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, w tym etykietami do nadruku w ilości 3000/rok (realizacja dostaw na zamówienie; szczegóły do uzgodnienia z producentem LSI). Drukarka powinna mieć możliwość pracy w sieci LAN oraz drukowania kodów kreskowych zgodnych z funkcjonującymi obecnie w laboratorium. Zapewnienie konfiguracji pracy drukarki z funkcjonującym w laboratorium LIS. |  |  |
| 25 | Podłączenie analizatorów do LIS Centrum f-my Marcel na koszt Wykonawcy |  |  |
| 26 | Analizatory i odczynniki muszą spełniać wymogi produktów dopuszczonych do obrotu w krajach UE-CE |  |  |
| 27 | Firma dostarcza do Laboratorium zaświadczenia, certyfikaty ISO lub inny wydany przez jednostkę certyfikującą, CE, karty charakterystyk odczynników i inne dotyczące oferty po rozstrzygnięciu postępowania przy pierwszej dostawie. |  |  |
| 28 | Gwarancja na analizator przez okres trwania dzierżawy |  |  |
| 29 | Wszelkie naprawy, przeglądy, konserwacje analizatorów wraz ze stacjami roboczymi, monitorów, drukarek, UPS, listwy antyprzepięciowej, stołów laboratoryjnych, klimatyzacji świadczone będą na koszt Wykonawcy umowy w okresie obowiązywania umowy |  |  |
| 30 | Szkolenie personelu MLD-CKD w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników wraz z opieką merytoryczną w czasie trwania umowy |  |  |
| 31 | Instrukcja w języku polskim - dostarczona w dniu instalacji analizatora |  |  |
| 32 | Pipeta automatyczna nastawcza w zakresie 5 - 50 μl z walidacją |  |  |
| 33 | Zapewnienie możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń o awarii |  |  |
| 34 | Czas reakcji serwisu do 24 h od momentu zgłoszenia usterki |  |  |
| 35 | Termin usunięcia zgłoszonej awarii max 48h |  |  |
| 36 | W przypadku trzykrotnie powtarzających się awarii tego samego podzespołu– wymiana na nowy . |  |  |

*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę

Niniejszym oświadczamy, iż oferowane urządzenia, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

………………….., dnia …………………..

…………………………………………………………..

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela