Pakiet Nr  6   dwa automatyczne podstawowe analizatory badań układu krzepnięcia i jeden zastępczy

| Wymagane parametry graniczne |  |
| --- | --- |
| Wymagania wobec analizatorów do oznaczeń koagulologicznych | TAK | NIE |
| 1. | Dwa analizatory podstawowe w pełni zautomatyzowane, wykorzystujące do pracy te same odczynniki i materiały zużywalne. |  |  |
| 2. | Jeden analizator podstawowy fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020 roku. Drugi nie starszy niż 2017 lub nowszy, po gruntownym przeglądzie i z gwarancją na okres trwania dzierżawy W przypadku powtarzających się trzykrotnie awarii tego samego podzespołu – wymiana na nowy. |  |  |
| 3. | Wydajność każdego z aparatów podstawowych, co najmniej 180 oznaczeń na godzinę dla PT i aPTT |  |  |
| 4. | Wydajność aparatu w zakresie oznaczeń D-Dimeru – minimum 90 testów/godz. |  |  |
| 5. | Analizator wykorzystujący minimum 5 długości fal, dodatkowo wyposażony w funkcję przedanalitycznego skanowania próbki, w celu automatycznego doboru optymalnej długości fali, w przypadku wykrycia interferencji ze strony lipemii, ikterii lub hemolizy (funkcja zastosowania przy pierwszej analizie próbki bez udziału operatora). |  |  |
| 6. | Rejestracja, monitorowanie oraz kontrola kinetyki reakcji wraz z możliwością jej przedstawienia w postaci wykresu |  |  |
| 7. | Możliwość oznaczania zarówno metodami: wykrzepialnymi (metoda optyczna), chromogennymi (odczyt kolorymetryczny) i immunologicznymi. |  |  |
| 8. | Możliwość oznaczania: APTT, PT, Fibrynogenu, Czasu trombinowego, Antytrombiny III, D-Dimeru, Białka C, Białka S, Antykoagulantu tocznia wraz z oceną agregacji płytek |  |  |
| 9. | Oznaczanie D-Dimerów metodą wysoce czułą z potwierdzonym w badaniach klinicznych NPV min. 98% do wykluczania PE i DVT. Wynik dla D-Dimerów wystandaryzowany - w FEU z cut off na poziomie 0,5 mg/l FEU lub 500 µg/l FEU. |  |  |
| 10. | Wymagany odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę ludzką, pochodzenia łożyskowego o ISI 1,0 ±0,1. |  |  |
| 11. | Zakres oznaczania fibrynogenu 0,3 do 9,0 g/l |  |  |
| 12. | Automatyczna kalibracja. |  |  |
| 13. | Zapamiętywanie co najmniej 2 krzywych kalibracyjnych tego samego parametru dla różnych serii odczynnika. |  |  |
| 14. | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych (uniemożliwienie kontaminacji). |  |  |
| 15. | Opakowania odczynnikowe zaopatrzone w kody kreskowe do automatycznego wczytywania na pokład analizatora |  |  |
| 16. | Graficzne przedstawienie lokalizacji poszczególnych odczynników wraz z monitorowaniem ich objętości z przeliczeniem na ilość testów pozostałych do wykonania |  |  |
| 17 | Automatyczny transfer nowych kuwet do bloku pomiarowego i zużytych kuwet z bloku pomiarowego do pojemnika na odpady. |  |  |
| 18. | Aparat pracujący w oparciu o pojedyncze kuwety pomiarowe - nie łączone w bloki, rotory lub segmenty (minimum 500 na pokładzie jednorazowo). |  |  |
| 19. | Analizator wyposażony w przebijak korków, z możliwością wykorzystania próbek pediatrycznych. |  |  |
| 20. | Możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora trybem automatycznym |  |  |
| 21. | Funkcje wykonywanych codziennych i okresowych czynności konserwacyjnych automatycznie rejestrowane przez analizator. |  |  |
| 22. | Automatyczne powtarzanie pomiaru w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwość i wyników poza liniowością metody. |  |  |
| 23. | Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów kreskowych, umożliwiający identyfikację załadowanych i niezaładowanych na pokład analizatora próbek pacjentów i odczynników oraz archiwizację próbek w systemie Marcel. |  |  |
| 24. | Każdy z analizatorów podstawowych wyposażony w stację roboczą przystosowany do współpracy z LIS Marcel o następujących minimalnych wymaganiach: - procesor dwurdzeniowy, 4 GB RAM , dysk SSD, CD-RW, - monitor 24” (16:9) LCD, - karta sieciowa PCI Ethernet 100 - minimum 8 wejść USB, - karta dźwiękowa, - niezależne głośniki stereofoniczne, - UPS odpowiedni do modelu komputera, - Windows 10, pakiet MS Office w wersji biurowej (Word Excel PowerPoint); zainstalowane, - oprogramowanie antywirusowe na okres 3 lat; zainstalowane, - myszka - klawiatura - bezprzewodowy skaner kodów kreskowych typu Motorola DS9809, - listwa antyprzepięciowa 10 metrowa; minimum 5 gniazd 1 urządzenie: N-Port 5210A1 switch 8-portowy |  |  |
| 25. | Podłączenie 2 stacji roboczych do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) firmy Marcel na koszt Wykonawcy |  |  |
| 26. | Zamawiający wymaga zagwarantowania przesyłu danych kontroli wewnątrzlaboratoryjne niezależnego producenta z LIS do oprogramowania dostawcy niezależnych kontroli, na koszt Wykonawcy umowy |  |  |
| 27. | Drukarka sieciowa zewnętrzna połączona z aparatem do wydruku kontroli. Bębny i tonery zabezpieczające wydruk kalibracji i kontroli na okres trwania umowy. |  |  |
| 28. | Podstawy nośne (stół lub stoły laboratoryjne) przystosowane do wymiarów i wagi analizatorów, umożliwiające poziomą stabilizację jednostek głównych, komputerów, monitorów i drukarek. Podstawa/y pod analizatory wyposażone pod blatem w obudowę powierzchni czołowych. |  |  |
| 29. | Wszystkie koszty związane z naprawami, okresowymi obowiązkowymi przeglądami technicznymi wraz ze stacjami roboczymi, monitorów, drukarek, UPS, listwy antyprzepięciowej, stołów laboratoryjnych, klimatyzacji świadczone będą na koszt Wykonawcy umowy w okresie obowiązywania umowy |  |  |
| 30. | W przypadku trzykrotnej awarii (tego samego podzespołu) w ciągu roku, każdego z analizatorów, stacji roboczych, systemów operacyjnych, komputerów, monitorów lub drukarek wymiana na nowe. |  |  |
| 31. | Szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi analizatorów i interpretacji wyników. |  |  |
| 32. | Wraz z instalacją analizatorów prosimy o dostarczenie po 1 opakowaniu każdego z odczynników w ramach realizacji zawartej już umowy. |  |  |
| 33. | Instrukcja obsługi i użytkowania analizatorów dostarczona w języku polskim. |  |  |
| 34. | Wbudowany system kontroli jakości : wykresy Levy – Jenningsa, średnie ruchome Bula, reguły Westgarda |  |  |
| 35. | Objęcie kontrolą zewnątrzlaboratoryjną oznaczeń: APTT, PT, TT, FBG, D-dimery, Antytrombiny III (1 raz w miesiącu RIQAS) na koszt oferenta. |  |  |
| 36. | Firma dostarcza do Laboratorium zaświadczenia, certyfikaty ISO, lub inny wydany przez jednostkę certyfikującą, CE, karty charakterystyk odczynników i inne dotyczące oferty po rozstrzygnięciu postępowania, przy pierwszej dostawie. |  |  |
| 37. | Analizatory i odczynniki muszą spełniać wymogi produktów dopuszczonych do obrotu w krajach UE-CE |  |  |
| 38. | Gwarancja na analizator przez okres trwania dzierżawy |  |  |
| 39. | Zapewnienie możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń o awarii |  |  |
| 40. | Czas reakcji serwisu do 24 h od momentu zgłoszenia usterki |  |  |
| 41. | Termin usunięcia zgłoszonej awarii max 48h od przyjęcia zgłoszenia |  |  |
| 42. | WIRÓWKA Wirnik horyzontalny, metalowy, kompletny, umożliwiający wirowanie 28 probówek o wymiarach Ø 8-16 mm/dł. 75-120 mm. RPM nie mniej niż 4500, RCF nie mniej niż 4100, pojemność 4x200 ml |  |  |
| 43. | Chłodziarka na odczynniki o pojemności około 390 L o parametrach nie gorszych niż Liebherr BLUPerformence Kef 4310 Comfort |  |  |
| 44. | Analizator zastępczy: Aparat fabrycznie nowy pracujący w oparciu o te same odczynniki co analizatory podstawowe Wydajność aparatu maksymalnie około 40-60 testów na godzinę Praca metodą mikro, pojedyncze testy Możliwość oznaczania PT, APTT, Fibrynogenu i DD w jednym biegu aparatu i czasie oznaczenia poniżej 15 minut Wbudowana drukarka Możliwość współpracy z siecią informatyczną – wymagana dwukierunkowa komunikacja Możliwość pracy bezpośrednio z probówek tj. bez konieczności przenoszenia osocza do kubeczków Możliwość wprowadzenia danych do analizatora poprzez zewnętrzny skaner kodów kreskowych Możliwość odczytu kodów 2D Możliwość identyfikacji próbek pacjentów przy pomocy czytnika barkodów Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis aparatu w okresie całej umowy |  |  |

*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę

Niniejszym oświadczamy, iż oferowane urządzenia, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

………………….., dnia …………………..

…………………………………………………………..

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela