## KRYPTOR Zał 3
Załącznik Nr 3
Wymagania do Pakietu Nr 59 - odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne do wykonywania badań na systemie KRYPTOR wraz z dzierżawą systemu
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW:
| Parametry wymagane | Parametry wymagane | TAK/NIE
(Metody zautomatyzowane)
1. | PAPP-A | · krótki czas inkubacji – poniżej 20 min.; czułość analityczna – co najmniej 0,005 lU/l
2. | Free βhCG | · krótki czas inkubacji – poniżej 20 min.; czułość analityczna – co najmniej 0,17 lU/l
3. | Chromogranina A | · krótki czas inkubacji – poniżej 30 min.; czułość analityczna – co najmniej 7 ng/ml
4. | CA-125 II | · krótki czas inkubacji – poniżej 30 min.; czułość analityczna – co najmniej 1,0 U/ml
5. | CRP us | · krótki czas inkubacji – poniżej 10 min.; czułość analityczna – co najmniej 0,07 µg/ml
6. | PCT | · krótki czas inkubacji – poniżej 20 min.; czułość analityczna – co najmniej 0,05 µg/l
7. | Pro-ADM | · krótki czas inkubacji – poniżej 30 min.; czułość analityczna – co najmniej 0,06 nmol/l
8. | Pro-ANP | · krótki czas inkubacji – poniżej 15 min.; czułość analityczna – co najmniej 3 pmol/l
9. | Osteocalcyna | · krótki czas inkubacji – poniżej 15 min.; czułość analityczna – co najmniej 0,5 ng/ml
10. | Szerokie zakresy pomiarowe dla oferowanych parametrów | Tak (podać jakie)
11. | Oferowane zestawy free ßhCG i PAPP-A posiadają certyfikat londyńskiej Fundacji Medycyny Płodowej FMF | TAK
12. | Oferowane zestawy free ßhCG i PAPP-A spełniają rekomendację londyńskiej Fundacji Medycyny Płodowej FMF: CV ≤ 3.5% | TAK
13. | Oferowane zestawy free ßhCG i PAPP-A odznaczają się stabilnymi (mim. 5 lat) medianami. Odchylenie standardowe nie może przez cały ten czas być większe niż 5% | TAK
14. | Udokumentowanie badaniami klinicznymi (przeprowadzonymi w niezależnych od producenta ośrodkach) jakości odczynników; (wymagane min. 10 publikacji | TAK
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ANALIZATORA
L.p. | Parametry graniczne analizatora immunochemicznego | Parametry wymagane
1. | W pełni zautomatyzowany, analizator immunochemiczny wyposażony w komputer, monitor i drukarkę | Tak
2. | Analizator oraz oznaczenia na nim wykonywane posiadają certyfikację londyńskiej fundacji medycyny płodowej FMF | TAK
3. | Metoda oznaczeń | Immunofluorescencja; Metoda TRACE
4. | Różne tryby pracy analizatora | Random access i STAT
5. | Min. 12 miejsc na zestawy odczynnikowe | Tak
6. | Min. 50 pozycji dla próbek badanych | Tak
7. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora | Tak
8. | Monitorowanie zużycia odczynników w aparacie | Tak
9. | Identyfikacja odczynników na podstawie kodu kreskowego | Tak
10. | Możliwość pracy z próbkami pierwotnymi stosowanymi u Zamawiającego, oklejonymi kodem kreskowym | Tak
11. | Możliwość dokładania kolejnych próbek bez konieczności zatrzymywania pracy aparatu | Tak
12. | Możliwość podawania próbek CITO bez przerywania pracy rutynowej analizatora | Tak
13. | Płukanie igły po każdorazowym pobraniu materiału badanego | Tak
14. | Detekcja skrzepu w próbce badanej | Tak
15. | Możliwość wykonania automatycznych rozcieńczeń próbek poza zakresem | Tak
16. | Wbudowany program kontroli jakości | Tak
17. | Wydajność pracy analizatora | co najmniej 40 oznaczeń / godz.
18. | Możliwość pracy bez stacji uzdatniania wody | Tak
19. | Pojemniki z płynami systemowymi wyposażone w czujniki poziomów – monitorowanie zużycia płynów systemowych | Tak
20. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
21. | Bezpłatne przeglądy obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych w okresie trwania umowy | Tak
22. | Bezpłatne naprawy analizatora w czasie trwania umowy | Tak
23. | Możliwość interwencji serwisowej przez modem | Tak
24. | Bezpłatne szkolenia użytkowników z zakresu obsługi analizatora | Tak
25. | Ciężar aparatu maksymalnie 60 kg; Rozmiary maksymalnie 80x80x80 cm | Tak
26. | dostawa systemu | w terminie do dwóch tygodni od podpisania umowy
27. | okres gwarancji na aparat wraz z wyposażeniem | 24 m-cy
28. | czas reakcji serwisu (diagnoza awarii i rozpoczęcie naprawy od chwili zgłoszenia usterki) | 24 godz. w dni robocze
29. | przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji | każdorazowo po upływie roku okresu gwarancji, ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji (m.in. sprawdzenie wszystkich funkcji urządzenia
30. | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw | max 5 dni roboczych
31. | Czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | max. 20 dni roboczych
W ramach obowiązywania umowy Dostawca zobowiązany jest do dokonania raz w roku, w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym, autoryzowanego przeglądu serwisowego aparatów i urządzeń w zakresie wymaganym przez producenta wraz z dostarczeniem części. Po zakończeniu przeglądu wystawiony zostanie stosowny dokument (świadectwo) podpisany przez Wykonawcę zawierający zapis, że przeglądu dokonano zgodnie z zaleceniami Producenta oraz, że aparat jest sprawny i dopuszczony do użytkowania. Niniejszy zapis winien zostać również zamieszczony w paszporcie technicznym urządzenia. Dokumenty powinny być opatrzone datą, pieczęcią i podpisem osoby dokonującej przegląd.
*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę
Niniejszym oświadczamy, iż oferowane urządzenia, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)
…………………………………………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela