## Arkusz1
Pakiet Nr 1
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oxygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepła oraz filtrem tętniczym - 450 szt. |  |  | 450 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw drenów o średnicy linii tętniczej 3/8 oraz linia żylnej 3/8cala -450 szt. |  |  | 450 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Dyfuzor do dwutlenku węgla (CO2) - 150 szt. |  |  | 150 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Zestaw do krążenia z małym wypełnieniem, pracujący w systemie zamkniętym z pompą centryfugalną , z filtrem wbudowanym w oxygenator i pułapce powietrznej po stronie żylnej -40 szt. |  |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne (opis)
Oxygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi dla dorosłych pracujący w systemie otwartym z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepła i filtrem tętniczym
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności minimum 6 godzin | Tak
2 | Oksygenator musi posiadać biokompatybilną powłokę polimerową nie zawierająca heparyny | Tak
3 | Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora do 260 ml | Tak
4 | Kardiotomijny zbiornik twardy, zintegrowany z oksygenatorem o pojemności minimum 4 litrów. | Tak
5 | Powierzchnia wymiany gazowej oxygentaora 2,5 m2 | Tak
- włókna kapilarne oksygenatora musza zapewniać transfer gazów na
stałym poziomie.
6 | Zakres przepływu krwi 0,5- 7l/min | Tak
7 | Konektor wylotowy oksygenatora 3/8 cala zamocowany pod kątem 90o w stosunku do sztucznego utleniacza.
8 | Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej wbudowany w oksygenator o powierzchni wymiennika ciepła max. 0,2 m2 | Tak
9 | Żylno/ssakowy zbiornik musi być wyposażony bezwzględnie w dwa oddzielne układy filtrujące, które muszą sie znajdować wewnątrz kardiotomu: | Tak
Ø oddzielny układ z filtrem spływu żylnego,
Ø oddzielny układ filtrujący krew odessaną z pola operacyjnego (ssaki) oraz z jam serca i aorty (układ ventujący serce)
10 | Kardiotom żylno/ssakowy musi być wyposażony w następujące konektory: | Tak
Ø wylot krwi do pompy o rozmiarze 3/8 cala,
Ø wlot żylny z możliwością obrotu o 360 st. o rozmiarze 1/2 cala,
Ø wloty linii ssakowych o rozmiarze 1/4 cala, do dyspozycji minimum 4 porty,
Ø minimum 2 konektory filtrowane - połączenie typu luer,
Ø 1 niefiltrowany konektor typu luer,
Ø porty wlotu i wylotu gazów o rozmiarze 1/4 cala,
Ø wlot i wylot krwi oksygenatora o rozmiarze 3/8 cala,
Ø porty wlotu i wylotu wody w w wymienniku ciepła dostosowane do
Ø szybkozłączek typu Hansen,
Ø wyjście krwi utlenowanej do kardioplegii krwistej o rozmiarze 1/4 cala,
Ø wyjście z oksygenatora do kardioplegii bez zastawki i wyposażone w shunt umożliwiający jednoczesne:
podłączenie zestawu do kardioplegii,
odpowietrzenie oksygenatora i systemu do krążenia,
odpowietrzenie serca poprzez wsteczne ventowanie zestawem do kardioplegii.
11 | Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony szczycie (górze) kardiotomu. | Tak
12 | Oksygenator musi posiadać możliwość zastosowania lotnych środków znieczulających przez cały okres jego sprawności. | Tak
13 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne. | Tak
14 | Oferowany oksygenator powinien mieć możliwość konfiguracji portów takich jak:- wlot i wylot krwi utlenowanej oraz portów wymiennika ciepła. | Tak
15 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla zamawiającego. | Tak
Zestaw drenów o średnicy linii tętniczej 3/8 oraz linia żylnej 3/8cala -450 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Komplet drenów krążenia pozaustrojowego bez filtra tętniczego : linia tętnicza 3/8 cala i linia żylna 3/8 cala
Warunki bezwzględne
1 | Pakiet drenów sterylnych na stół operacyjny: | Tak
Ø linia tętnicza o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala
Ø
Ø linia żylna o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala,
Ø linia ssaków o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala
Ø linia na pompę tętniczą o rozmiarze 1/2 x 3/32 cala - silikon medyczny
Ø linia na pompę ssaka o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala - silikon
Ø medyczny,
Ø linia na pompę ventu 1/4x 1/16 cala silikon medyczny
Ø między wejściem i wyjściem na rolkę ventu shunt łączący
2 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w sterylny pakiet na stół oznaczone kolorami | Tak
3 | Część drenów na rolki pompy wykonane z silikonu medycznego | Tak
4 | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet. | Tak
5 | W zestawie filtr gazów medycznych | Tak
6 | Dreny do krążenia pozaustrojowego zgodnie ze schematem | Tak
7 | Płytka do mocowania drenów dostosowana do rozmiarów poszczególnych drenów. | Tak
8 | W zestawie shunt ¼ łączący oxygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii | Tak
9 | W komplecie zestaw do podciśnienia | Tak
Dyfuzor do dwutlenku węgla (CO2) - 150 szt.
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Dyfuzor do podawania dwutlenku węgla (CO2) w czasie operacji na otwartym sercu
Warunki bezwzględne
1 | Dren PCV z wbudowanym filtrem mikrobiologicznym gazu, | Tak
2 | Dren doprowadzający PCV o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala | Tak
3 | Długość drenu od 2.5 m do 4 metrów | Tak
4 | Dystalna część drenu PCV z wbudowanym drutem ze stali nierdzewnej który umożliwia swobodne uformowanie końcówki dyfuzora w polu operacyjnym. | Tak
5 | Końcówka drenu dyfuzora ułatwiająca płynne i równomierne rozprowadzenie dwutlenku węgla (CO2) w polu operacyjnym, tworząc stałą barierę dla zatorów powietrznych oraz bakterii. | Tak
Zestaw do krążenia z małym wypełnieniem ,pracujący w systemie zamkniętym z pompą centryfugalną , z filtrem wbudowanym w oxygenator i pułapce powietrznej po stronie żylnej -40 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Oxygenator dla dorosłych pracujący w systemie zamkniętym z małym wypełnieniem wstępnym układu do krążenia pozaustrojowego
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Powierzchnia wymiennika ciepła max. 0,2 m2 | Tak
3 | Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej wbudowany w oksygenator o powierzchni wymiennika ciepła max. 0,2 m2
4 | Objętość wypełniania statycznego oxygenatora nie większa niż 250 ml | Tak
5 | Max. wypełnienie całego zestawu 600 ml. | Tak
6 | Powierzchnia wymiany gazowej oxygentaora - 2,5 m2 | Tak
7 | Zakres przepływu krwi od 0.5- 7 l/min | Tak
8 | Filtr tętniczy max. wypełnienie 20 ml. | Tak
9 | Wielkość otworów w filtrze tętniczym i żylnym 30- 40 mikronów | Tak
10 | W zestawie miękki worek jako pojemnik ssakowy o poj min.1000ml. | Tak
11 | Filtr gazowy | Tak
12 | Objętość pułapki powietrznej na linii żylnej max 30 ml. | Tak
13 | Na całej długości dreny oznaczone kolorami tętnicza czerwonym , a żylna niebieskim | Tak
14 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w oddzielne pakiety | Tak
15 | Zestaw zgodny ze schematem | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Wykonawca dostarczy w II etapie dokumenty tj. folder/broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
…………………
data i podpis
Pakiet Nr 2
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oksygenator membranowy z biopowłoką w układzie otwartym, zintegrowany filtr tętniczy i plastikowy wymiennik ciepła – 150 szt |  |  | 150 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw do krążenia z małym wypełnieniem ,pracujący w systemie zamkniętym z pompą centryfugalną , z filtrem wbudowanym w oxygenator i pułapce powietrznej po stronie żylnej -50 szt. |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Oksygenator membranowy z biopowłoką w układzie otwartym, zintegrowany filtr tętniczy i plastikowy wymiennik ciepła – 150 szt
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Oxygenator membranowy w systemie otwartym o powierzchniach pokrytych biopowłoką.
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Typ membrany – polipropylenowy | Tak
3 | Objętość wypełniania statycznego napełnienia max. 260 ml | Tak
4 | Objętość zbiornika kardiotomijnego min. 4000 ml. | Tak
5 | Powierzchnia wymiany gazowej w oksygenatorze – 2,5 m2 | Tak
6 | Zakres przepływu krwi min. Od1 – 7 l/min | Tak
7 | Wymiennik ciepła plastikowy wbudowany w układ oksygenatora. | Tak
8 | Oxygenator obrotowy o 360 stopni. | Tak
9 | Filtr żylny i kardiotomijny | Tak
10 | Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony szczycie (górze) kardiotomu. | Tak
11 | Porty umożliwiające pomiary temperatur | Tak
12 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne | Tak
13 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla zamawiającego | Tak
14 | W zestawie shunt ¼ łączący oxygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii | Tak
Zestaw do krążenia z małym wypełnieniem ,pracujący w systemie zamkniętym z pompą centryfugalną , z filtrem wbudowanym w oxygenator i pułapce powietrznej po stronie żylnej -50 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Oxygenator dla dorosłych pracujący w systemie zamkniętym z małym wypełnieniem wstępnym układu do krążenia pozaustrojowego
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Powierzchnia wymiennika ciepła max. 0,2 m2 | Tak
3 | Wymiennik ciepła plastikowy wbudowany w układ oksygenatora.
4 | Objętość wypełniania statycznego napełnienia max. 260 ml | Tak
5 | Max. wypełnienie całego zestawu 800 ml. | Tak
6 | Powierzchnia wymiany gazowej oxygentaora - 2,5 m2 | Tak
7 | Zakres przepływu krwi od 1- 7 l/min | Tak
8 | Oxygenator obrotowy o 360 stopni. | Tak
9 | Porty umożliwiające pomiary temperatur | Tak
10 | W zestawie miękki worek jako pojemnik ssakowy o poj min.1000ml. lub twardy zbiornik ssakowy | Tak
11 | Filtr gazowy | Tak
12 | Objętość pułapki powietrznej na linii żylnej max 30 ml. | Tak
13 | Na całej długości dreny oznaczone kolorami tętnicza czerwonym , a żylna niebieskim | Tak
14 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w oddzielne pakiety | Tak
15 | Zestaw zgodny ze schematem | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Wykonawca dostarczy w II etapie dokumenty tj. folder/broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
…………………
data i podpis
Pakiet Nr 3
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oksygenator z kardiotomem , z filtrem tętniczym i drenażem z góry kardiotomu oraz 3 układami filtującymi po stronie żylnej – 100 szt |  |  | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Hemokoncentrator z zestawem drenów – 200 szt. |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Konektory i trójniki podłączeniowe – 1500 szt. |  |  | 1500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Sterylne worki na krew o poj.1000 ml. - 100 szt |  |  | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Oksygenator z kardiotomem , z filtrem tętniczym i drenażem z góry kardiotomu oraz 3 układami filtującymi po stronie żylnej – 100 szt
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Oxygenator membranowy w systemie otwartym o powierzchniach pokrytych biopowłoką.
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Typ membrany – polipropylenowy | Tak
3 | Objętość wypełniania statycznego napełnienia max. 225 ml | Tak
4 | Objętość zbiornika kardiotomijnego . 4500 ml. | Tak
5 | Stalowy wymiennik ciepła
6 | Powierzchnia wymiany gazowej w oksygenatorze – 1,65 m2 | Tak
7 | Zakres przepływu krwi 7 l/min | Tak
8 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, wbudowany w układ oksygenatora. | Tak
9 | Możliwość stosowania podciśnienia w układzie żylnym. | Tak
10 | Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony z góry kardiotomu. | Tak
11 | Porty umożliwiające pomiary temperatur | Tak
12 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne | Tak
13 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla zamawiającego | Tak
14 | W zestawie shunt ¼ łączący oxygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii | Tak
Hemokoncentrator z zestawem drenów – 200 szt.
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Hemokoncentrator z zestawem drenów podłączeniowych z zestawem do krążenia pozaustrojowego
Warunki bezwzględne
1 | Powierzchnia membran do 1.6 m2 | Tak
2 | Wypełnienie hemofiltru max. 100 ml | Tak
3 | Hemofiltr posiada dwa aktywne porty po stronie zewnętrznej | Tak
4 | Hemofiltr z możliwoscią przeprowadzenia: | Tak
Ø hemofiltracji,
Ø hemodiafiltracji
Ø hemoconcentracji
Ø SCUF (wolna żylno-żylna i tętniczo-żylna ultrafiltracja)
5 | Zestaw kompatybilny z zestawem do krążenia pozaustrojowego – wykorzystanie portów podłączeniowych systemu ECC i Hemofiltracji | Tak
Konektory i trójniki podłączeniowe – 1500 szt.
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Konektory podłączeniowe
Warunki bezwzględne
1 | Konektor: | Tak
Ø 3/8 x 3/8 cala,
Ø 1/2 x 3/8 cala,
Ø 1/2 x 1/2 cala,
Ø 3/8 x 1/4 x LL cala,
Ø 1/4 x 1/4 cala.
Ø 1/4 x LL cala.
2 | Trójniki: | Tak
Ø 3/8 x 3/8 x 3/8 cala,
Ø 1/2 x 3/8 x 3/8 cala,
Ø 1/2 x 1/2 x 1/2 cala.
Ø ¼ x1/4 x 1/4
3 | Sterylne opakowania | Tak
4 | Pakowane pojedynczo | Tak
STERYLNE WORKI NA KREW O poj.1000 ml. - 100 szt
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Worki sterylne poj.min.1000ml.
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Wykonawca dostarczy w II etapie dokumenty tj. folder/broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
…………………
data i podpis
Pakiet Nr 4
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Zestaw drenów o średnicy drenów linii tętniczej 3/8 oraz linia żylnej 3/8 cala - 400 szt. |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw do kardioplegii Del Nido ze stalowym wymiennikiem – 400 szt. |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Zestaw do kardioplegii 1:4 ze stalową spiralą – 500 szt. |  |  | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Zestaw drenów o średnicy drenów linii tętniczej 3/8 oraz linia żylnej 3/8 cala - 400 szt.
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Komplet drenów do krążenia pozaustrojowego linia tętnicza 3/8 cala i linia żylna 3/8 cala
Warunki bezwzględne
1 | Pakiet drenów sterylnych na stół operacyjny: | Tak
Ø linia tętnicza o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala
Ø linia żylna o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala,
Ø linia ssaków o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala
Ø linia na pompę tętniczą o rozmiarze 1/2 x 3/32 cala – silikon medyczny
Ø linia na pompę ssaka o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala – silikon
Ø medyczny,
Ø linia na pompę wentu 1/4x1/16 cala silikon medyczny
Ø między wejściem i wyjściem na rolkę ventu shunt łączący
2 | Część drenów na stół operacyjny na całej długości oznaczone kolorami: | Tak
Ø linia tętnicza – pasek koloru czerwonego,
Ø linia żylna – pasek koloru niebliskiego.
3 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w pakiet na stół oznaczone kolorami: | Tak
Ø dren ssakowy na stół operacyjny – kolor zielony,
Ø dren pompy ventującej na stół operacyjny – kolor żółty.
4 | Część drenów na rolki pompy wykonane z silikonu medycznego | Tak
5 | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet . | Tak
6 | W zestawie filtr gazów medycznych | Tak
7 | Linia 38 x 3/32 x 150 cm zapakowana w zestawie | Tak
8 | Dreny do krążenia pozaustrojowego zgodnie ze schematem | Tak
9 | Płytka samoprzylepna do mocowania drenów dostosowana do rozmiarów poszczególnych drenów. | Tak
10 | W zestawie shunt ¼ łączący oxygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii | Tak
11 | W komplecie zestaw do podciśnienia | Tak
Zestaw do kardioplegii Del Nido ze stalowym wymiennikiem – 400 szt.
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Zestawy do kardioplegii Del Nido ze stalowym wymiennikiem
Warunki bezwzględne
Konfiguracja na pompę:
1 | Linie na rolki wykonane z silikonu medycznego | Tak
2 | Pułapka zatorów powietrznych z filtrem min. 40 mikronów | Tak
i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia
3 | Bańka z membraną izolująca krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linii łączącej | Tak
4
5 | Wymiennik stalowy z wyjściem i wejściem do wody typu Hansen | Tak
6 | Zestaw do podawania kardioplegii zgodny ze schematem
7 | Zestawy pakowane osobno na aparat do krążenia ustrojowego i na stół operacyjny – całość w jednym opakowaniu zbiorczym | Tak
Zestaw do kardioplegii 1:4 ze stalową spiralą – 500 szt.
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Zestawy do kardioplegii 1:4 ze stalową spiralą
Warunki bezwzględne
Konfiguracja na pompę:
1 | Linie na rolki wykonane z silikonu medycznego | Tak
2 | Pułapka zatorów powietrznych z filtrem min. 40 mikronów | Tak
i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia
3 | Bańka z membraną izolująca krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linii łączącej | Tak
4 | Spirala wymiennika – stalowa | Tak
5 | Zestaw do podawania kardioplegii zgodny ze schematem
6 | Zestawy pakowane osobno na aparat do krążenia ustrojowego i na stół operacyjny – całość w jednym opakowaniu zbiorczym | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Wykonawca dostarczy w II etapie dokumenty tj. folder/broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
…………………
data i podpis
Pakiet nr 5
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oksygenator membranowy do 8l przepływu z wbudowanym filtrem tętniczym i twardym zbiornikiem kardiotomijnym – 100 szt |  |  | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw do krążenia z małym wypełnieniem ,pracujący w systemie zamkniętym z pompą centryfugalną kompatybilną z centryfugą firmy STOCKERT , z filtrem tętniczym wbudowanym w oxygenator i pułapce powietrznej po stronie żylnej -40 szt. |  |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Głowice pompy centryfugalnej do pompy Sockert S5 – 150 szt. |  |  | 150 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Przetworniki czujnika spływu do pompy Stockert S 5 – 600 szt. |  |  | 600 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Oksygenator membranowy do 8l przepływu z wbudowanym filtrem tętniczym i twardym zbiornikiem kardiotomijnym – 100 szt
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Oxygenator membranowy w systemie zamkniętym z wbudowanym filtrem tętniczym
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Oksygenator membranowy w systemie otwartym z wbudowanym filtrem tętniczym | Tak
3 | Zakres przepływu krwi od 0,5 – 8,0 l/min | Tak
4 | Wbudowany filtr tętniczy w moduł oksygenatora | Tak
5 | Termowymiennik poliuretanowy o powierzchni max 0,5m2, przy przepływie krwi 4,0 l/min i przepływie wody 10 l/min min 65 % | Tak
6 | Oddzielny niezależny konektor do podaży kardioplegii typu luer żeński z wbudowaną zastawką jednokierunkową w oksygenatorze. | Tak
7 | Wejście/Wyjście dla wody – męske złącze typu Hansen | Tak
8 | Możliwość stosowania podciśnienia w układzie żylnym. | Tak
9 | Minimalny poziom roboczy 150 ml | Tak
10 | Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony szczycie (górze) kardiotomu. | Tak
11 | Porty umożliwiające pomiary temperatury Spływ krwi odessanej posiada filtr o wielkości otworów 41 mikronów oraz wkładkę odpieniającą | Tak
12 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne | Tak
13 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla zamawiającego | Tak
Zestaw do krążenia z małym wypełnieniem ,pracujący w systemie zamkniętym z pompą centryfugalną kompatybilną z centryfugą firmy STOCKERT , z filtrem tętniczym wbudowanym w oxygenator i pułapce powietrznej po stronie żylnej -40 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Oxygenator dla dorosłych pracujący w systemie zamkniętym z małym wypełnieniem wstępnym układu do krążenia pozaustrojowego
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Oddzielny niezależny konektor do podaży kardioplegii typu luer żeński z | Tak
wbudowaną zastawką jednokierunkową w oksygenatorze.
3 | Wymiennik ciepła plastikowy wbudowany w układ oksygenatora.
4 | Objętość wypełniania statycznego napełnienia max. 260 ml | Tak
5 | Wbudowany filtr tętniczy w moduł oksygenatora | Tak
6 | Termowymiennik poliuretanowy o powierzchni max 0,5m2, | Tak
przy przepływie krwi 4,0 l/min i przepływie wody 10 l/min min 65 %
7 | Zakres przepływu krwi od 0,5 – 6,0 l/min | Tak
8 | Oxygenator obrotowy o 360 stopni. | Tak
9 | Porty umożliwiające pomiary temperatur | Tak
10 | W zestawie miękki worek jako pojemnik ssakowy o poj min.1000ml, lub twardy zbiornik ssakowy | Tak
11 | Filtr gazowy | Tak
12 | Objętość pułapki powietrznej na linii żylnej max 30 ml. | Tak
13 | Na całej długości dreny oznaczone kolorami tętnicza czerwonym , a żylna niebieskim | Tak
14 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w oddzielne pakiety | Tak
15 | Zestaw zgodny ze schematem | Tak
Głowice pompy centryfugalnej do pompy Sockert S5 – 150 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Głowice pompy centryfugalnej kompatybilnej z napędem firmy stockert
Warunki bezwzględne
1 | Przepływ pompy centryfugalnej 0 – 8 l/min. | Tak
2 | Wypełnienie pompy max. 57 ml. | Tak
3 | Konektor wlotu i wylotu pompy w rozmiarze 3/8 cala | Tak
Przetworniki czujnika spływu do pompy Stockert S 5 – 600 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Warunki bezwzględne
1 | Mocowanie za pomocą warstwy samoprzylepnej | Tak
2 | Czujniki kompatybilne z pompą Stoockert S5 | Tak
3 | Pakowane min. 100 szt. | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Wykonawca dostarczy w II etapie dokumenty tj. folder/broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
…………………
data i podpis
Pakiet Nr 6
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Kaniula aortalna krzywa – 900 szt. |  |  | 900 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Kaniula aortalna prosta – 20 szt. |  |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta w rozmiarze: 32/40 Fr.bez łącznika – 500 szt. |  |  | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta w rozmiarze: 28/36 Fr. bez łącznika -50 szt. |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Ssawki osierdziowe pericardialne – 200 szt |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | KANIULA ŻYLNA POJEDYNCZA ZBROJONA PROSTA -200 szt |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | KANIULA ŻYLNA POJEDYNCZA ZBROJONA ZAGIĘTA - 40 szt |  |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Kaniula aortalna krzywa – 900 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Kaniula aortalna zakrzywiona pod kątem 90° z łącznikiem , zbrojone rozm. 20 Fr,
Kaniula aortalna zakrzywiona pod kątem 90° z łącznikiem , zbrojone rozm. 22 Fr,
Kaniula aortalna zakrzywiona pod kątem 90° z łącznikiem , zbrojone rozm. 24 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Długość max 27 cm. z konektorem łączącym 3/8 cala x 3/8 cala z odpowietrznikiem | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu | Tak
3 | Kaniule wyposażone w kołnierz z wcięciami do mocowania szwów | Tak
Kaniula aortalna prosta – 20 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Kaniula aortalna prosta zbrojona z łącznikiem w rozmiarze 20 Fr,
Kaniula aortalna prosta zbrojona z łącznikiem w rozmiarze 22 Fr,
Kaniula aortalna prosta zbrojona z łącznikiem w rozmiarze 24 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Długość max. 27 cm. z konektorem łączącym 3/8 cala x 3/8 cala z odpowietrznikiem | Tak
2 | Kaniule wyposażone w kołnierz z wcięciami do mocowania szwów | Tak
Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta w rozmiarze 32/40 Fr.bez łącznika – 500 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta 32/40 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula 32/40 Fr- bez łącznika | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego | Tak
3 | Długość całkowita kaniuli min. 38 cm. | Tak
4 | Znaczniki głębokości umożliwiające prawidłowe umiejscowienie kaniuli | Tak
Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta w rozmiarze 28/36 Fr. bez łącznika -50 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta 28/36 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula 28/36 Fr bez łcznika | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego | Tak
3 | Długość całkowita kaniuli min. 38 cm. | Tak
4 | Znaczniki głębokości umożliwiające prawidłowe umiejscowienie kaniuli | Tak
Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa owalna w rozmiarze 32/40 Fr. – 50 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa owalna 32/40 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula 32/40 Fr- bez łącznika i owalnym korpusie | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego | Tak
3 | Długość całkowita kaniuli min. 38 cm. | Tak
4 | Znaczniki głębokości umożliwiające prawidłowe umiejscowienie kaniuli | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego | Tak
3 | Długość całkowita kaniuli min. 38 cm. | Tak
Ssawki osierdziowe pericardialne – 200 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Ssaki osierdziowe pericardialnne miękkie z metalową sprężynką
Warunki bezwzględne
1 | Wbudowana w ssawke sprężynka ze stali nierdzewnej z elementem obciążającym | Tak
2 | Długość całkowita max 38 cm zakończona łącznikiem 1/4 cala | Tak
3 | Sterylne opakowanie | Tak
KANIULA ŻYLNA POJEDYNCZA ZBROJONA PROSTA -200 szt
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Kaniula żylna pojedyncza zbrojona prosta, rozm. od 28-34 Fr |  | Tak
KANIULA ŻYLNA POJEDYNCZA ZBROJONA ZAGIĘTA - 40 szt
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Kaniula żylna pojedyncza zbrojona zagięta pod kątem 90 stopni rozm. od 28-34 Fr |  | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Wykonawca dostarczy w II etapie dokumenty tj. folder/broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
…………………
data i podpis
Pakiet Nr 7
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Kaniula żylna zbrojona krzywa pojedyncza z metalową końcówką w rozmiarze - 24 Fr – 200 szt |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Kaniule wysokoprzepływowe do ujść wieńcowych – 200 szt. |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Ssawka wewnątrzsercowa (intracardialna) – 100 szt. |  |  | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Igły do podawania kardioplegii doopuszkowo z ventem w rozmiarze 9 Fr. – 800 szt |  |  | 800 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | ADAPTER DO JEDNOCZESNEGO PODAWANIA KARDIOPLEGII DO PRAWEGO I LEWEGO UJŚCIA WIEŃCOWEGO- 20 SZT. |  |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Vent lewokomorowy w rozmiarze 16 Fr. i 20 Fr. – 250 szt. |  |  | 250 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Kaniula do kardioplegii wstecznej ze sztywną prowadnicą 15Fr. -20 szt. |  |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Kaniula do kardioplegii wstecznej z miękką prowadnicą 15 Fr. -40 szt |  |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Kaniula żylna udowa z zestawem do wprowadzania kaniuli w jednym komplecie: 21 Fr. 25 Fr. – 50 szt. |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Kaniula tętnicza udowa – 50 szt |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
11 | KANIULA AORTALNA PROSTA Z PROWADNICĄ I RUCHOMYM KOŁNIERZEM-20 SZT. |  |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
12 | Zestaw do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego – 30 szt. |  |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Kaniula żylna zbrojona krzywa pojedyncza z metalową końcówką w rozmiarze - 24 Fr – 200 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Kaniula żylna zbrojona pojedyncza z metalową końcówką
Warunki bezwzględne
1 | Metalowa końcówka kaniuli zagięta pod kątem 90o | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie kaniuli podczas krążenia | Tak
3 | Długość całkowita kaniuli min. 35 cm. | Tak
4
Kaniule wysokoprzepływowe do ujść wieńcowych – 200 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Kaniule wysokoprzepływowe do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych w rozmiarze 12-14 Fr.
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula zakończona koszykiem z pierścieniem uszczelniającym ujście wieńcowe pod kątem 135o i rozmiarze 12 Fr. oraz pod kątem 90o i rozmiarze14 Fr. | Tak
2 | Zakończenie kaniuli luer z możliwością podłączenia linii do podawania kardioplegii | Tak
Ssawka wewnątrzsercowa (intracardialna) – 100 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Ssaki wewnątrzsercowa (intracardialna)
Warunki bezwzględne
1 | Wbudowany w ssawkę wewątrzsercową element obciążający | Tak
2 | Ssawka zakończona perforowanym zbiorniczkiem | Tak
3 | Długość całkowita max. 38 cm zakończona łącznikiem 1/4 cala | Tak
4 | Sterylne opakowanie | Tak
Igły do podawania kardioplegii doopuszkowo z ventem w rozmiarze 9 Fr. – 800 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Igły do kardioplegii z ventem do opuszki aorty 9Fr
Warunki bezwzględne
1 | Prowadnica kaniuli z systemem zabezpieczającym przed wypływem krwi z opuszki aorty. | Tak
2 | Końcówka kaniuli standartowa kołnierzem uszczelniającym i możliwością bezpiecznego zamocowania | Tak
3 | Igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej | Tak
4 | Zakończenie kaniuli luer z możliwością podłączenia linii do podawania kardioplegii | Tak
Igły do podawania kardioplegii w rozmiarze 8 Fr. – 50 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Igły do kardioplegii do opuszki aorty 8 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula do kardioplegii bez prowadnicy o długości min.15cm.. | Tak
2 | Końcówka kaniuli standartowa kołnierzem uszczelniającym i możliwością bezpiecznego zamocowania | Tak
3 | Igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej | Tak
4 | Zakończenie kaniuli luer z możliwością podłączenia linii do podawania kardioplegii | Tak
ADAPTER DO JEDNOCZESNEGO PODAWANIA KARDIOPLEGII DO PRAWEGO I LEWEGO UJŚCIA WIEŃCOWEGO- 20 SZT.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Adapter do podawania kardioplegii
Warunki bezwzględne
1 | Jałowy | Tak
2 | Trójnikowe złącze perfuzyjne | Tak
3 | Proksymalne wejście typu luer żeńskie | Tak
4 | 4 dystalne wyjścia typu luer męskie , z plastikowymi zaciskami | Tak
Vent lewokomorowy w rozmiarze 16 Fr. i 20 Fr. – 250 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Vent lewokomorowy w rozmiarze 16 Fr. i 20 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Cewnik ventu - silikonowy o długości min. 40 cm | Tak
2 | Łacznik ventu bez odpowietrznika | Tak
3 | Korpus ventu - prosty i plastyczny | Tak
4 | Zakończenie ventu łącznikiem 1/4 cala | Tak
Kaniula do kardioplegii wstecznej ze sztywną prowadnicą 15Fr. -20 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Kaniula do kardioplegii wstecznej
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula z balonikiem samouszczelniającym | Tak
2 | Prowadnik kaniuli sztywny | Tak
3 | Długość min 30 cm | Tak
Kaniula do kardioplegii wstecznej z miękką prowadnicą 15 Fr. -40 szt
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Kaniula do kardioplegii wstecznej z miękką prowadnicą
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula z balonikiem ręcznie wypełniającym | Tak
2 | Wykonana z silikonu | Tak
3 | Długość min. 30cm. | Tak
Kaniula żylna udowa z zestawem do wprowadzania kaniuli w jednym komplecie: 21 Fr. 25 Fr. – 50 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Kaniula żylna udowa ze zwiększoną ilością otworów drenażowych
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula udowa żylna w rozmiarze 21 Fr. | Tak
Kaniula udowa żylna w rozmiarze 25 Fr.
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego | Tak
3 | Zestaw do wprowadzania kaniuli | Tak
4 | Znaczniki głębokości umożliwiające prawidłowe umiejscowienie kaniuli | Tak
5 | Konektor końcowy kaniuli w rozmiarze 3/8 cala | Tak
6 | Kaniula zakończona wieloma otworami | Tak
Kaniula tętnicza udowa – 50 szt.
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Kaniula tętnicza udowa w rozmiarach 17Fr, 19Fr, 21 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 17 Fr. Z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem | Tak
Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 19 Fr. Z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem
Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 21 Fr. Z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem
2 | Zbrojenie kaniuli | Tak
3 | Kaniula zakończona wieloma otworami | Tak
KANIULA AORTALNA PROSTA Z PROWADNICĄ I RUCHOMYM KOŁNIERZEM-20 SZT.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Kaniula aortalna prosta z łącznikiem , zbrojona rozm. 18Fr - 20 Fr
Warunki bezwzględne
1 | długość min. 25 cm, max 30cm. z konektorem łączącym 3/8 cala x 3/8 cala z odejściem bocznym typu Luer- Lock | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu | Tak
3 | Centralne wyjście
4 | Kaniule wyposażone w ruchomy kołnierz do mocowania szwów | Tak
5 | W zestawie prowadnik pakowany razem | Tak
Zestaw do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego – 30 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Zestaw do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego
Warunki bezwzględne
1 | Kompatybilny z aparatem AUTOLOG -MEDTRONIC | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Wykonawca dostarczy w II etapie dokumenty tj. folder/broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
…………………
data i podpis
Pakiet Nr 8
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Kaniula tętnicza udowa – 30 szt. |  |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw do przezskórnej kaniulacji żyły udowej- 30 szt. |  |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Kaniula tętnicza udowa – 30 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Kaniula tętnicza udowa w rozmiarach od 16 Fr. do 20 Fr.
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 16 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem | Tak
Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 18 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem
Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 20 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem
Zestaw do przezskórnej kaniulacji żyły udowej- 30 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Zestaw do przezskórnej kaniulacji żyły udowej - zestaw do wkłucia
Warunki bezwzględne
1 | Zestaw powinien zawierać: | Tak
Ø igła typ Seldinger
Ø 1 x 10 Fr – rozszerzacz
Ø 1 x 14 Fr – rozszerzacz
Ø 1 x 18 Fr. - rozszerzacz
Ø 1 x 24 Fr. - rozszerzacz
Ø 1 x180 cm – metalowa prowadnica
Ø 1 x Mini-Skalpel
Ø strzykawka o objętości min. 10 ml.
2 | Zestaw zapakowany podwójnie. | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Wykonawca dostarczy w II etapie dokumenty tj. folder/broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
…………………
data i podpis
Pakiet Nr 9
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Przetworniki ciśnień do pompy MAQUET HL 20 -200 szt. |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Przetworniki ciśnień do pompy STECKERT S5 200 szt. |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Przetworniki ciśnień do pompy STECKERT S5 – 4 szt. kompatybilnych kabli |  |  | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Przetworniki ciśnień do pompy MAQUET HL 20 -200 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Przetworniki ciśnień do pompy MAQUET HL 20 + 2 szt. kompatybilnych kabli
Warunki bezwzględne
1 | Przetwornik półprzewodnikowy do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednia zakończony z obydwu stron kranikami trójdrożnymi o wysokiej częstotliwości własnej od 200Hz do 800Hz | Tak
2 | Linia grubościenna do pomiaru ciśnień długości do 150 cm. | Tak
3 | Przetwornik wyposażony w dwa kraniki trójdrożne: | Tak
- pierwszy kranik trójdrożny zamontowany na szczycie przetwornika – do wypełniania i testowania systemy monitorowania
- drugi kranik trójdrożny z linią grubościenną
4 | Linia grubościenna podłączona do trójdrożnego kranika pomiarowego. | Tak
5 | Czujniki pakowane pojedynczo | Tak
6 | Przetwornik z wbudowanym portem do testowania poprawności działania systemu: | Tak
- linia z przetwornikiem,
- kabel sygnałowy,
- odbiornik (monitor odczytu pomiaru)
7 | Wtyczka bezpinowa z kołnierzem uszczelniającym chroniącym przed zalaniem (wodoodporne) | Tak
8 | 6 sztuki - Kabli podłączeniowych kompatybilnych z płuco sercem MAQUET HL -20 | Tak
9 | W opakowaniu zbiorczym min. 20 szt. | Tak
Przetworniki ciśnień do pompy STECKERT S5 – 4 szt. kompatybilnych kabli -200 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Przetworniki ciśnień do pompy STECKERT S5 4 szt. kompatybilnych kabli
Warunki bezwzględne
1 | Przetwornik półprzewodnikowy do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednia zakończony z obydwu stron kranikami trójdrożnymi o wysokiej częstotliwości własnej od 200Hz do 800Hz | Tak
2 | Linia grubościenna do pomiaru ciśnień długości do 150 cm. | Tak
3 | Przetwornik wyposażony w dwa kraniki trójdrożne: | Tak
- pierwszy kranik trójdrożny zamontowany na szczycie przetwornika – do wypełniania i testowania systemy monitorowania
- drugi kranik trójdrożny z linią grubościenną
4 | Linia grubościenna podłączona do trójdrożnego kranika pomiarowego. | Tak
5 | Czujniki pakowane pojedynczo | Tak
6 | Przetwornik z wbudowanym portem do testowania poprawności działania systemu: | Tak
- linia z przetwornikiem,
- kabel sygnałowy,
- odbiornik (monitor odczytu pomiaru)
7 | Wtyczka bezpinowa z kołnierzem uszczelniającym chroniącym przed zalaniem (wodoodporne) | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Wykonawca dostarczy w II etapie dokumenty tj. folder/broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
…………………
data i podpis
Pakiet Nr 10
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Przetworniki czujnika spływu do pompy MAQUET HL 20 – 400 szt. |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Głowice pompy centryfugalnej – 50 szt. |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Krem do czujnika przepływu |  |  | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa 120 stopni w rozmiarze: 32/40 Fr. – 150 szt. |  |  | 150 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Oxygenator ECMO z drenami i pompą centryfugalną kompatybilną z centryfugą firmy MAQUET - 5 szt. po stronie żylnej -40 szt. |  |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Przetworniki czujnika spływu do pompy MAQUET HL 20 – 400 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Warunki bezwzględne
1 | Mocowanie za pomocą warstwy samoprzylepnej | Tak
2 | Czujniki kompatybilne z pompą Maquet HL – 20 | Tak
3 | Pakowane min. 100 szt. | Tak
Głowice pompy centryfugalnej – 50 szt. +1 kremy do czujnika przepływu
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Głowice pompy centryfugalnej kompatybilnej z napędem Rota Flow i HL-20
Warunki bezwzględne
1 | Przepływ pompy centryfugalnej 0 - 9,9 l/min. | Tak
2 | Wypełnienie pompy max. 35 ml. | Tak
3 | Konektor wlotu i wylotu pompy w rozmiarze 3/8 cala | Tak
Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa 120 stopni w rozmiarze: 32/40 Fr. – 150 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa 32/40 Fr zagięta 120o
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula w rozmiarze 32/40 Fr- bez konektora łączącego | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego | Tak
3 | Długość całkowita kaniuli min. 38 cm. | Tak
4 | Znaczniki głębokości umożliwiające prawidłowe umiejscowienie kaniuli | Tak
Oxygenator ECMO z drenami i pompą centryfugalną kompatybilną z centryfugą firmy MAQUET - 5 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Oxygenator do wspomagań typu ECMO z pompą centryfugalną i zestawem drenów
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności do min. 14 dni | Tak
2 | Wypełnienie centryfugi max. 35ml. | Tak
3 | Objętość wypełniania statycznego oxygenatora nie większa niż 220 ml | Tak
4 | Łączniki wlotowe i wylotowe 3/8 cala | Tak
5 | Powierzchnia wymiany gazowej w oksygenatorze 1,8 m2 | Tak
6 | Zakres przepływu krwi od 0,5– 7.0 l/min | Tak
7 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne | Tak
8 | Instrukcja w języku polskim | Tak
9 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Wykonawca dostarczy w II etapie dokumenty tj. folder/broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
…………………
data i podpis
Pakiet Nr 11 Filtry do hemoperfuzji w terapii uzupełniającej
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Filtry do hemoperfuzji w terapii uzupełniającej – 40 szt |  |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Filtry do hemoperfuzji w terapii uzupełniającej – 40 szt
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Filtry do hemoperfuzji w terapii uzupełniającej
Warunki bezwzględne
1 | Objętość wypełnienia filtra: od 100 ml do 350 ml | Tak
2 | Przepływ krwi przez filtr od 150 ml/min. do max. 400 ml/min. | Tak
3 | Możliwość zastosowanie systemy w skojarzeniu z filtrem dializacyjnym. | Tak
4 | Zastosowania wraz z tradycyjnymi sposobami antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej | Tak
5 | Zabezpieczenie kompatybilności z wszystkimi układami do krążenia pozaustrojowego bez dodatkowych kosztów. | Tak
6 | Powierzchnia absorbcji w terapii hemoperfuzji : min. 800 m2 /g | Tak
7 | Sterylność filtra do hemoperfuzji: min. 2 lata | Tak
8 | Sterylizacja parowa | tak
9 | Dołączyć schematy drenów podłączeniowych w układach do: | Tak. Dostarczyć z ofertą
- krążenia pozaustrojowego,
- z filtrem dializacyjnym.
10 | Opakowanie transportowe filtrów do absorbcji: min. 4 szt. | Tak
11 | Instrukcja obsługi filtra w j. polskim | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Wykonawca dostarczy w II etapie dokumenty tj. folder/broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
…………………
data i podpis
Pakiet Nr 12 Oxygenator ECMO z zestawem drenów do wspomagania oddychania i krążenia bez pompy centryfugalnej
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oxygenator ECMO z zestawem drenów do wspomagania oddychania i krążenia bez pompy centryfugalnej - 10 szt. |  |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Oxygenator ECMO z zestawem drenów do wspomagania oddychania i krążenia bez pompy centryfugalnej - 10 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne(opis)
Oxygenator do wspomagań typu ECMO bez pompy centryfugalnej z zestawem drenów
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności do min. 14 dni | Tak
2 | Powierzchnia wymiennika ciepła min. 0.08m2 | Tak
3 | Objętość wypełniania statycznego oxygenatora nie większa niż 230 ml | Tak
4 | Łączniki wlotowe i wylotowe 3/8 cala | Tak
5 | Powierzchnia wymiany gazowej w oksygenatorze 1,8 m2 | Tak
6 | Zakres przepływu krwi od 0,4– 7.0 l/min | Tak
7 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne | Tak
8 | Dreny zgodnie ze schematem | Tak
8 | Instrukcja w języku polskim | Tak
9 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego | Tak