Wymagania  do Pakietu Nr 5 – Testy paskowe i materiały eksploatacyjne do automatycznego wykonania oznaczeń metodą immunoblot na aparacie EUROBlotMaster

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości do podanych poniżej parametrów (skład profilu) przynajmniej 1 x w roku.

WYMAGANIA

- Testy paskowe

- Jeden pasek testowy przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta (możliwość wykonania pojedynczych oznaczeń w celu skrócenia oczekiwania na wynik badania)

- Odczynniki gotowe do użycia, z wyjątkiem buforu płuczącego.

- Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy

- Weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą cross-reactive carbohydrate determinant CCD (naniesiony na każdy pasek testowy w każdym profilu alergenów)

- Ocena pasków półilościowa, wynik podawany w standardowej skali sześciu klas (EAST)

- Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione alergeny na membranach nitrocelulozowych w postaci linii w celu łatwej interpretacji wyniku

- Ilość surowicy niezbędna do wykonania oznaczenia – maksymalnie 175 µl

Wykonawca zapewni bezpłatnie materiały eksploatacyjne (rynienki) w ilości wystarczającej do wykonania oznaczeń

Skład profilu:

Profil pediatryczny inhalacyjny– 20 alergenów:

g6	Tymotka łąkowa

g12	Żyto

t2 	Olcha

t3 	Brzoza

t4	Leszczyna

w6 	Bylica

w8	Mniszek lekarski

w9	Babka lancetowata

d1 	Dermatophagoides pteronyssinus

d2 	Dermatophagoides farinae

e1 	Kot

e2 	Pies

e3 	Koń

e6	Świnka morska

e82	Naskórek królika

e84	Naskórek chomika

m1	Penicilium notatum

m2 	Cladosporium herbarum

m3 	Aspergillus fumigatus

m6 	Alternaria alternata

Marker CCD

Zamawiający wymaga parametrów i pozycji jak w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 2 ( tabela excel )

*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę

Niniejszym oświadczamy, iż oferowane sprzęty, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

……………….., dnia ……………………

Podpisano

.....................................................................

/podpisy osoby/ osób wskazanych w dokumencie uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Wymagania  do Pakietu Nr 6 - Odczynniki do aparatu Phadia-100

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zewnątrzlaboratoryjną międzynarodową kontrolę jakości LABQUALITY dla parametrów zawartych w tabeli (załącznik nr 2) zgodnie z harmonogramem Programu.

Zamawiający wymaga parametrów i pozycji jak w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 2 ( tabela excel )

*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę

……………….., dnia ……………………

Podpisano

.....................................................................

/podpisy osoby/ osób wskazanych w dokumencie uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Wymagania  do Pakietu Nr 7 - Odczynniki do analizatora immunochemicznego LIAISON XL firmy DIASORIN

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zewnątrzlaboratoryjną międzynarodową kontrolę jakości LABQUALITY dla parametrów zawartych w tabeli (załącznik nr 2)

na koszt firmy (HORMONY B- 2 x w roku, MARKERY NOWOTWOROWE –TG – 2x w roku).

WYMAGANIA

- Odczynniki do testów znakowane kodami radiowymi RFID z możliwością zapisywania danych w dołączanym do odczynnika mikrochipie.

- Zestawy nie większe niż na 100 oznaczeń.

- Kalibratory razem z zestawem odczynnikowym.

- Towary muszą odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, być wolne od wad materiałowych, fizycznych i prawnych, muszą być kompatybilne z analizatorem LIAISON XL

Zamawiający wymaga parametrów i pozycji jak w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 2 ( tabela excel )

*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę

Niniejszym oświadczamy, iż oferowane sprzęty, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

……………….., dnia ……………………

Podpisano

.....................................................................

/podpisy osoby/ osób wskazanych w dokumencie uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Wymagania  do Pakietu 8: Podłoża i odczynniki do hodowli, izolacji i identyfikacji drobnoustrojów z dzierżawą densytometru, wytrząsarki, lodówki laboratoryjnej i cieplarki.

Zamawiający wymaga:

- zachowania należytej jakości podłoży przez cały okres obowiązywania terminu ważności oferowanych produktów

- płytek z podłożami z czytelnym nadrukiem z nazwą podłoża, datą ważności, numerem serii

- aby wszystkie podłoża na płytkach pochodziły od jednego producenta

- dokumentu potwierdzającego pozytywną rekomendację KORLD na wszystkie podłoża (potwierdzenie jakości otrzymywanych podłóż oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym), (na wezwanie zamawiającego)

- dokumentów walidacyjnych od producenta płytek, potwierdzających brak wpływu warunków transportu na jakość podłoża (na wezwanie zamawiającego)

- warunków przechowywania podłóż potwierdzonych dokumentem walidacji (na wezwanie zamawiającego)

Poz. 18: Dzierżawa -  Densytometr.

Zamawiający wymaga:

- dostarczenia wraz z pakietem zamawianych odczynników, urządzenia do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej o parametrach nie gorszych niż densytometr DENSIMAT wraz z zestawem zawiesin do kalibracji urządzenia

- densytometru kompatybilnego z probówkami płaskodennymi 16mm

- urządzenie fabrycznie nowe

- reakcji serwisu do 2 dni od momentu zgłoszenia usterki

- usunięcia zgłoszonej awarii max do 5 dni

Zamawiający po zakończonej umowie dzierżawy będzie miał prawo pierwokupu ww. densytometru za kwotę nie wyższą niż miesięczna kwota dzierżawy netto.

Poz.19: Dzierżawa - Wytrząsarka typu vortex.

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pakietem zamawianych odczynników, wytrząsarki typu vortex wraz z adapterami umożliwiającymi wytrząsanie małych objętości płynów w standardowych probówkach o średnicy: 10-25mm z możliwością pracy w trybie stałym lub aktywowanej „na dotyk”, w zakresie prędkość przynajmniej 500 – 2500 rpm.

- urządzenie fabrycznie nowe

- reakcji serwisu do 2 dni od momentu zgłoszenia usterki

- usunięcia zgłoszonej awarii max do 5 dni

Zamawiający po zakończonej umowie dzierżawy będzie miał prawo pierwokupu ww. wytrząsarki typu vortex za kwotę nie wyższą niż miesięczna kwota dzierżawy netto.

Poz. 20: Dzierżawa - Lodówka laboratoryjna.

Zamawiający wymaga:

- pojemności lodówki min. 270l

- zakresu nastawy temperatury min: +1°C do +11°C

- obudowy niekorodującej, nieiskrzącej

- automatycznego rozmrażania

- przynajmniej 5 półek

- kontroli temperatury na wyświetlaczu cyfrowym

- alarmu niskiej i wysokiej temperatury

- zamka w drzwiach

- niskiego poboru energii

- zasilania: 230 V, 50 Hz

- certyfikatu zgodności CE (na wezwanie zamawiającego)

- urządzenie fabrycznie nowe

- reakcji serwisu do 2 dni od momentu zgłoszenia usterki

- usunięcia zgłoszonej awarii max do 5 dni

Zamawiający po zakończonej umowie dzierżawy będzie miał prawo pierwokupu ww. lodówki laboratoryjnej za kwotę nie wyższą niż miesięczna kwota dzierżawy netto.

Poz.21: Dzierżawa- Cieplarka z grawitacyjnym obiegiem powietrza.

Zamawiający wymaga:

- pojemności min. 70l

- grawitacyjnego obiegu powietrza

- regulacji temperatury: od 5 ºC powyżej temp. pokojowej do 105 ºC,

- min. 2 półek

- wnętrza ze stali nierdzewnej

- certyfikatu zgodności CE (na wezwanie zamawiającego)

- urządzenie fabrycznie nowe

- reakcji serwisu do 2 dni od momentu zgłoszenia usterki

- usunięcia zgłoszonej awarii max do 5 dni

Zamawiający po zakończonej umowie dzierżawy będzie miał prawo pierwokupu ww. cieplarki z grawitacyjnej obiegiem powietrza za kwotę nie wyższą niż miesięczna kwota dzierżawy netto.

Zamawiający wymaga parametrów i pozycji jak w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 2 ( tabela excel )

*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę

Niniejszym oświadczamy, iż oferowane sprzęty, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

……………….., dnia ……………………

Podpisano

.....................................................................

/podpisy osoby/ osób wskazanych w dokumencie uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Wymagania  do Pakietu 9: Materiały zużywalne i odczynniki do oznaczania, identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów dedykowane specjalnie do urządzenia Phoenix BD z dzierżawą wytrząsarki

Poz.12: Dzierżawa -  Wytrząsarka typu vortex.

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pakietem zamawianych odczynników, wytrząsarki typu vortex wraz z adapterami umożliwiającymi wytrząsanie małych objętości płynów w standardowych probówkach o średnicy: 10-25mm z możliwością pracy w trybie stałym lub aktywowanej „na dotyk”, w zakresie prędkość przynajmniej 500 – 2500 rpm.

- urządzenie fabrycznie nowe

- reakcji serwisu do 2 dni od momentu zgłoszenia usterki

- usunięcia zgłoszonej awarii max do 5 dni

Zamawiający po zakończonej umowie dzierżawy będzie miał prawo pierwokupu ww. wytrząsarki typu vortex za kwotę nie wyższą niż miesięczna kwota dzierżawy netto.

Zamawiający wymaga parametrów i pozycji jak w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 2 ( tabela excel )

*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę

Niniejszym oświadczamy, iż oferowane sprzęty, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

……………….., dnia ……………………

Podpisano

.....................................................................

/podpisy osoby/ osób wskazanych w dokumencie uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Wymagania  do Pakietu 10: Krążki antybiogramowe i diagnostyczne oraz kontrolne szczepy wzorcowe wraz z dzierżawą zamrażarki laboratoryjnej.

Poz. 1-50: Krążki antybiogramowe i diagnostyczne do oznaczania lekooporności metodą dyfuzyjną

Zamawiający wymaga:

- krążków wykonanych z bibuły wysokiej jakości, nasączonych określoną ilością antybiotyku lub chemioterapeutyku

- dostarczenia wraz z ofertą  dokumentu potwierdzającego pozytywną rekomendację KORLD na wszystkie krążki antybiotykowe (na wezwanie zamawiającego)

- obecności na każdym krążku międzynarodowego oznaczenie i stężenia antybiotyku zgodnie z zaleceniami CLSI, EUCAST i KORLD

- na każdym pojedynczym krążku obecności jego symbolu i stężenia w mg wydrukowanego dwustronnie

- fiolek z krążkami zapakowanych każda w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z trwałego, przeźroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczonego od spodu folią aluminiową lub plastikiem z pochłaniaczem wilgoci

- na każdej fiolce z krążkami etykiety z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii

- użyczenia przez dostawcę krążków 5 dyspenserów do w/w krążków w cenie zamawianych krążków na czas trwania umowy ( dyspenser na 6 fiolek-4 sztuki, dyspenser na 8 fiolek- 1 sztuka)

- fiolek z krążkami kompatybilnych z dyspenserem, zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji  dyspensera (dołączonej do oferty)

- krążków antybiotykowych pochodzących od jednego producenta

- dostarczenia dokumentu od producenta krążków antybiotykowych potwierdzającego kryteria  akceptacji zakresów stężenia antybiotyku zawartego na krążkach wg normy DIN (na wezwanie zamawiającego)

Poz.51-52: Szczepy wzorcowe.

Zamawiający wymaga:

- szczepów wzorcowych zgodnych z zaleceniami EUCAST, zarówno do oznaczania MIC jak i metody dyfuzyjno-krążkowej

- opakowania po 2 wymazówki lub opakowania po 10 liofilizowanych krążków

- drobnoustrojów pochodzących max. z 3 pasażu szczepu wzorcowego kolekcji ATCC i NCTC

Poz.53: Dzierżawa – zamrażarka laboratoryjna.

Zamawiający wymaga:

- pojemności zamrażarki min. 230l

- zakresu nastawy temperatury min: -18°C do -25°C

- obudowy niekorodującej, nieiskrzącej

- przynajmniej 2 półek i 3 koszy

- kontroli temperatury na wyświetlaczu cyfrowym

- alarmu niskiej i wysokiej temperatury

- zamka w drzwiach

- niskiego poboru energii

- zasilania: 230 V, 50 Hz

- certyfikatu zgodności CE (na wezwanie zamawiającego)

- urządzenie fabrycznie nowe

- reakcji serwisu do 2 dni od momentu zgłoszenia usterki

- usunięcia zgłoszonej awarii max do 5 dni

Zamawiający po zakończonej umowie dzierżawy będzie miał prawo pierwokupu ww. zamrażarki laboratoryjnej za kwotę nie wyższą niż miesięczna kwota dzierżawy netto.

Zamawiający wymaga parametrów i pozycji jak w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 2 ( tabela excel )

*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę

Niniejszym oświadczamy, iż oferowane sprzęty, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

……………….., dnia ……………………

Podpisano

.....................................................................

/podpisy osoby/ osób wskazanych w dokumencie uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Wymagania  do Pakietu  11: Paski nasączone gradientem stężenia antybiotyku i podłoża do oznaczania wartości MIC oraz podłoża wybiórcze i chromogenne do selektywnej izolacji oraz identyfikacji drobnoustrojów wraz z dzierżawą densytometru, inkubatora CO2, zamrażarki niskotemperaturowej oraz cieplarki.

Poz. 1-5 i 63-67: Podłoża do oznaczania wartości MIC oraz podłoża wybiórcze i chromogenne do selektywnej izolacji oraz identyfikacji drobnoustrojów.

Zamawiający wymaga:

- dostarczenia kart charakterystyki na podłoża po podpisaniu umowy wraz z pierwszą dostawą

- zachowania należytej jakości podłoży przez cały okres obowiązywania terminu ważności oferowanych produktów

- dostarczenia wraz z ofertą pozytywnej opinii KORLD na wszystkie podłoża (potwierdzenie jakości otrzymywanych podłóż oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym), (na wezwanie zamawiającego)

- dostarczenia wraz z ofertą dokumentów walidacyjnych od producenta płytek, potwierdzających brak wpływu warunków transportu na jakość podłoża (na wezwanie zamawiającego)

- warunków przechowywania podłóż potwierdzonych dokumentem walidacji (na wezwanie zamawiającego)

- płytek z podłożami z czytelnym nadrukiem z nazwą podłoża, datą ważności, numerem serii.

Poz. 7-62: Paski nasączone gradientem stężenia antybiotyku.

Zamawiający wymaga:

- pasków gradientowych wykonanych z materiału plastikowego lub bibułowego, pakowanych pojedynczo z  pochłaniaczem wilgoci, pochodzących od jednego producenta

- aby na każdym pasku umieszczony był symbol antybiotyku oraz zakres jego stężeń

- instrukcji wykonania oznaczeń MIC  w każdym opakowaniu w języku polskim

- dostarczenia wraz z ofertą  dokumentu potwierdzającego pozytywną rekomendację KORLD na wszystkie paski MIC

Poz.68: Dzierżawa- Inkubator CO2.

Zamawiający wymaga:

- pojemności inkubatora min. 40l

- zakresu nastawy temperatury: +5°C od temperatury otoczenia do +60°C

- zakresu nastawy stężenia CO2: 0% do 20%

- regulacji wilgotności: od wilgotności otoczenia do 95%

- wnętrza i półek (min. 4 szt.) wykonanych ze stopu stali nierdzewnej

- ogrzewania płaszczem powietrznym

- systemu sterylizacji termicznej, skutecznej w eliminacji bakterii, grzybów i ich przetrwalników oraz mykoplazm

- wysokostabilnego czujnika CO2

- wyświetlacza alfanumerycznego i możliwości regulacji: temperatury, stężenia CO2, poziomu alarmów

- sygnalizacji alarmowa w przypadku: odchylenia temperatury, odchylenia stężenia CO2, otwarcia drzwi, niskiego poziomu wody w kuwecie nawilżającej, zabezpieczenie przed przegrzaniem

- certyfikatu zgodności CE (na wezwanie zamawiającego)

- urządzenie fabrycznie nowe

- reakcji serwisu do 2 dni od momentu zgłoszenia usterki

- usunięcia zgłoszonej awarii max do 5 dni

Zamawiający po zakończonej umowie dzierżawy będzie miał prawo pierwokupu ww. inkubatora CO2 za kwotę nie wyższą niż miesięczna kwota dzierżawy netto.

Poz.69: Dzierżawa- Cieplarka z grawitacyjnym obiegiem powietrza.

Zamawiający wymaga:

- pojemności min. 190l

- grawitacyjnego obiegu powietrza

- regulacji temperatury: od 5 ºC powyżej temp. pokojowej do 105 ºC,

- min. 4 półki

- wnętrza ze stali nierdzewnej

- certyfikatu zgodności CE (na wezwanie zamawiającego)

- urządzenie fabrycznie nowe

- reakcji serwisu do 2 dni od momentu zgłoszenia usterki

- usunięcia zgłoszonej awarii max do 5 dni

Zamawiający po zakończonej umowie dzierżawy będzie miał prawo pierwokupu ww. cieplarki z grawitacyjnym obiegiem powietrza za kwotę nie wyższą niż miesięczna kwota dzierżawy netto.

Poz. 70: Dzierżawa-Densytometr.

Zamawiający wymaga:

- dostarczenia wraz z pakietem zamawianych odczynników, urządzenia do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej o parametrach nie gorszych niż densytometr DENSIMAT wraz z zestawem zawiesin do kalibracji urządzenia

- densytometru kompatybilnego z probówkami płaskodennymi 16mm

- urządzenie fabrycznie nowe

- reakcji serwisu do 2 dni od momentu zgłoszenia usterki

- usunięcia zgłoszonej awarii max do 5 dni

Zamawiający po zakończonej umowie dzierżawy będzie miał prawo pierwokupu ww. densytometru za kwotę nie wyższą niż miesięczna kwota dzierżawy netto.

Poz.71: Dzierżawa - Zamrażarka niskotemperaturowa, skrzyniowa.

Zamawiający wymaga:

- pojemności zamrażarki min. 80l

- zakresu nastawy temperatury min: -50°C do -80°C

- wnętrza ze stali nierdzewnej

- kontroli temperatury na wyświetlaczu cyfrowym

- alarmu wizualnego i dźwiękowego

- zamka w drzwiach

- zamontowania zdalnego systemu alarmowego, rejestratora temperatury oraz montażu systemu wsparcia awaryjnego (CO2 lub LN2)

- zasilania: 230 V, 50 Hz

- certyfikatów zgodności CE, FDA Klasa I (na wezwanie zamawiającego)

- urządzenie fabrycznie nowe

- reakcji serwisu do 2 dni od momentu zgłoszenia usterki

- usunięcia zgłoszonej awarii max do 5 dni

Zamawiający po zakończonej umowie dzierżawy będzie miał prawo pierwokupu ww. zamrażarki niskotemperaturowej, skrzyniowej za kwotę nie wyższą niż miesięczna kwota dzierżawy netto.

Zamawiający wymaga parametrów i pozycji jak w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 2 ( tabela excel )

*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę

Niniejszym oświadczamy, iż oferowane sprzęty, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

……………….., dnia ……………………

Podpisano

.....................................................................

/podpisy osoby/ osób wskazanych w dokumencie uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Wymagania  do Pakietu  12: Drobny sprzęt laboratoryjny w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ CSK UM W ŁODZI.

Poz.3: Wymazówki w probówce transportowej z podłożem.

Zamawiający  wymaga:

- wymazówek plastikowych z końcówką bawełnianą lub wiskozową, 150mm, pakowanych pojedynczo, jałowych

- dokumentu potwierdzającego zgodność wymazówek ze standardem kontroli jakości CLSI M40-A2 ( na wezwanie )

……………….., dnia ……………………

Podpisano

.....................................................................

/podpisy osoby/ osób wskazanych w dokumencie uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Wymagania  do Pakietu 13: Dzierżawa automatycznego systemu do wykrywania drobnoustrojów w hodowli krwi i płynach ustrojowych wraz z materiałami zużywalnymi i odczynnikam wraz z dzierżawaą cieplarki i lodówki

Poz. 5: Dzierżawa – system automatyczny do wykrywania drobnoustrojów w hodowli krwi i płynach ustrojowych.

Zamawiający  wymaga:

- analizatora i odczynników wyłącznie od jednego producenta stanowiących jednolity system analityczny

- spełnienia warunków granicznych, jakie musi spełniać analizator do posiewu krwi i płynów ustrojowych

- hodowli i detekcji drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu oraz 240 miejsc w aparacie na próbki

- systemu dźwiękowej i graficznej sygnalizacji prób dodatnich oraz możliwości zmiany czasu protokołowego dla hodowli ujemnej

- podłóż hodowlanych stanowiących jednocześnie podłoża transportowe

- możliwości hodowli bakterii i grzybów w jednym podłożu oraz hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów (Neisseria, Haemophilus) przy minimalnej ilość pobranego materiału 0,5ml

- aparatu fabrycznie nowego, wcześniej nieużywany wraz z instrukcją obsługi w języku polskim

- przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzenia

- dołączenia kopii deklaracji CE, certyfikatu systemu kontroli jakości ISO 9001 oraz i/lub ISO 13485 dla wyrobów medycznych (na wezwanie zamawiającego)

- minimalnej objętość pobranego materiału do butelek: 0,1 0,5 ml

- możliwości opóźnionego wkładania butelek do aparatu bez uszczerbku na wykrywalności (powyżej przynajmniej do 24 godzin)

- od aparatu wykrywania wzrostu drobnoustrojów za pomocą detekcji: produkcja/zużycie CO2, H2, N2, O2

- neutralizacji antybiotyków i białych krwinek poprzez system rozcieńczeń pozwalający na zastosowanie dwóch typów butelek tlenowej i beztlenowej

- podłóż zwalidowanych do płynów ustrojowych naturalnie jałowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn stawowy, płyn opłucnowy i inne)

- butelek szklanych lub plastikowych nietłukliwych ( szklanych, jednolity odlew szkła ), nie ulegających pęknięciu w czasie kontaktu z materiałem, podczas jego pobierania i podczas transportu

- systemu mieszania butelki tlenowej w aparacie z funkcją wytrząsania lub na zasadzie mieszadła magnetycznego w butelce

- czujnika detekcji w aparacie

- nieodpłatnej instalacji, uruchomienia i zwalidowania całości systemu

- możliwości całodobowego zgłaszania awarii analizatora

- reakcji serwisu do 24 godz. od momentu zgłoszenia usterki

- usunięcia zgłoszonej awarii max do 72 godz.

Poz. 6: Dzierżawa – cieplarka z grawitacyjnym obiegiem powietrza.

Zamawiający wymaga:

- pojemności min. 190l

- grawitacyjnego obiegu powietrza

- regulacji temperatury: od 5 ºC powyżej temp. pokojowej do 105 ºC,

- min. 4 półki

- wnętrza ze stali nierdzewnej

- certyfikatu zgodności CE (na wezwanie zamawiającego)

- urządzenie fabrycznie nowe

- reakcji serwisu do 2 dni od momentu zgłoszenia usterki

- usunięcia zgłoszonej awarii max do 5 dni

Zamawiający po zakończonej umowie dzierżawy będzie miał prawo pierwokupu ww. cieplarki z grawitacyjnym obiegiem powietrza za kwotę nie wyższą niż miesięczna kwota dzierżawy netto.

Poz. 7: Dzierżawa – Lodówka laboratoryjna.

Zamawiający wymaga:

- pojemności lodówki min. 270l

- zakresu nastawy temperatury min: +1°C do +11°C

- obudowy niekorodującej, nieiskrzącej

- automatycznego rozmrażania

- przynajmniej 5 półek

- kontroli temperatury na wyświetlaczu cyfrowym

- alarmu niskiej i wysokiej temperatury

- zamka w drzwiach

- niskiego poboru energii

- zasilania: 230 V, 50 Hz

- certyfikatu zgodności CE (na wezwanie zamawiającego)

- urządzenie fabrycznie nowe

- reakcji serwisu do 2 dni od momentu zgłoszenia usterki

- usunięcia zgłoszonej awarii max do 5 dni

Zamawiający po zakończonej umowie dzierżawy będzie miał prawo pierwokupu ww. lodówki laboratoryjnej za kwotę nie wyższą niż miesięczna kwota dzierżawy netto.

Zamawiający wymaga parametrów i pozycji jak w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 2 ( tabela excel )

*Niespełnienie któregokolwiek warunku wyklucza ofertę

Niniejszym oświadczamy, iż oferowane sprzęty, oprócz spełnienia parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany wysoki poziom usług medycznych.

……………….., dnia ……………………

Podpisano

.....................................................................

/podpisy osoby/ osób wskazanych w dokumencie uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu