## Pakiet 1 klej
Pakiet 1. Klej biologiczny
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | Klej biologiczny do operacji kardiochirurgicznych | 200 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 ml
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Opakowania po 5 ml | Tak
2. | odporność na wysokie ciśnienie: do 400mmHg | Tak
3. | termin ważności min.2 lata od daty dostawy | Tak
4. | dopuszczenie preparatu do klejenia rozwarstwień aorty | Tak
5. | możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej | Tak
6. | aplikatory z klejem | Tak
7. | osiągnięcie pełnej siły wiązania kleju do 2 minut | Tak
8. | dostępny w sterylnym opakowaniu zawierającym strzykawkę i komplet aplikatorów | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 2 sondy
Pakiet 2. Sondy do przepływomierza śródoperacyjnego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Sondy do przepływomierza śródoperacyjnego | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | sondy kompatybilne z urządzeniem SONO TT FLOWLAB firmy EM-TECH GmBH, będącym na wyposażeniu Kliniki Kardiologii | Tak
2 | sondy przystosowane do pomiaru przepływów w naczyniach dostępne w zakresie rozmiarów 2-5 mm | Tak
3 | sondy z możliwością czyszczenia w myjkach automatycznych | Tak
4. | sondy z możliwością sterlizacji gazowej, plazmowej oraz parowej, przystosowane do ok. 50 krotnego użytku | Tak
5. | sondy posiadające certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta urządzenia będącego w posiadaniu Zamawiajacego | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 3 stentgraft nitrilowy
Pakiet 3. Stentgraft nitinolowy do leczenia tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11 | 11 | 12
1 | stentgraft nitinolowy o średnicy 20-46mm, w wersji prostej lub taperowanej z możliwością doboru długości i typu zakończenia, pokryty innym materiałem niż dakron wraz z systemem wprowadzającym hydrofilnym | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 3 | 0
2 | zestaw sprzętu do zabiegu implantacji stentgraftu opisanego jw.: co najmniej: dwie koszulki naczyniowe (6F) wraz z igłami i krótkimi prowadnikami, prowadnik miękki z zakończeniem J o długości 240cm, prowadnik twardy długi, cewnik 6F typu pig tail kalibrowany, balon doprężający stentgraft | 10 | szt.
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 4 stent do r. aorty
Pakiet 4. Stent do leczenia rozwarstwień aorty
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11 | 11 | 12
1 | Stent otwartokomórkowy o średnicy 14-40mm nie pokryty, samorozprężalny, do leczenia rozwarstwień aorty wraz z sytemem wprowadzającym | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 3 | 0
2 | zestaw sprzętu do zabiegu implantacji stentu opisanego jw.: co najmniej: dwie koszulki naczyniowe (6F) wraz z igłami i krótkimi prowadnikami, prowadnik miękki z zakończeniem J o długości 240cm, prowadnik twardy długi, cewnik 6F typu pig tail kalibrowany | 10 | szt.
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 5 stent modulujący
Pakiet 5. Stent modulujący przepływ krwi do leczenia wielosegmentowych tętniaków prawdziwych aorty
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11 | 11 | 12
1 | Stent samorozprężalny, modulujący przepływ z możliwością utrzymania napływu do pokrytych ujść naczyń odchodzących od aorty wraz z systemem wprowadzającym | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 3 | 0
2 | zestaw sprzętu do zabiegu implantacji stentu opisanego jw.: co najmniej: dwie koszulki naczyniowe (6F) wraz z igłami i krótkimi prowadnikami, prowadnik miękki z zakończeniem J o długości 240cm, prowadnik twardy długi, cewnik 6F typu pig tail kalibrowany | 10 | szt.
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 6 stentgraft nit. do tęt
Pakiet 6. Stentgraft nitinolowy do leczenia tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11 | 11 | 12
1 | stentgraft nitinolowy o średnicy 22-46mm, w wersji prostej lub taperowanej z możliwością doboru długości i typu zakończenia, wraz z systemem wprowadzającym o zmniejszonej sztywności w części wprowadzanej do łuku aorty, z możliwością zamówienia elementów niestandardowych z fenestracją i/lub skalopem | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 3 | 0
2 | zestaw sprzętu do zabiegu implantacji stentgraftu opisanego jw.: co najmniej: dwie koszulki naczyniowe (6F) wraz z igłami i krótkimi prowadnikami, prowadnik miękki z zakończeniem J o długości 240cm, prowadnik twardy długi, cewnik 6F typu pig tail kalibrowany, balon do modelowania stentgraftu | 10 | szt.
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 7 protezy PTFE
Pakiet 7 Protezy PTFE
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11 | 11 | 12
1 | protezy PTFE do wytwarzania przetok do hemodializy. 1. dwuwarstwoawa ściana protezy /wartswa podłużna i owijająca 2. wysoka wytrzymałość mechaniczna i chemiczna 3. odporność protezy na wielokrotne nakłucia 5. łatwość w posługiwaniu się i szyciu 6. bardzo dobre trzymania szwów 7. mikroporowata struktura zapewnijąca dobre gojenie się protezy 8. zerowa przepuszczalność 9. MODYFIKACJA Długość min. 20 cm. średnica 6 mm. Czas gwarancji 3 lata od daty dostawy. | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 8 drenaż
Pakiet 8. Drenaż klatki piersiowej
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | zestaw do drenaży klatki piersiowej opłucych i osierdzia | 1900 | zestawów |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | zestaw jednorazowy, 3-komorowy, kompaktowy, zapakowany sterylnie | Tak
2. | suchy regulator ssania (aktywnego i grawitacyjnego z zastawką wodną) | Tak
3. | konieczna klamra zaciskowa na półprzeźroczystym elastycznym drenie | Tak
4. | wydzielona komora zbiorcza do pojemności 2100ml z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości ewakuowanej treści (co 1ml do 100ml, co 2 do 200ml, co 10 do 2100ml) | Tak
5. | mozliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu | Tak
6. | monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 5. | Tak
7. | regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego z przodu zestawu, w zakresie od -10 do -40cmH2O | Tak
8. | drenaż przystosowany do zawieszania na łóżku za pomocą wielopozycyjnych wieszaków | Tak
9. | termin przydatności min.12 m-cy od daty dostawy | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 9 klipsy
Pakiet 9. Klipsy naczyniowe
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Klipsy naczyniowe małe; 1 magazynek (6szt. klipsów) | 3000 | magazynek |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
2 | Klipsy naczyniowe średnie; 1 magazynek (6szt. klipsów) | 3000 | magazynek |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0
3 | aplikatory do klipsów małych - użyczenie na czas trwania umowy | 10 | szt. | na podstawie umowy zawartej między Zamawiajacym a Wykonawcą. (Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik do SIWZ)
4 | aplikatory do klipsów średnich - użyczenie na czas trwania umowy | 10 | szt. | na podstawie umowy zawartej między Zamawiajacym a Wykonawcą. (Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik do SIWZ)
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | długość 2,5mm, a po założeniu 3mm, dla klipsów małych | Tak
2. | długość 3,0mm, a po założeniu 5mm, dla klipsów średnich | Tak
3. | wykonane z materiału tytanowego | Tak
4. | klipsy umiesczone w magazynkach po 6 sztuk, zapakowane jałowo | Tak
5. | klipsy karbowane na powierzchni wewnętrznej lub posiadające równoważne rozwiązanie techniczne zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia | Tak
6. | aplikatory do klipsów użyczone na czas umowy, wyposażone w zabezpieczenie zapobiegające miażdżeniu naczyń. | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 10 sprzęt do TAVI
Pakiet 10. Zestaw sprzętu konieczny do wykonywania zabiegów TAVI
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do walwuloplastyki | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
2 | Prowadnik typu Amplatz extra stiff | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
3 | Koszulki naczyniowe dużego kalibru | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
4 | Prowadniki teflonowe | 120 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 20 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do walwuloplastyki
1. | średnica balonu 2-40mm, długość balonu 2-8cm, ciśnienie RBP 3-15atm | Tak
2. | długość cewnika 100-110 cm, cewnik kompatybyliny z prowadanikiem 0.035 cala | Tak
Prowadnik typu Amplatz extra stiff
1. | średnica- 0.035 cala, długość 145,180, 270 i 300 cm | Tak
2. | teflonowa powłoka, miękka część dytalna typu J i prosta | Tak
3. | miękki i bezpieczny koniec prowadnika oraz bardzo sztywny kształt prowadnika | Tak
Koszulki naczyniowe dużego kalibru
1. | koszulki proste z zastawką hemostatyczną, w rozmiarach od 10 do 14F | Tak
2. | długości od 30-80cm, kompatybilność z prowadnikiem 0.035 cala | Tak
Prowadniki teflonowe
1. | średnica prowadnika- 0.035 cala, długość-260cm, część dytalna typu J i prosta | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 11 zastawki przezcewnik.
Pakiet Nr 11. Zastawki do implantacji przezcewnikowych
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Zastawki do implantacji przezcewnikowych | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
2 | Dzierżawa komputera z zainstalowanym oprogramowaniem do oceny aorty oraz zastawki | 24 | miesiąc |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry wymagane aparatów do śródoperacyjnego neuromonitoringu w chirurgii tarczycy: |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Zastawka do implantacji przeznaczyniowej |  |  |  | Tak
2 | Wykonana z osierdzia wieprzowego, umieszczona na samorozprężalnym stencie nitinolowym, przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej |  |  |  | Tak
3 | Zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją |  |  |  | Tak
4 | Zastawka o rozmiarach: 23mm, 26mm oraz 29mm pokrywajace zakres pierścienia natywnego od 18 do 29 mm |  |  |  | Tak
5 | W komplecie z każda zastawką zestaw akcesoriów służący do wszczepiania przez tętnicę udową, szyjną lub podobojczykową |  |  |  | Tak
6 | Zastawka widoczna w promieniach RTG |  |  |  | Tak
7 | Przeszkolenie personelu w implantacji |  |  |  | Tak
8. | Bank implantów |  |  |  | Tak
Lp. | Parametry wymagane aparatów do śródoperacyjnego neuromonitoringu w chirurgii tarczycy: |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Dzierżawa komputera z zainstalowanym oprogramowaniem do oceny aorty oraz zastawki przez okres trwania umowy |  |  |  | Tak
2 | Preinstalowany, z oryginalnym nośnikiem instalacyjnym. System operacyjny umożliwiający poprawne działanie oprogramowania do oceny aorty oraz zastawki |  |  |  | Tak
3 | Urządzenie AIO Wbudowany mikrofon Wbudowane głośniki stereo |  |  |  | Tak
4 | Ekran Min. 21,5" max 24” |  |  |  | Tak
5 | Zintegrowany pakiet biurowy w polskiej wersji językowej umożliwiający otwarcie, edycję i zapisanie pliku wynikowego w formatach określonych w załączniku nr 2. Lp. 1 Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) z późniejszymi zmianami. Pakiet musi zawierać przynajmniej procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych, klienta pocztowego. Wsparcie dla makr VBA. Licencja dostarczona zbiorczo w wersji elektronicznej (www lub certyfikat z kluczem licencyjnym). Oprogramowanie biurowe musi być kompatybilne z systemem operacyjnym preinstalowanym na opisywanym sprzęcie |  |  |  | Tak
6 | Komputer nie starszy niż 2016 r. |  |  |  | Tak
7 | Bezprzewodowa klawiatura komputerowa (układ QWERTY) wraz z bezprzewodową myszką komputerową |  |  |  | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 12 zastawki woł. przezn.
Pakiet Nr 12. Zastawki do implantacji przezcewnikowych drogą przeznaczyniową oraz przezkoniuszkową
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Zastawki do implantacji przezcewnikowych drogą przeznaczyniową oraz przezkoniuszkową | 60 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie | [11 empty] | 0
Lp. | Parametry wymagane aparatów do śródoperacyjnego neuromonitoringu w chirurgii tarczycy: |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | Zastawka wykonana z osierdzia wołowego |  |  |  | Tak
2 | Stent mocujący rozprężany balonem po upozycjonowaniu zastawki w miejscu implantacji |  |  |  | Tak
3 | Zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją |  |  |  | Tak
4 | Zastawka o rozmiarach: 23mm, 26mm oraz 29mm posiadająca pierścień zabezpieczający przed przeciekiem okołozastawkowym |  |  |  | Tak
5 | Zestaw akcesoriów służących do wszczepienia zastawki: • Balon do walwuloplastyki aortalnej • Prowadnik 0,035”/260cm, sztywny oraz prowadnik 0,0035/150cm prosty, hydrofilny • Introducer 18Fr/30cm dla zastawek 23-26mm i 21Fr dla zastawki 29mm • Elektroda endokawitarna 5Fr z balonikiem • Przyrząd do wypełniania balonu • Przyrząd do mocowania zastawki na prowadniku • rozszerzacz |  |  |  | Tak
6 | Zastawka widoczna w promieniach RTG |  |  |  | Tak
7 | Przeszkolenie personelu w implantacji |  |  |  | Tak
8. | Bank implantów |  |  |  | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 13 zast. biol. przeznacz
Pakiet Nr 13 Zastawki biologiczne do impalntacji przeznaczyniowej
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Zastawki aortalne do impalntacji przeznaczyniowej z osierdzia wołowego z mankietem osierdzia wieprzowego. | 40 | szt |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Lp | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | zastawka wykonana z osierdzia wołowego osadzonego na szkielecie niklowo-tytanowym, rozprężalnego za pomocą balonu, widoczny w promieniach rtg | Tak
2 | mankiet zastawki wykonany z osierdzia świńskiego przyszyty do ramy stentu | Tak
3 | w zestawie do zastawki, dostarczone prowadniki i balon do walwuloplastyki | Tak
4 | wymagane rozmiary zastawek: 23mm, 25mm, 27mm i 29mm | Tak
5 | zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją | Tak
6 | zapewnione szkolenie z zakresu implementacji zespołu 3 osób , w czasie 3 dni w siedzibie Zamawiajacego. | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 14 zast. do wąskiego pie
Pakiet Nr 14. Zastawki mechaniczne, dwupłatkowe, przeznaczone do wąskiego pierścienia aortalnego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Zastawki aortalne, mechaniczne dwupłatkowe | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry wymagane: |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | wymagane rozmiary zastawek: od 19 do 27mm | wymagane rozmiary zastawek: od 19 do 27mm | wymagane rozmiary zastawek: od 19 do 27mm | wymagane rozmiary zastawek: od 19 do 27mm | Tak
2 | pierścień zastawki wykonany z węgla pyrolitycznego bez zawartości silikonu | pierścień zastawki wykonany z węgla pyrolitycznego bez zawartości silikonu | pierścień zastawki wykonany z węgla pyrolitycznego bez zawartości silikonu | pierścień zastawki wykonany z węgla pyrolitycznego bez zawartości silikonu | Tak
3 | dwa płatki zastawki wykonane ze spieklików węglowych | dwa płatki zastawki wykonane ze spieklików węglowych | dwa płatki zastawki wykonane ze spieklików węglowych | dwa płatki zastawki wykonane ze spieklików węglowych | Tak
4 | kołnierz zastawki wykonany z dacronu lub teflonu ze znacznikami usytuowanymi supraanularnie | kołnierz zastawki wykonany z dacronu lub teflonu ze znacznikami usytuowanymi supraanularnie | kołnierz zastawki wykonany z dacronu lub teflonu ze znacznikami usytuowanymi supraanularnie | kołnierz zastawki wykonany z dacronu lub teflonu ze znacznikami usytuowanymi supraanularnie | Tak
5 | bezpieczeństwo pracy zastawki w przypadku badań rezonansem magnetycznym 1,5 tesli/64MHz | bezpieczeństwo pracy zastawki w przypadku badań rezonansem magnetycznym 1,5 tesli/64MHz | bezpieczeństwo pracy zastawki w przypadku badań rezonansem magnetycznym 1,5 tesli/64MHz | bezpieczeństwo pracy zastawki w przypadku badań rezonansem magnetycznym 1,5 tesli/64MHz | Tak
6 | zarejestrowana możliwość utrzymania poziomu INR 1,5-2,0 | zarejestrowana możliwość utrzymania poziomu INR 1,5-2,0 | zarejestrowana możliwość utrzymania poziomu INR 1,5-2,0 | zarejestrowana możliwość utrzymania poziomu INR 1,5-2,0 | Tak
7 | kąt otwarcia płatków zastwki 90 stopni | kąt otwarcia płatków zastwki 90 stopni | kąt otwarcia płatków zastwki 90 stopni | kąt otwarcia płatków zastwki 90 stopni | Tak
8 | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 19- 8.9+SDmmHg | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 19- 8.9+SDmmHg | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 19- 8.9+SDmmHg | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 19- 8.9+SDmmHg | Tak
9 | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 21- 8.1+SDmmHg | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 21- 8.1+SDmmHg | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 21- 8.1+SDmmHg | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 21- 8.1+SDmmHg | Tak
10 | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 23- 6.6+SDmmHg | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 23- 6.6+SDmmHg | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 23- 6.6+SDmmHg | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 23- 6.6+SDmmHg | Tak
11 | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 25- 4.2+SDmmHg | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 25- 4.2+SDmmHg | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 25- 4.2+SDmmHg | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 25- 4.2+SDmmHg | Tak
12 | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 27- 5.5+SDmmHg | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 27- 5.5+SDmmHg | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 27- 5.5+SDmmHg | gradient ciśnień dla zastawki aortalnej rozmiar 27- 5.5+SDmmHg | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 15 zast. aortalne
Pakiet 15 Zastawki aortalne świńskie kompozytowe
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Zastawki aortalne świńskie kompozytowe | 120 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | Zastawki aortalne świńskie kompozytowe zbudowane z trzech niezależnych płatków posiadające dwa rodzaje pierścienia szewnego (zastawka nadpierścieniowa 19mm-29 mm i śródpierścieniowa 21mm-29 mm) | Tak
2. | Zamawiający wymaga zaoferowania zastawek w przynajmniej 2 szerokościach pierścienia szewnego dla każdego rozmiaru: 19, 21, 23, 25, 27 i 29 mm | Tak
3. | chemiczne zabezpieczenie przed zwapnieniem (usunięcie cząstek przyciągających wapń). | Tak
4. | stent plastyczny z pamięcią kształtu; wykonany z polimeru | Tak
5. | zachowana plastyczność radialna płatków | Tak
6. | zastawka wyposażona w uchwyt umożliwiający łatwe mocowanie do holdera | Tak
7. | konstrukcja holdera zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur zastawki podczas implantacji | Tak
8. | Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny za pakiet 2 zapewnia dostarczenie (bez dodatkowych opłat) w ciagu trwania umowy na wniosek zamawiającego: rękojeść wielokrotnego użytku 12 sztuk oraz 6 kpl. miarek | Tak
9. | termin ważności min. 3 lata od daty dostawy | Tak
10. | termin produkcji zastawki - nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty dostawy | Tak
11. | opisy w języku polskim | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 16 zast. biol. mitralne
Pakiet 16. Zastawki biologiczne mitralne, stentowe z tkanek świńskich
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11 | 11 | 12
1 | Zastawki biologiczne mitralne z tkanek świńskich | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 20 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | wymagane rozmiary zastawek: od 25 do 33mm | Tak
2. | termin ważności min.3 lata od daty dostawy | Tak
3. | konstrukcja holdera zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur zastawki podczas implantacji | Tak
4. | zastawka stentowa z pojedyńczej tkanki świńskiej, chemicznie zabezpieczona przed wapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów | Tak
5. | stent zastawki metalowy, elastyczny z pamięcią kształtu | Tak
6. | zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optyymalizację warunków hemodynamicznych | Tak
7. | udokumentowana liczba wszczepień na świecie min.300 000 | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 17 zast. mech dwupłatko
Pakiet 17. Zastawki mechaniczne dwupłatkowe aortalne i mitralne
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Zastawki mechaniczne dwupłatkowe aortalne i mitralne | 120 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 20 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | mechaniczna proteza zastawki serca, dwupłatkowa, do wszczepienia w pozycji mitralnej lub aortalnej | Tak
2. | dostępne w rozmiarach: aortalne: 19 - 31 co 2 mm (dopuszczone rozmiary parzyste 18-28 co 2mm) i mitralne: 23-33 co 2 mm | Tak
3. | płatki i pierścień wykonane z węgla pirolitycznego | Tak
4. | trombogenność na poziomie max 0,6% - udokumentowana w materiałach od producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta | Tak
5. | możliwość obrotu protezy w kołnierzu, | Tak
6. | maksymalny kąt otwarcia płatków min. 85 0, | Tak
7. | niski profil zastawki - bez elementów wystających poza płaszczyznę pierścienia | Tak
8. | kołnierz wykonany z poliestru ze znacznikami - niesztywniejący, zapewniający swobodną pracę zastawki po wszyciu u pacjenta i zapewniający szczelność, | Tak
9. | możliwość bezpiecznego przeprowadzenia badania rezonansem magnetycznym o sile do 4,5 Tesli | Tak
10. | opakowanie przynajmniej podwójne, zapewniające możliwość podania zestawu na stół operacyjny w sposób jałowy, | Tak
11. | termin przydatności do wszczepienia - min. 3 lata od daty dostawy, | Tak
12. | termin produkcji zastawki - nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty dostawy | Tak
13. | opisy w języku polskim | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 18 zast. biol świńskie
Pakiet 18 Zastawki biologiczne aortalne, stentowe z tkanek świńskich
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Zastawki biologiczne aortalne z tkanek świńskich | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 20 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | zastawki biologiczne aortalne wykonane z jednolitej tkanki świńskiej | Tak
2. | Zamawiający wymaga zaoferowania zastawek w przynajmniej 2 szerokościach pierścienia szewnego dla każdego rozmiaru: 19, 21, 23, 25, 27 i 29 mm | Tak
3. | chemiczne zabezpieczenie przed zwapnieniem (usunięcie cząstek przyciągających wapń). | Tak
4. | stent plastyczny z pamięcią kształtu; wykonany z polimeru | Tak
5. | zachowana plastyczność radialna płatków | Tak
6. | zastawka wyposażona w uchwyt umożliwiający łatwe mocowanie do holdera | Tak
7. | konstrukcja holdera zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur zastawki podczas implantacji | Tak
8. | Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny za pakiet 2 zapewnia dostarczenie (bez dodatkowych opłat) w ciagu trwania umowy na wniosek zamawiającego: rękojeść wielokrotnego użytku 12 sztuk oraz 6 kpl. miarek | Tak
9. | termin ważności min. 3 lata od daty dostawy | Tak
10. | termin produkcji zastawki - nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty dostawy | Tak
11. | opisy w języku polskim | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 19 zast. biol wołowe
Pakiet 19 Zastawki biologiczne aortalne, stentowe z tkanek wołowych
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Zastawki biologiczne aortalne, stentowe z tkanek wołowych | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 15 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1 | wymagane rozmiary zastawek: od 19 do 29mm | Tak
2 | termin ważności min.3 lata od daty dostawy | Tak
3 | konstrukcja holdera zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur zastawki podczas implantacji | Tak
4 | zastawka stentowa z pericardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przed wapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów | Tak
5 | stent zastawki metalowy, elastyczny z pamięcią kształtu | Tak
6 | zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optyymalizację warunków hemodynamicznych | Tak
7 | udokumentowana liczba wszczepień na świecie min. 300 000 | Tak
8 | udokumentowana wolność od eksplantacji zastawki po 20 latach z powodu uszkodzeń strukturalnych | Tak
9 | Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny za pakiet zapewnia dostarczenie (bez dodatkowych opłat) w ciagu trwania umowy na wniosek zamawiającego: rękojeść wielokrotnego użytku 12 sztuk oraz 6 kpl. miarek | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 20 zast. biol bezstenow
Pakiet 20 Zastawki biologiczne aortalne bezstentowe
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Zastawki biologiczne aortalne bezstentowe | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | 1. Dostępne rozmiary: 19,21,23,25,27,29mm | Tak
2. | 2. Zastawka wykonana z pojedynczej tkanki świńskiej | Tak
3. | 3. Chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją | Tak
4. | 4. Proces utrwalania zastawki gwarantujący zachowanie naturalnego kształtu zatok Valsalvy oraz radialną elastyczność płatków | Tak
5. | 5. Możliwość dostosowania techniki implantacji: ,,subcoronary” i ,,fullroot” | Tak
6. | 6. Warunki hemodynamiczne zastawki: gradient ciśnień dla zastawki max 12 mmHg | Tak
7. | 7. Udokumentowana niepodatność na kalcyfikację przez okres 15 lat | Tak
8. | 8. Opakowanie zewnętrzne podwójne | Tak
9. | 9. Wyposażone w 2 komplety miarek z trzymakami | Tak
10. | 10. Termin ważności i sterylności 3 lata od daty dostawy | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 21 stabilizator tkankow
Pakiet 21 Stabilizator serca tkankowy
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | stabilizator serca tkankowy | 300 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | zestaw wykonany z materiału medycznego apirogennego i nietoksycznego | Tak
2. | opakowania sterylne | Tak
3. | termin ważności min. 2 lata od daty dostawy. | Tak
| Stabilizator serca tkankowy | Tak
4 | ruch ramienia płynny, umożliwiający stabilizację w dowolnym punkcie i kształcie; ramię gładkościenne i niskoprofilowe | Tak
5 | możliwość montażu na dowolnej rozworze klatkowej | Tak
6 | część ssąca – plastyczna, możliwość dostosowania kształtu w trzech płaszczyznach, | Tak
7 | możliwość umieszczenia części ssącej pod kątem prostym do ramienia | Tak
8 | część ssąca niskoprofilowa, atraumatyczna, ośmiokomorowa | Tak
9 | w czasie dokręcania zespołu zaciskowego część ssąca rozszerza się zapewniając poprawę widoku miejsca zespolenia | Tak
10 | zespół zaciskowy wyposażony we wskaźnik blokady | Tak
11 | system wyposażony w zestaw drenów z filtrem | Tak
12 | linia ssąca zbrojona, z możliwością wyginania
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 22 stabilizator koniusz
Pakiet 22 stabilizator serca koniuszkowy
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | stabilizator serca koniuszkowy | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | zestaw wykonany z materiału medycznego apirogennego i nietoksycznego | Tak
2. | opakowania sterylne | Tak
3. | termin ważności min. 2 lata od daty dostawy. | Tak
Stabilizator serca koniuszkowy
1. | przystosowany do umieszczenia na dowolnym obszarze komór serca | Tak
2. | możliwośc wyboru 2 różnych kształtów końcówek ssących | Tak
3. | niskoprofilowy umożliwiający umieszczenie poza przebiegiem naczyń wieńcowych, | Tak
4. | zawieszenie elastyczne nieupośledzające hemodynamiki serca, | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 23 dmuchawka
Pakiet 23 Zestawy jednorazowego użytku do operacji pomostów aortalno – wieńcowych bez stosowania krążenia pozaustrojowego - Dmuchawka
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | dmuchawka | 300 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | zestaw wykonany z materiału medycznego apirogennego i nietoksycznego | Tak
2. | opakowania sterylne | Tak
3. | termin ważności min. 2 lata od daty dostawy. | Tak
Dmuchawka
1. | regulacja kształtu, | Tak
2. | wyposażone w dodatkowy dren | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 24 stabilizator
Pakiet 24. Zestawy jednorazowego użytku do operacji pomostów aortalno – wieńcowych bez stosowania krążenia pozaustrojowego - stabilizator do zabiegów małoinwazyjnych
|  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | stabilizator do zabiegów małoinwazyjnych | 25 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | zestaw wykonany z materiału medycznego apirogennego i nietoksycznego | Tak
2. | opakowania sterylne | Tak
3. | termin ważności min. 2 lata od daty dostawy. | Tak
Stabilizator wieńcowy do zabiegów MICS
1. | część ssąca stabilizatora umieszczona na przedłużonym ramieniu | Tak
2. | możliwość wprowadzenia przedłużonego ramienia stabilizatora przez port o małej średnicy | Tak
3. | część ssąca stabilizatora o płynnej regulacji w trzech płaszczyznach, niskoprofilowa, atraumatyczna | Tak
4. | możliwość ustabilizowania części ssącej w wybranym położeniu | Tak
5. | pojedyncza zbrojona linia ssąca | Tak
6. | system do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów z filtrem łączący stabilizator z pompą ssącą | Tak
7. | stabilizator jednorazowego użytku, sterylny | Tak
8. | główka niskoprofilowa | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 25 szant wieńcowy
Pakiet 25 Zestawy jednorazowego użytku do operacji pomostów aortalno – wieńcowych bez stosowania krążenia pozaustrojowego - szant wieńcowy
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | szant wieńcowy | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | zestaw wykonany z materiału medycznego apirogennego i nietoksycznego | Tak
2. | opakowania sterylne | Tak
3. | termin ważności min. 2 lata od daty dostawy. | Tak
Szant wieńcowy
1. | kaniula mocowana za pomocą nici nieprzesuwalnej zamocowanej asymetrycznie, | Tak
2. | skośna główka – atraumatyczna kaniulacja, | Tak
3. | rozmiary 1,0 – 3,0 mm (co 0,25mm) | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 26 wycinaki do aorty
Pakiet 26 Wycinaki-przebijaki do aorty
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Wycinaki do aorty | 1800 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | dostępny w rozmiarach 3,0; 3,5; 4,0; 4,4; 4,8; 5,0; 5,2mm | Tak
2. | wyposażony w podwójny układ ostrza ze stali medycznej | Tak
3. | wewnętrzny zbiorniczek na wycięta tkankę | Tak
4. | dostepny w dwóch długościach uchwytów | Tak
5. | stożkowa końcówka przebijaka ułatwiająca wprowadzanie techniką prostą lub manewrowania | Tak
6. | oprawa wykonana z tworzywa apyrogennego | Tak
7. | sterylny, 2 lata od dostawy | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 27 retraktor tkanek
Pakiet 27 Retraktor tkanek miękkich do zabiegów małoinwazyjnych
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11 | 11 | 12
1 | Retraktor tkanek miękkich do zabiegów małoinwazyjnych | 70 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
Retraktor tkanek miękkich do zabiegów małoinwazyjnych
1. | dostepny w rozmiarze 9cm | Tak
2. | zbudowany z elastycznego pierścienia utrzymującego rozwarcie pola operacyjnego w określonym rozmiarze | Tak
3. | zbudowany z 4 elastycznych przylepnych pasków mocujących retraktor do skóry pacjenta, wykonanych ze sterylnej włókniny, zapewniającej stabilność rozwarcia | Tak
4. | paski retraktora porowate z właściwościami absorbcyjnymi, zapobiegające odbiciom źródła światła w polu operacyjnym | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 28 protezy naczyniowe
Pakiet 28. Protezy naczyniowe
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11 | 11 | 12
1 | Protezy naczyniowe proste | 140 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
2 | Protezy naczyniowe proste z jedną odnogą | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
3 | Protezy naczyniowe łuku aorty z trzema lub czterema odnogami | 8 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
4 | Protezy naczyniowe proste z odtworzoną zatoką Valsalva | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 1 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
Protezy naczyniowe proste
1. | wymagane rozmiary: 8, 10, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38mm | Tak
2. | wymagane długości protez: 10, 12, 15, 20, 25 i 30cm | Tak
3. | protezy poliestrowe tkane powlekane żelatyną wchłanialną na drodze hydrolizy, całkowicie nieprzepuszczalne dla krwi | Tak
4. | współczynnik przepuszczalności dla wody 0,3ml/cm2/min | Tak
5. | potwierdzona możliwość łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem (np.Rifampicyną) poprzez zanurzenie protezy w roztworze antybiotykowym | Tak
Proteza prosta z jedną odnogą
1. | wymagane rozmiary od 20 do 34mm | Tak
2. | długość protezy 40cm | Tak
3. | przekrój bocznej odnogi (perfuzyjnej)- 8mm | Tak
4. | proteza tkana poliestrowa powlekana żelatyną wchłanialną na drodze hydrolizy, całkowicie nieprzepuszczalna dla krwi | Tak
5. | współczynnik przepuszczalności protezy dla wody 0,3ml/cm2/min | Tak
Proteza łuku aorty z trzema lub czterema odnogami
1. | wymagane rozmiary od 20 do 34mm | Tak
2. | długość protezy 40cm | Tak
3. | przekrój bocznych odnóg: 10x8x8mm | Tak
4. | proteza tkana poliestrowa powlekana żelatyną wchłanialną na drodze hydrolizy, całkowicie nieprzepuszczalna dla krwi | Tak
5. | współczynnik przepuszczalności protezy dla wody 0,3ml/cm2/min | Tak
Proteza z odtworzoną zatoką Valsalvy
1. | wymagane rozmiary 24 do 34mm | Tak
2. | długość protezy 15cm | Tak
3. | proteza tkana poliestrowa powlekana żelatyną wchłanialną na drodze hydrolizy, całkowicie nieprzepuszczalna dla krwi | Tak
4. | współczynnik przepuszczalności protezy dla wody 0,3ml/cm2/min | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 29 conduity aortalne
Pakiet 29 Conduity aortalne
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Conduity aortalne mechaniczne | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | długość protezy 12 cm | Tak
2. | proteza welurowa, ciasno tkana dwuwarstwowa, uszczelniana kolagenem – nie wymaga dodatkowego uszczelniania | Tak
3. | dostępne rozmiary: 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33mm | Tak
4. | zastawka dwupłatkowa, obrotowa, płatki wykonane z węgla pirolitycznego, bez dodatku silikonu, z domieszką wolframu celem lepszej wizualizacji RTG | Tak
5. | pierścień wykonany w całości z węgla pirolitycznego | Tak
6. | kołnierz zastawki wykonany z dakronu ze znacznikami | Tak
7. | kąt otwarcia zastawki 85° | Tak
8. | punkt obrotu płatków nie wystaje poniżej obrysu zastawki | Tak
9. | Wypalarka do każdej protezy | Tak
10. | Wyposażone w 2 komplety miarek z trzymakami | Tak
11. | Termin ważności i sterylności 3 lata od daty dostawy | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 30 pierścienie stabiliz
Pakiet 30. Pierścienie stabilizujące
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Pierścień mitralny półsztywny | 60 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
2 | Pierścień mitralny sztywny | 60 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
3 | Pierścień trójdzielny trójwymiarowy | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
Pierścień mitralny półsztywny
1. | wymagane rozmiary 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | Tak
2. | kształt pierścienia do annuloplastyki mitralnej nerkowaty (proporcja wysokości do szerokości 3:4), zapewniający zabezpieczenie pierścienia zastawki w obrębie obu płatków: przedniego (anterior) i tylnego (posterior) | Tak
3. | wyprofilowanie pierścienia trójwymiarowo o kształcie "siodła", pokryte warstwą tkaniny poliestrowej ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki | Tak
4. | konstrukcja pierścienia do annuloplastyki mitralnej pełna: zapewniająca usztywnienie w obrębie płatka przedniego (anterior) i uelastycznienie w obrębie płatka tylnego (posterior), zapewniająca powiększanie się wymiaru A-P podczas rozkurczu | Tak
5. | Udokumentowana ilość wszczepień na świecie powyżej 200 000 | Tak
Pierścień mitralny sztywny
1. | wymagane rozmiary 26, 28, 30, 32, 34, 36 | Tak
2. | sztywny pierścień do annuloplastyki mitralnej o konstrukcji niskoprofilowej i nieodkształcalnym rdzeniu, zapewniającym zachowanie kształtu po implantacji, pokryte warstwą tkaniny poliestrowej ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki | Tak
3. | kształt pierścienia nerkowaty (proporcja wysokości do szerokości 3:4), zapewniający zabezpieczenie pierścienia zastawki w obrębie obu płatków: przedniego (anterior) i tylnego (posterior) | Tak
4. | Udokumentowana liczba wszczepień na świecie min. 200 000 | Tak
Pierścień trójdzielny trójwymiarowy
1. | wymagane rozmiary 26, 28, 30, 32, 34, 36 | Tak
2. | Sztywny pierścień do annuloplastyki trójdzielnej o konstrukcji niskoprofilowej, ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki, pokryte warstwą tkaniny welurowej ułatwiającej wszywanie. | Tak
3. | Trójwymiarowe ukształtowanie zgodne z kształtem ujścia zastawki trójdzielnej z przerwą w miejscu odpowiadającym występowaniu węzła przedsionkowo-komorowego i pęczka Hisa. | Tak
4. | Rdzeń ze stopu tytanu, stabilizujący ujście zastawki | Tak
5. | Udokumentowana liczba wszczepień na świecie min. 100 000 | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 31 nici ścięgniste
Pakiet 31. Zestaw do małoinwazyjnych operacji naprawczych zastawki mitralnej i aortalnej - nici ścięgniste
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Sztuczne nici ścięgniste typu "Gore-tex loop" do operacji naprawczych zastawki mitralnej | 20 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
Sztuczne nici ścięgniste typu "Gore-tex loop" do operacji naprawczych zastawki mitralnej
1. | szew niewchłanialny typu e-PTFE zawierający 4 pętelki o identycznej długości | Tak
2. | 4 sztuki szwów sterylnych w jednym opakowaniu | Tak
3. | oba końce szwów posiadające okrągłą igłę 1/2 koła o rozmiarze 17mm | Tak
4. | pętelki na szwie skompilowane na podkładce teflonowej o rozmiarze 6 x 3mm | Tak
5. | obecna druga podkładka teflonowa 6 x 3 mm na szwie służąca jako struktura podporowa | Tak
6. | całkowita długość szwu od 35 do 42 cm | Tak
7. | dostepność rozmiarów pętelek na szwach od 14 do 26mm co 2 mm. | Tak
8. | data ważności 5 lat | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 32 Łaty 1
Pakiet 32. Łaty chirurgiczne poz. 1
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Łata teflonowa, rozmiar 2,5 x 10,2 cm , grubość 0,61 mm, przepuszczalność 1800 (ml/cm2/mn) | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 33 podkładki filcowe
Pakiet 33. Podkładki filcowe
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Podkładki filcowe do wzmacniania szwów chirurgicznych. Rozmiary : 16x7x1,5mm pakowane po 2 w saszetce | 150 | op. (saszetka) |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Podkładki filcowe do wzmacniania szwów chirurgicznych. Rozmiary : 9x5x1,5mm pakowane po 6 sztuk w saszetce | 150 | op. (saszetka) |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 34 Łaty 2
Pakiet 34 Łaty chirurgiczne 2
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
2 | Łata teflonowa, rozmiar 5.1x 5.1 cm , grubość 0,61 mm, przepuszczalność 1800 (ml/cm2/mn) | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 35 Łaty 3
Pakiet 35 Łaty chirurgiczne 3
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
5 | Łata filcowa z dzianiny poliestrowej (PTFE), rozmiar 2,5 x15,2 [cm], Grubość 1,65 [mm], Przepuszczalność max 1700 [ml*cm-2*min-1] | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 36 Łaty 4
Pakiet 36 Łaty chirurgiczne 4
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
6 | Łata filcowa, z dzianiny poliestrowej (PTFE), rozmiar 1,2 x10,2 [cm], Grubość 1,65 [mm], Przepuszczalność max 1700 [ml*cm-2*min-1] | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 37 Łaty 5
Pakiet 37 Łaty chirurgiczne 5
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
7 | Łata filcowa, z dzianiny poliestrowej (PTFE), rozmiar 2,5 x10,2 [cm], Grubość 1,65 [mm], Przepuszczalność max 1700 [ml*cm-2*min-1] | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 38 wkłady do strzyk auto
Pakiet 38 Wkłady do strzykawki automat. kompatybilne z urządzeniem ACIST CVi
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Izolowany zbiornik środka kontrastowego, zestaw zawiera: Sterylny zbiornik środka kontrastowego100ml oraz sterylne rurki z ostrzem do podłączenia do zbiornika kontrastu A2000, z zaciskiem. Pakowane max. 10 zestawów | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
2 | Rozgałęziacz odcinający, zestaw zawiera: Sterylny rozgałęziacz ze złączami soli fizjologicznej i środka kontrastowego, sterylne rurki soli fizjologicznej z ostrzem i strzykawkę ręczną. Z wkładką czujnika ciśnienia, BT-2000. Pakowanie max. 10 zestawów | 160 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 20 | 0
3 | Kontroler ręczny, zestaw zawiera: Sterylny kontroler ręczny AngioTouch, sterylny 3-drożny wysokociśnieniowy kurek odcinający z obrotową końcówką i sterylne wysokociśnieniowe przewody najwyższej klasy, AT - P54. Pakowanie max. 10 zestawów | 160 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 20 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 39 balony cewniki
Pakiet 39 Balony-cewniki do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 10 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
1. | dostępne minimum 4 objętości balonów o pojemności 25, 30, 34 i 40cc | Tak
2. | -balony kompatybilne z dowolną koszulką max. 7,5 F | Tak
3. | długość robocza cewnika w zakresie od 710 do 730mm | Tak
4. | budowa shaftu typu "co lumen' bez zbrojenia | Tak
5. | boczny port do pomiaru ciśnienia | Tak
6. | jednakowa średnica zwiniętego balonu i shaftu (bez skoku pomiędzy balonem a shaftem) | Tak
7. | cały zestaw sterylny z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym i rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem oraz zastawką jednokierunkową | Tak
8. | śrenica rozprężonego balonu min.15-16mm | Tak
9. | cewniki kombatybilne z konsolą Datascope | Tak
10. | termin przydatności do użycia minimum 2 lata od daty dostawy | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 40 cewniki termodylucyjn
Pakiet 40 Cewniki termodylucyjne
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Cewniki do pomiarów inwazyjnych rzutu minutowego serca metodą termodylucji | 150 | komplet |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 20 | 0
2 | Zestaw do wprowadzania cewników Swan-Ganza | 150 | komplet |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 20 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
Cewniki do pomiarów inwazyjnych rzutu minutowego serca metodą termodylucji
1. | zestaw z cewnikiem do tętnicy płucnej do pomiaru inwazyjnego rzutu minutowego serca metodą termodylucji z zespolonym czujnikiem temperatury injektatu | Tak
2. | cewnik wykonany z PU typu Swan-Ganza 7Fr x110cm, 4- światłowy, posiadający znaczniki głębokości co 10cm wyposazony w balonik na końcu cewnika z komorą testowania szczelności z osłonką na cewnik dł.80cm umożliwiającą swobodne manewrowanie i późnijsze przemieszczanie | Tak
Zestaw do wprowadzania cewników Swan-Ganza
1. | zestaw do wprowadzenia musi zawierać: integralne ramię boczne z prowadnicą naczyniową o dł.100mm, adapter typu Touchy-Borst z zaworem hemostatycznym, kranik trójdrożny i prowadnik Seldingera typu "J" zamieszczony w aparacie ułatwiającym wprowadzanie, igłę prostą praz osłonkę zabezpieczającą obturator. | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 41 elektr. bipolarne
Pakiet 41 Elektrody bipolarne do ablacji śródoperacyjnej wraz z dzierżawą generatora do ablacji
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
2 | elektroda bipolarna | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 2 | 0
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Czas dzierżawy | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena miesięcznej dzierżawy netto (PLN) | Cena miesięcznej dzierżawy brutto (PLN) | Wartość 24-miesięcznej dzierżawy | VAT [%] | Wartość 24-miesięcznej dzierżawy brutto (PLN) |  |  | 0
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
1 | Dzierżawa generatora do ablacji współpracującego z oferowanymi elektrodami | 24 | miesiące |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
elektroda bipolarna
1 | elektroda wykorzystująca energię RF | Tak
2 | irygowana zewnętrznie roztworem soli fizjologicznej | Tak
3 | możliwość dostosowania kształtu elektrody do warunków anatomicznych | Tak
4 | możliwość wyboru długości elektrody | Tak
5. | pakowany pojedynczo, jałowy | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 42 elektr. monopolarne
Pakiet 42 Elektrody monopolarne do ablacji śródoperacyjnej wraz z dzierżawą generatora do ablacji
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | elektroda monopolarna | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 5 | 0
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Czas dzierżawy | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena miesięcznej dzierżawy netto (PLN) | Cena miesięcznej dzierżawy brutto (PLN) | Wartość 24-miesięcznej dzierżawy | VAT [%] | Wartość 24-miesięcznej dzierżawy brutto (PLN) |  |  | 0
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7
1 | Dzierżawa generatora do ablacji współpracującego z oferowanymi elektrodami | 24 | miesiące |  |  | 0 | 0 | 23 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
elektroda monopolarna
1 | MODYFIKACJA elektroda wykorzystująca energię krioablacji | Tak
2 | irygowana zewnętrznie roztworem soli fizjologicznej nie wymaga chłodzenia solą fizjologiczną | Tak
3 | możliwość dostosowania kształtu elektrody do warunków anatomicznych | Tak
4 | możliwość wyboru długości elektrody | Tak
5. | pakowany pojedynczo, jałowy | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 43 końc. noża harmoniczn
Pakiet Nr 43 Końcówki do noża harmonicznego
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowa, sterylna, końcówka do noża harmonicznego, w formie szpaluły do cięcia długości 32cm, z ostrzem w postaci haczyka 5mm. W zestawie z kluczem dynamometrycznym. Narzędzie kompatybilne z generatorem firmy J&J (Gen11) | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 44 narzędzia kardio.
Pakiet 44 Narzędzia do kardiochirurgii
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | KLESZCZE TYPU ROCHESTER OSCHNER, PROSTE, DL:200MM | 25 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | IMADLO DO CIECIA DRUTU, 4 ARTYKULACJE Dl.220MM, BRANSZE POKRYTE WEGLIKIEM SPIEKANYM | 6 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | PESETA ATRAUMATYCZNA TYPU DE BAKEY DL:200MM SZER CZUBKA:1.5MM SILA NACISKU 120GR | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | PESETA ATRAUMATYCZNA TYPU DE BAKEY Dl.200MM, SZER. CZUBKA:1.5MM SILA NACISKU 200GR | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | PESETA ATRAUMATYCZNA TYPU DE BAKEY Dl.200MM SZER. BRANSZ:2MM SILA NACISKU 200GR | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | PESETA ATRAUMATYCZNA TYPU DE BAKEY Dl.240MM SZER. BRANSZ:2MM SILA NACISKU 200GR | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | PESETA ATRAUMATYCZNA TYPU DE BAKEY Dl.240MM SZER. BRANSZ:3.5MM SILA NACISKU 200GR | 3 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
8 | NOZYCZKI TYPU METZENBAUM ZAGIETE, Dl.200MM, BRANSZE POKRYTE WEGLIKIEM SPIEKANYM | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
9 | NOZYCZKI TYPU TOENNIS-ADSON ZAGIETE Dl.180MM, BRANSZE POKRYTE WEGLIKIEM SPIEKANYM | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
10 | MIKRO NOZYCZKI TYPU JACOBSON, DLUGOSC OSTRZA 10MM, Dl.180MM OSTRE, CIENKIE, ZAGIETE POD KATEM 45ST, RACZKA OKRAGLA | 8 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
11 | MIKRO NOZYCZKI TYPU JACOBSON, DLUGOSC OSTRZA 10MM, Dl.210MM OSTRE, CIENKIE, ZAGIETE POD KATEM 90ST, RACZKA OKRAGLA | 8 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
12 | KLESZCZE DO LIGATURY TYPU O'SHAUGNESSY Dl.200MM ZAGIETE POD KATEM 45 ° | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
13 | NOZYCZKI TEPO - TEPE, ZAGIETE, Dl.180MM | 8 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
14 | MIKROIMADLO TYPU JACOBSON DEDYKOWANE DO NICI 8/0 - 6/0, Dl.205MM Z OKRAGLA RACZKA, PROSTE, Z ZAMKIEM, BRANSZE POKRYTE WEGLIKIEM SPIEKANYM | 8 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
15 | MIKROIMADLO TYPU JACOBSON DEDYKOWANE DO NICI 11/0 - 8/0, Dl.205MM Z OKRAGLA RACZKA, PROSTE, Z ZAMKIEM, BRANSZE PUDREM DIAMENTOWYM | 8 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
16 | IMADLO DO DRUTU BRANSZE POKRYTE WEGLIKIEM SPIEKANYM Dl.190MM | 8 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
17 | HAK OPERACYJNY TYPU FARABEUF 20X40MM 20X50MM Dl.175MM (KOMPLET 2SZT) | 8 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
18 | HAK OPERACYJNY TYPU FARABEUF 15X30MM 15X60MM Dl.150MM, (KOMPLET 2SZT) | 8 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
19 | IMADLO TYPU DEBAKEY DL.230MM, BRANSZE POKRYTE WEGLIKIEM SPIEKANYM | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
20 | IMADLO TYPU MAYO-HEGAR DL.240MM BRANSZE UTWARDZONE WEGLIKIEM SPIEKANYM | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
21 | KLESZCZE DO DRENU TYPU MURPHY DL.190MM, MOCNE | 8 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
22 | RETRAKTOR TYPU WEITLANER DL.130MM 3 X 4 ZEBY OSTRE DL. ZEBOW:16MM | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
23 | RETRAKTOR TYPU WEITLANER DL.200MM 3 X 4 ZEBY OSTRE DL. ZEBOW:20MM | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
24 | KANIULA TYPU YANKAUER Z ODKRECANA KONCOWKA DL.280MM Ø 10X6MM | 8 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
25 | KLESZCZE TYPU OVERHOLT GEISSENDORFER DL.270MM, DELIKATNIE ZAGIETE N° 6 | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
26 | MIKRO PESETA TYPU DE BAKEY DL.180MM PROSTA, Z OKRAGLA RACZKA, SREDNICA Ø 8MM, SIŁA NACISKU 180GR | 8 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
27 | ZACISK BULLDOG TYPU DIETHRICH DL.50MM DL. SZCZEKI:14MM SILA NACISKU 80GR | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
28 | ZACISK BULLDOG TYPU DE BAKEY DIETHRICH DL.47MM ZAGIETY, SZCZEKI:9MM , SIŁA NACISKU 190GR | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
29 | SONDKA WIENCOWA Z PAMIECIA KSZTALTU 1,0MM 14CM | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
30 | SONDKA WIENCOWA Z PAMIECIA KSZTALTU 1,5MM 14CM | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
31 | SONDKA WIENCOWA Z PAMIECIA KSZTALTU 2,0MM 14CM | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet Nr 45 narzędzia małoinw
Pakiet 45 Narzędzia do kardiochirurgii małoinwazyjnej
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | NOZYCZKI MIS DL.360MM LEKKO ZAGIETE, Ø5MM (30ST) | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | NOZYCZKI MIS DL.360MM MOCNO ZAGIETE Ø5MM (70ST) | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | NOZYCZKI MIS DL.360MM MOCNO ZAGIETE Ø5MM (15ST) | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | KLEM TRANSTORAKALNY TYPU DE BAKEY DL:360MM SZCZEKI 100 MM 2X3 ZEBY, Z ZAMKIEM | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | KLEM TRANSTORAKALNY TYPU DE BAKEY DL:320MM SZCZEKI 80 MM 2X3 ŻEBY, Z ZAMKIEM | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | IMADLO MIS ZAKRZYWIONE, SZCZEKI POKRYTE WEGLIKIEM SPIEKANYM, SR. 5MM, DEDYKOWANE DO NICI 6/0 - 2/0, SYSTEM EASY LOCK | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | PESETA ATRAUMATYCZNA MIS TYPU DEBAKEY DL.360MM PROSTA, SR. 5MM, SZER. CZUBKA 2,75MM | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
8 | PESETA TYPU RESANO, PROSTA DL.360MM Ø5MM, SZEROKOSC CZUBKA 2,9MM | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
9 | PESETA ATRAUMATYCZNA TYPU DE BAKEY DL.360MM ZAKRZYWIONA Ø 5MM, SZER CZUBKA 2,75MM | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
10 | POPYCHACZ WEZLOW MIS DL.360MM PROSTY | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
11 | RACZKA DO SKALPELI MIS DL. 33 CM | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
12 | HACZYK DO NICI DO ZABIEGOW MIS DL.280MM | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
13 | PRZYRZAD DO POMIARU DLUGOSCI NICI SCIEGNISTYCH MIS DL.380MM | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
14 | MAGNETYCZNY ODZYSKIWACZ NICI (LAPACZ SZWOW) DL. 280MM | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
15 | HACZYK NERWOWY TYPU YILMAZ, ŚR. KOŃCÓWKI HACZYKA 0,5MM, ZEGIETY POD KATEM 90ST, DŁ. 300MM | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
16 | HACZYK TYPU OBADIA DL.300MM ZAGIETY POD KATEM 90° KONCOWKA ZAGIETA | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
17 | RETRAKTOR PIERSCIENIOWY TYPU PR OBADIA DO BOCZNEJ TORAKOTOMII DO ZABIEGOW MIS, SR. 220MM, KOMPLET LYZEK O WYMIARACH 27X20MM, 27X30MM, 27X40MM | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
18 | RETRAKTOR ATRIALNY 3D DO ZABIEGÓW MIS TYPU OBADIA, POLIMEROWY TRÓJNÓG Z METALOWYM, RUCHOMYM PRĘTEM NA KTÓRYM UMIESZCZA SIĘ METALOWE, PROFILOWANE ŁOPATKI, W KOMPLECIE 3 ROZMIARY: 35X30MM, 35X40MM, 35X50MM, WERSJA DEDYKOWANA DO ELASTYCZNEJ ŁOPATKI | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
19 | ŁOPATKA ELASTYCZNA DO RETRAKTORA OBADIA 3D, UMOŻLIWJAJĄCE LEPSZĄ EKSPOZYCJĘ ZASTAWKI MITRALNEJ, DŁ. 94MM, KOMPATYBILNA Z POWYŻSZYMI ŁOPATKAMI, PRODUKT PRZEZNACZONY DO MINIMUM 10 - KROTNEJ STERYLIZACJI | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
20 | KLESZCZYKI DO ZAKŁADANIA ŁOPATKI ELASTYCZNEJ, 360MM | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
21 | KLESZCZYKI DO ZAKŁADANIA ŁOPATEK ATRIALNYCH, DŁ. 24CM | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
22 | ZGRYZAK DO ZWAPNIEN, PROSTY, DL.300MM, SZCZEKI 3*10MM | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
23 | NOZYCZKI SERCOWO-NACZYNIOWE 4 PRZEGUBOWE DL.270MM ZAGIETE | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
24 | KANIULA TYPU YANKAUER Z ODKRECANA KONCOWKA DL.280MM Ø 10X6MM | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 46 piły
Pakiet 46 Piły elektryczne do operacji kardiochirurgicznych
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | PIŁA POSUWISTO-ZWROTNA; STERNOTOM wymagane warunki: piła tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych, silnik bezszczotkowy kumutowany elektronicznie o mocy 250W, suwy regulowane w zakresie od 0 do 5000 suw/min przy pomocy przycisku na rękojeści, brzesczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą, akumulator NiMH o napięciu 9,6V i pojemności min.2Ah z mozliwością serwisowanej wymiany samych ogniw, mozliwość zasilania z sieci elektrycznej, blokada przed niezamierzonym uruchomieniem, skok ostrza 3,2mm, zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek z pokrywą komory akumulatora) | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | OSŁONA OSTRZA PIŁY wymagane warunki: osłona ostrza do sternotomu, mocowanie bezkluczykowe, mocowanie w dwóch pozycjach | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | BATERIA wymagane warunki: dodatkowy akumulator NIHM ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności min.1,95Ah | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | KOSZ STALOWY DO STERNOTOMU wymagane warunki: kosz stalowy, perforowany, o wymiarach 405/256/106mm, uchwyt napędu piły- 1 sztuka, uchwyt pokrywy komory akumulatora-1 sztuka | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 47 odczynniki tromboela
Pakiet 47 Odczynniki i kuwety do aparatu Troboelastometr Rotem Delta
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | odczynnik star-tem | 2 | op. |  |  | 0 | 15300 | 8 | 16524
2 | odczynnik in-tem | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | odczynnik ap-tem | 3 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | odczynnik r ex-tem | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | odczynnik fib-tem | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | kuwety Cup&Pin pro | 2 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | pipety Tiptray box e-line | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 15300 |  | 16524
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 48 łaty osierdziowe
Pakiet 48 Łaty osierdziowe
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent/Nazwa/Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego "Bank" Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego "Banku"
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11 | 12
1 | Łata osierdziowa 10x15cm. Wykonana z osierdzia wołowego, wiele warstw struktur białkowych, elastyczna, jednakowa grubość tkanki na całej powierzchni łaty 0,5mm, zabezpieczenie przed zwapnieniem, system usuwający z tkanki fosfolipidy. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.