## Parametry techniczne-zał 3
UWAGA: PAKIETY, NA KTÓRE WYKONAWCA NIE SKŁADA OFERTY NALEŻY USUNĄĆ
Pakiet 1
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw transradialny do zabiegów zaawansowanych/powikłanych - Koszulki naczyniowe - dostep promieniowy 500 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | zastawka zapewniająca hemostazę i niskie opory | TAK, opisać | –
3 | minimalnie wymagane średnice: 4F - 6F | TAK, wyszczególnić w F | –
4 | minimalnie wymagane dostępne długości: 7 - 11 cm | TAK, wyszczególnić w cm | –
5 | atraumatyczność podczas wprowadzania | Tak/opisać | -
6 | w zestawie igła do nakłucia 20G lub 21G z zaznaczonym kierunkiem ścięcia igły na jaj korpusie/przyłączu | TAK, opisać | –
7 | w zestawie prowadnik stalowy 0.025" z podwójną końcówka roboczą - prostą i "J" , dostępna wersja z miniprowadnikiem 0,018" | TAK, opisać | –
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet 2
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadniki naczyniowe J 0,035 – 2200 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane długości 150, 190, 260 ±5 cm | TAK | –
3 | Dostępne w różnym stopniu zagięcia końcówki 1,5 mm, 3 mm, 6 mm, 15 mm | TAK, podać | –
4 | Prowadniki stalowe z pokryciem teflonowym w technologii napylania PTFE przed jego montażem | TAK | _
Pakiet 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewniki wieńcowe diagnostyczne z dostępu udowego – 2100 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | TAK | -
3 | średnica wewnętrzna min. 0,057’’ dla 6F | TAK | –
4 | duży wybór kształtów krzywizn do naczyń wieńcowych, min. 3,5 - 6,0 | TAK, wyszczególnić | -
5 | atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii | TAK | -
6 | dostępny rozmiary min 4-7F | TAK | –
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet 4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewniki wieńcowe diagnostyczne z dostępu promieniowego – 2100 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | próbka | -
3 | zapeniajacy dobre manewrowanie i obrót | TAK | –
4 | miekka koncówka (atraumatyczna) dodrze widoczna w skopii | TAK | -
5 | duża średnice wewnętrzne (min.: 0,042" dla 4F; 0,047" dla 5F; 0,057'' dla 6F) | TAK | -
6 | dyży wybór kształtów i krzywizn | TAK | –
7 | pokrycie wenetrzne hydrofilne umozliwiajace dobry przepływ | wymienić | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet 5
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadniki angioplastyczne do zabiegów planowych i bifurkacji – 650 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane długości: 180 cm +/- 5 cm oraz 300 cm +/- 5 cm | TAK, podać w cm | –
3 | średnica prowadnika 0,014'', dostępne końcówki prowadnika o profilu: „J” i „prostym” | TAK | –
4 | prowadnik wykonany z jednego kawałka drutu "core to tip" | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | -
5 | dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości | TAK/nie | -
6 | dostępny prowadnik z taperowaną końcówką 0.009" | TAK/nie | -
7 | dystalna część prowadnika upleciona z 13 drutów zapewniająca wysoką odporność i dobrą manewrowalność | TAK | -
8 | dobra manewrowalność łatwość wprowadzania prowadnika do krętych i ciasnych naczyń wieńcowych | TAK | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet 6
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadniki angioplastyczne do zmian prostych – 400 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane długości: 190 cm +/- 5 cm oraz 300 cm +/- 5 cm | TAK, podać w cm | –
3 | średnica prowadnika 0,014'', dostępne końcówki prowadnika o profilu: „J+B115” i „prostym” | TAK | –
4 | koncówka prowadnika widoczna w promieniowaniu RTG | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | -
5 | dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości | TAK | –
6 | różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian (ponad 20) prowadników (niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia) | TAK | –
7 | dostępne przedłużenie prowadnika o dł. 190 ±5 cm | TAK | –
8 | dobra manewrowalność łatwość wprowadzania prowadnika do krętych i ciasnych naczyń wieńcowych | TAK | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet 7
1 | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadniki angioplastyczne do udrożnień – 100 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | tip taperowany 0,009" | TAK | –
3 | wymagane długości ok.: 180 cm +/- 5 cm , 300 cm +/- 5 cm i 330 cm +/- 5cm | TAK, podać w [cm] | –
4 | średnica prowadnika 0,014'', dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
5 | obecność w ofercie prowadników z markerami na końcówce | TAK/nie | 0.1
6 | prowadniki dedykowane do udrożnien całkowicie zamkniętych naczyń | TAK/nie | 0.1
7 | dobra manewrowalność łatwość wprowadzania prowadnika do krętych i ciasnych naczyń wieńcowych | TAK | -
8 | Prowadnik wykonany ze stali 316L, dostępne sztwności końcówki 0.6g, 0.8g, 1.0g, 3.0g, 4.5g, 6.0g, 9.0g, 12g, | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet 8
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik do CTO retrograde - 5 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | mikrocewnik wykonany ze stali | TAK | –
3 | szaft gwintowany pozwalający na wkręcanie mikrocewnika w trudne zmiany | TAK, opisać | -
4 | długość 135 cm i 150cm | TAK, podać w cm | -
Pakiet 9
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik do CTO w naczyniach krętych – 10szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | pokrycie hydrofilne | TAK, podać w [cm] | –
3 | Taperowany shaft, proksymalna średnica zewnętrzna maks. 2,6F | TAK, opisać | -
4 | Proksymalna średnica zewnętrzna maks. 2,3F | TAK/NIE Opisać | 1/0
5 | Miekka, atraumatyczna, elastyczna końcówka, profil wejścia maks 1,8F | TAK/opisać | -
6 | Profil wejścia do 1,6F | TAK/NIE Opisać | 1/0
7 | Marker cieniodajny w końcówce | TAK, opisać | -
8 | dostepność długosci 130cm i 150cm lub 135cm i 155cm | TAK, podać w [cm] | –
9 | dostepne dwa rodzaje końcówek miekka i twarda | TAK/NIE Opisać | 1/0
10 | dostepne wersja dwuświatłowa | TAK/NIE Opisać | 1/0
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet 10
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Przedłużajacy cewnik prowadzący typu "child in mother" – 30 szt (do banku 1 sztuka)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik przedłużajacy dla cewnika prowadzacego dostępny w średnicach 5,5F, 6F, 7F lub 6F, 7F i 8Fdo zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 6F, 7F i 8F, dostępny również w wersji ze zintegrowanym balonem dającym możliwość blokady prowadnika | TAK | –
3 | zmiejszajacy światło cewnika o max. 1F | TAK/NIE, podać w [cm] | 0/1
4 | konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuacje zabiegu przez Y-konektor połaczony z cewnikiem - matką | TAK, opisać | -
5 | mozliwość szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm | TAK, opisać | -
Pakiet 11
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik prowadzący do PTCA 5 – 8 F – 1400 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik o dużej średnicy wewnętrznej przy zachowaniu zbrojenia metalowego | TAK | –
3 | różnorodność kształtów umozliwiająca zbiegi z dostępu z tętnicy udowej i promieniowej | TAK,opisać | -
4 | średnica wewnętrzna cewnika, min. 0.071” dla 6 F | TAK, podać w [''] | –
5 | minimalnie wymagane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F | TAK, wyszczególnić w [F] | –
6 | minimalnie wymagane typy krzywizn: Judkins, Extra Back-up, Amplatz, Bypass oraz wersje z otworami bocznymi "SH", MAC, Champ 3Dright | TAK, wyszczególnić | -
Pakiet 12
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik prowadzący do PTCA 6,5 - 8,5 F - 30 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | zbrojenie stalowe, pokrycie hydrofilne | TAK | –
3 | średnica wewnętrzna cewnika, 0.070” dla 6,5 F | TAK, podać w [''] | –
4 | minimalnie wymagane średnice: 6,5 F, 7,5 F, 8,5 F | TAK | –
5 | atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii | TAK | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet 13
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do zmian ciasnych - 400 szt do banku 20 sztuk
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | profil shaftu, max. 0,78F’ dla średnic do 2,5 mm | TAK, podać | –
3 | profil końcówki atakującej balonu (tip), max. 0,016'' | TAK, podać | –
4 | cewnik balonowy kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i zwapniałych naczyniach wieńcowych | TAK, opisać budowę i rodzaj materiału | -
5 | minimalny wymagany przedział długości: od 6 mm do 30 mm | TAK, wyszczególnić [mm] | –
6 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 1,0 - 4,00 mm | TAK | –
Pakiet 14
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do zmian krętych i zwapniałych - 600 szt do banku 20 sztuk
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostępne wrsje niskociśnieniowe S.C. i wysokociśnieniowe NC | TAK, podać | –
3 | profil balonu, max. 0,023’’ dla 3,05 mm wersja S.C. i 0,026" wersja NC | TAK, podać | –
4 | profil końcówki atakującej balonu (tip), < 0,016'' S.C. | TAK, podać | –
5 | cewnik balonowy kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i ciasno zwężonych naczyniach wieńcowych, typu "rapid exchange" | TAK, opisać budowę i rodzaj materiału | -
6 | minimalny wymagany przedział długości: od 6 mm do 30 mm | TAK, wyszczególnić [mm] | –
7 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 1,5 - 4,00 mm wersja S.C. i od 2.0 do 5.0mm wersja NC | TAK | –
8 | minimalne ciśnienie do doprężania zmian twardych 21atm wersji NC | TAK | –
Pakiet 15
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowe do zmian prostych - 500 szt do banku 20 sztuk
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Profil wejści nie więcej niż 0,016" | TAK | –
3 | ciśnienie nominalne, min. 6 atm | TAK, podać w [atm] | -
4 | minimalny wymagany przedział długości (w całym wymaganym przedziale średnic): od 10 mm do 30 mm | TAK, wyszczególnić [mm] | –
5 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 1,25 mm do 4,00 mm | TAK, wyszczególnić [mm] | –
6 | RBP minimalnie 14 atm. | TAK/nie | 0.1
7 | Kompatybilny z cewnikiem 5F | TAK/nie | -
Pakiet 16
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Balon tnący – 20 szt do banku 5 sztuk
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | konstrukcja spiralnego ostrza | TAK, podać w ["] | –
3 | ciśnienie nominalne, max. 8 atm | TAK, podać w [atm] | –
4 | minimalny wymagany przedział długości (w całym wymaganym przedziale średnic): od 10 mm do 20 mm | TAK, wyszczególnić [mm] | –
5 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2,00 mm do 3,50 mm | TAK, wyszczególnić [mm] | –
6 | RBP 20 atm (2.0 – 2.5 mm), 18 atm dla 3.0 mm, 16 atm dla 3.5 mm | TAK | -
Pakiet 17
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy uwalniający lek do restenozy w stencie – 60 szt (do"banku" – 5 szt)
1 | długość do 30 lub 40mm | podać | -
2 | srednica od 2,0 mm do 4,0 | TAK, podać w ["] | -
3 | Dawka leku 3 ug/mm | TAK/NIE opisać | 1/0
4 | zakres ciśnień od 6 do 14atm | TAK, opisać | -
5 | substancja czynna sirolimus | TAK/NIE | 2/0
6 | substancja czynna paclitaxel | TAK/NIE | 1/0
7 | wersja RX, kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | TAK | -
8 | kompatybilne z cewnikiem 5F i 6F | TAK | -
Pakiet 18
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy OTW do PTCA "semi compliant" do zmian krętych 40 szt (do"banku" – 5 szt)
1 | długość do 10 - 20mm | podać | -
2 | wymagana średnice od 1.25, 1.50, 2.0, 2,5 dla długości 135 cm | TAK opisać | -
3 | profil wejścia < 0.45mm | TAK opisać | -
4 | uwalnianie leku przy zakresie ciśnień od 6 do 14atm | TAK, opisać | -
5 | pokrycie hydrofilne części dystalnej na długości min. 80cm | TAK/NIE | 1/0
6 | wersja OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | TAK, opisać | -
7 | kompatybilne z cewnikiem 5F i 6F | TAK, opisać | -
Pakiet 19
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające czasowo everolimus do zmian długich o nietypowych średnicach – 50 szt (do "banku – 20 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | typ uwalnianego leku: everolimus | TAK, podać | –
3 | platforma kobaltowo - chromowa | TAK | –
4 | ciśnienie nominalne dla stentu o średnicy 3,0 mm, max. 12 atm | TAK, podać atm | –
5 | możliwość post dylatacji dla rozmiarów 2.0-3.25 mm do średnicy 3,75 mm i dla rozmiarów 3.5-4.0 mm do 5.5 mm | TAK | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,0 mm do 4,0 mm ze skokiem średnicy o 0,25mm w zakresie średnicy do 3.0mm | TAK, wyszczególnić w mm | –
7 | grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich rozmiarów | TAK | –
8 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 8,0 mm do 48,0 mm dla oferowanych średnic | TAK, wyszczególnić w mm | –
9 | Minimalny czas DAPT 1 miesiąc | TAK, opisać | –
Pakiet 20
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające sirolimus – 250 szt (do "banku" - 20 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | typ uwalnianego leku: sirolimus | TAK, podać | –
3 | platforma kobaltowo-chromowa | TAK | –
4 | ciśnienie nominalne dla stentu o średnicy 3,0 mm max. 9 atm | TAK, podać atm | –
5 | ciśnienie RBP, min. 14 atm | TAK, podać atm | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,0 mm do 4,5 mm | TAK, wyszczególnić w mm | –
7 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 8,0 mm do 48,0 mm | TAK, wyszczególnić w mm | –
8 | Profil przejścia 0,039" dla stentu 3.0mm | TAK | –
9 | pokrycie pasywne stentu | TAK/NIE | 0.1
10 | grubość elementów z jakich wykonany jest stent ≤0,0028" | TAK | –
11 | biodegradowalny polimer kontrolujący uwalnianie leku | TAK | -
Pakiet 21
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające czasowo analog rapamycyny do zmian w krętych odcinkach naczyń wieńcowych –250 szt (do "banku" - 20 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | typ uwalnianego leku: rapamycyna lub pochodna | TAK, podać | –
3 | platforma kobaltowo-chromowa | TAK | –
4 | profil przejścia 0,039” dla średnicy 3.0 mm | TAK | –
5 | ciśnienienominalne 9 atm, RBP min. 15 atm | TAK, podać atm | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,25 mm do 4,0 mm | TAK, wyszczególnić w mm | –
7 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 9,0 mm do 40,0 mm | TAK, wyszczególnić w mm | –
8 | biodegradowalny polimer | TAK | -
9 | grubość przęseł 0,06mm / 60µm/0,0024”dla średnic 2,25-3,0 mm (71µm wraz z polimerem); 0,08 mm /80µm /0,0031” dla średnic 3,5-4,0 mm (91µm wraz z polimerem) | TAK | -
10 | Możliwość doprężenia: Do 3,5 mm dla średnic 2.25– 3.0 mm, do 4,65 mm dla średnic 3.5 – 4.0 mm | TAK | -
Pakiet 22
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające czasowo everolimus do zmian długich – 150 szt (do "banku – 20 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | typ uwalnianego leku: everolimus | TAK, podać | –
3 | platforma kobaltowo - chromowa | TAK | –
4 | ciśnienie nominalne dla stentu o średnicy 3,0 mm, max. 11 atm | TAK, podać atm | –
5 | ciśnienie RBP, min. 18 atm | TAK, podać atm | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,0 mm do 4,0 mm | TAK, wyszczególnić w mm | –
7 | grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich rozmiarów | TAK | –
8 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 8,0 mm do 48,0 mm dla oferowanych średnic | TAK, wyszczególnić w mm | –
9 | Minimalny czas DAPT 1 miesiąc | TAK, opisać | –
Pakiet 23
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek bez polimeru – 100 szt (do "banku" 10 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | typ uwalnianego leku: sirolimus | TAK, podać | –
3 | Stent bez polimeru uwalniający lek z mikrootworów bezpośrednio do ściany naczynia | TAK | –
4 | grubość przęsła max 80 µm | TAK, podać [atm] | –
5 | minimalny wymagany przedział średnic stentów: od 2,25 mm do 4,5 mm | TAK, wyszczególnić w mm | –
6 | pokrycie stentu węglem pirolitycznym zapobiegające uwalnianie jonów metalu do naczynia i przyśpieszające endotelizację | TAK, opisać | –
7 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 8 mm do 46,0 mm | TAK, wyszczególnić w [mm] | –
Pakiet 24
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stenty kobaltowo-chromowe uwalniajace sirolimus lub biolimus a9– 250 szt (do "banku" 20 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | minimalny wymagany przedział długości stentów 13 do 36 mm | TAK, opisać | –
3 | minimalny wymagany przedział średnic nominalnych stentów ; 2.25 - 4.0 mm | TAK, opisać | -
4 | Profil wejścia 0,016' | TAK/NIE | 1/0
5 | pokryty biodegradowalnym polimerem PLA | TAK/NIE | 1/0
6 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F | TAK, opisać | -
7 | typ uwalnianego leku Biolimus A9 | TAK/NIE | 2/0
8 | typ uwalnianego leku sirolimus | TAK/NIE | 1/0
9 | Możliwa postdilatacja ze wzrostem średnicy do co najmniej 4.1mm (stety 3.0mm) i do 5,9mm (stenty 4.0mm) | TAK/NIE | 2/0
Pakiet 25
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stenty kobaltowo-chromowe uwalniące everolimus – 250 szt (do "banku" 20 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | typ uwalnianego leku: Everolimus | TAK, podać | -
3 | minimalny wymagany przedział długości: od 8 mm do 48 mm | TAK, podać | –
4 | minimalny wymagany przedział średnic nominalnych: od 2,00 do 4,5 mm | TAK, podać | –
5 | średnica przesła stentu < 60um | tak, podać | -
Pakiet 26
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik do aspiracji skrzeplin z tętnic wieńcowych- 150 szt.
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewniki do aspiracji skrzeplin z tetnic wiencowych kompatybilne z standardowymi cewnikami prowadzacymi 6F i prowadnikami angioplastycznymi 0,014" | TAK, podać | -
3 | światło cewnika aspiracyjnego do 0,037" | TAK/NIE | 0.1
4 | wyposażony w strzykawkę aspiracyjną 1 x 30 mI lub 1 x 60ml | TAK, podać | -
5 | Cewnik rapid exchanege | TAK, podać | -
Pakiet 27
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do PTCA z odczytem ciśnienia do 30 atm. - 1200 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | możliwość generowania próżni i cisnienia min do 30 atm | TAK | –
3 | mechanizm blokujący w formie przycisku | TAK/NIE | 0.1
4 | objetość min. 20 cm3 | TAK | –
5 | czytelny wskaźnik cisnień (także w przyciemnionym pomieszczeniu) | TAK | -
6 | y-connector z przedłużeniem push/pull, torquer, igła metalowa, z tępym zakończeniem umożliwiającym formowanie liderów angioplastycznych, dren z kranikiem trójdrożnym | TAK | -
7 | strzykawka ciśnieniowa z y-connectorem i manometrem w zestawie skala pomiarowa dobrze widoczna w przyciemnionym pomieszczeniu, wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym,całość o dł 35 cm | TAK | -
8 | podkład wysoko absorbujący na pacjenta 40 x60 cm, posiadający nieprzemakalną warstwę spodnią i wkład ochronny z grubą warstwą rozdrobnionej celulozy, pochłaniający płyny i wilgoć, sterylny | TAK | –
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet 28
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent Graft do naczyń wieńcowych na balonie - 15 szt (do "banku" –2 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Crossing profile | opisać | –
3 | przedział długości stentów | opisać | –
4 | zakres średnic stentu: 2,5 - 5,00 mm | TAK, opisać | –
5 | kompatybilny z cewnikiem 6F | TAK | -
Pakiet 29
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Rotator – 600 szt.
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | rotator przeznaczony dla prowadników 0,014'' i 0,018'' | TAK | –
3 | system mocowania torquera na prowadniku | TAK, opisać | –
Pakiet 30
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Y – konektor z zastawką podwójny – 400 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | średnica wewnętrzna zastawki, min. 9F | TAK, podać w [F] | –
3 | zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu | TAK | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet 31
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Rampa 3-drożna z drenem – 2500 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | 3 porty oraz dren w zestawie. Parametry drenu: długość 30cm ciśnienie 500PSI. | TAK, podać w [F] | –
3 | wykonana z materiału odpornego na działanie kontrastu | TAK | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet 32
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System protekcji dystalnej – 20 szt (do "banku" – 1 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | System protekcji dystalnej do angioplastyki naczyń wieńcowych w tym pomostów aortalno wieńcowych | TAK, opisać | –
3 | dwie wielkości filtra dostosowane do naczyń o średnicy od min 2.5 do min 7.0 mm | TAK, opisać | –
4 | mała długość elementu filtrującego max 22,5 mm | TAK, opisać | –
5 | prowadniki o min 3 stopniach podparcia w zależności od wymagań zabiegu | TAK, opisać | –
Pakiet 33
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Kleszczyki do usuwania ciał obcych – 10 szt (do banku 1 sztuka)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | długość min 120 cm | TAK, opisać | –
2 | średnica min 3 F | TAK, wyszczególnić w [mm] | –
Pakiet 34
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Pętla do usuwania ciał obcych – 15 szt (do banku 1 sztuka)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | pętla do wycofania lub usuwania ciał obcych z układu naczyniowego z prowadnikiem, który zgina się i tworzy pętlę przy przechodzeniu przez cewnik | TAK, opisać | –
3 | pętla wolframowa lub ze stali nierdzewnej o rozmiarach od 5mm do 35mm | TAK, opisać | -
Pakiet 35
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Okludery do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej PFO/ASD/Ubytki złożone– 50szt. (do "banku" – 5 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | okluder o konstrukcji plecionej nitinolowej, zakres średnic 4 - 40 mm ASD, 18 - 35mm PFO, 17 - 40mm złożone | TAK, opisać | –
3 | Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania ASD przez koszulki wprowadzające o wielkości dla implantów o średnicach części środkowej od 4-10 mm koszulka 7F od 12-18 mm koszulka 9F od 21-24 mm koszulka 11F od 27-40 mm koszulka 12F | TAK | -
4 | Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania PFO przez koszulki dostarczające o wielkości: Dla implantów o średnicach dysku przawostronnego 18,25,30 mm-koszulka 8F 35 mm – koszulka 9F | TAK | -
5 | cewnik balonowy do pomiaru wielkości ubytku | TAK, wyszczególnić w [mm] | -
6 | system uwalniający do zamykania ubytków typu drugiego | TAK | –
7 | w zestwie prowadnik 0.035" o wzmocnionej sztywności | TAK | –
Pakiet 36
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Kopułki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą – 2000 szt.
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | częstotliwość własna przetwornika >200 Hz | TAK | –
3 | wodoszczelne pinowe połączenie kabla sygnałowego i przewodu elektrycznego przetwornika | TAK | –
4 | dodatkowy port do sprawdzania poprawnosci działania przetwornika | TAK | –
5 | kopułki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą muszą być kompatybilne z aparatem General Electric Innova, Philips Allura | TAK | –
6 | W skład zestawu ma wejść: 1x przetwornik ciśnienia, 2x kranik trójdrożny czerwony, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 125 cm, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 20 – 30 cm, 1 x linia płucząca | TAK | –
7 | Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable, płytki i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami | TAK | –
Pakiet 37
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Urządzenie do zamykania tętnic udowych – 50 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | koszulka 6F w zestawie | TAK | –
3 | średnica zamykanego naczynia 6,5-10mm. | TAK | –
4 | urządzenie umozliwiajace zamykanie otworów po intraducerach 5 F do 8F | TAK | –
5 | zamykanie na bazie rozpuszczalnych komponentów | TAK | –
6 | system wchłaniajacy się do 3 m-cy | TAK | –
Pakiet 38
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Łaczniki wysokościsnieniowe - 200 szt.
1 | max. dopuszczalne cisnienie 9 MPA | TAK, opisać | -
2 | min. wymagana długość 200 cm | TAK, opisać | –
Pakiet 39
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sondy do badania echokardiografii wewnątrz naczyniowej - 40 szt (do "banku" –2 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | sondy typu IVUS mechaniczne z użyczeniem aparatu do badania IVUS kompatybilnego z oferowanymi sondami | TAK | -
3 | Opcja programowego wyboru częstotliwości ( 40 MHz lub 60 MHz ): - 40MHz: niższa rozdzielczość osiowa – wyższa penetracja w głąb tkanki, - 60MHz: wyższa rozdzielczość osiowa – niższa penetracja w głąb tkanki, | TAK | -
Pakiet 40
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sondy do badania echokardiografii wewnątrz naczyniowej IVUS - 40 szt (do "banku" –2 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | sondy typu IVUS elektroniczne z użyczeniem aparatu do badania IVUS kompatybilnego z oferowanymi sondami | TAK | -
3 | Elektroniczna głowica z trzema markerami platynowymi umożliwiającymi ocenę długości zmiany | TAK | -
Pakiet 41
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sondy do badania cząstkowej rezerwy wieńcowej -50 szt (do "banku" – 2 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | sondy FFR kompatybilne z urządzeniem St Jude Medical Quantien lub użyczenie aparatu do pomiaru FFR kompatybilnego z oferowanymi sondami | TAK | -
3 | elastyczna końcówka sondy widoczna na skopii | TAK | -
4 | możliwość oceny spoczynkowej rezerwy przepływu bez konieczności podawania adanozyny (RFR iFR) | TAK | -
Pakiet 42
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka - 10 szt (do "banku" – 1 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Wymienić istotne informacje techniczne ( szeroka dostępność wymiarów) | TAK | -
3 | Do każdego urządzenia dołączony zestaw do punkcji transseptalnej | TAK | -
Pakiet 43
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System wspomagania krążenia pobierający krew bezpośrednio z lewej komory serca - 3 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Wydajność: do 4,1L na minutę | TAK | -
3 | Średnica szaftu 9F | TAK | -
4 | Średnica pompy 13F | TAK | -
5 | Kompatybilna z koszulką 14F (w zestawie) | TAK | -
6 | Kompatybilność z prowadnikiem 0,018” | TAK | -
8 | Użyczenie systemu sterującego pracą systemu na czas trwania umowy | TAK | -
Pakiet 44
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Balon tnący - 20 szt (do "banku" – 1 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | minimalny wymagany przedział długości (w całym wymaganym przedziale średnic): od 8mm do 16 mm | TAK, wyszczególnić [mm] | –
3 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2,50 mm do 4,00 mm | TAK, wyszczególnić [mm] | –
4 | RBP min. 22 atm. | TAK | -
Pakiet 45
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Okluder do zamykania przecieków okołozastawkowych: - 5 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | okluder o konstrukcji plecionej nitinolowej | TAK, opisać | –
3 | Dostępna w wersji dwu tarczowej kwadratowej lub prostokątnej | TAK, opisać | –
Pakiet 46
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Okluder do zamykania przezskórnego PDA – 3 szt.
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | okluder o konstrukcji plecionej nitinolowej | TAK, opisać | –
3 | Dostępne średnice dysków PDA 9 -24mm | TAK, wyszczególnić w [mm] | -
4 | Dostępne długości PDA 4 - 16mm | TAK | –
5 | System doprowadzający uwalniający okluder w formie kleszczy | TAK, opisać
6 | w zestwie prowadnik 0.035" o wzmocnionej sztywności | TAK | –
Pakiet 47
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Rotablacja System do udrażniania zmian zwapnianych - 10 szt. (do "banku" – 1 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Cewnik do aterektomi rotacyjnej z łacznikiem | TAK, opisać | –
3 | Prowadnik 0.009” | TAK | –
4 | długośc systemu doprowadzającego – pow.130 cm | TAK | –
5 | Cewniki kompatybilne z posiadaną jednostką centralną Rotablator lub użyczenie konsoli kompatybilnej z oferowanymi cewnikami | TAK | –
Pakiet 48
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sondy do badania cząstkowej rezerwy wieńcowej - 40 szt (do "banku" – 2 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | światłowodowy prowadnik FFR o długości 175cm wraz z dzierżawą aparatu do pomiaru FFR kompatybilnego z oferowanymi sondami. | TAK | -
3 | możliwość wykonania zabiegu PTCA w oparciu o prowadnik-sondę | TAK | -
4 | Końcówka prowadnika o długości 3,5cm elastyczna i widoczna na skopii | TAK | -
Pakiet 49
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik wspomagający ze sterowalną końcówką - 5 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Możliwość wygięcia końcówki cewnika do max. 90 stopni | TAK, podać | -
3 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F (≥0,067"/1,7mm) | TAK, podać | –
4 | Profil wejścia (distal tip) - 1.8F (0.61mm) | TAK, podać | –
Pakiet 50
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik do CTO w naczyniach krętych – 15 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | oplot wykonany ze stali nierdzewnej, kanał pokryty PTFE | TAK | –
3 | pokrycie hydrofilne | TAK, podać w [cm] | –
4 | Taperowany shaft o zewnętrznej średnicy proksymalnie 1.9F, dystalnie 2.6F | TAK, opisać | -
5 | Miekka, atraumatyczna, taperowana końcówka | TAK | -
6 | dostepność długosci 135 i 150cm | TAK, podać w [cm] | –
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet 51
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadniki angioplastyczne do udrożnień wysokiego ryzyka– 15 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Prowadnik wykonany ze stali 316L, | TAK | –
3 | wymagane długości ok.: 180 cm +/- 5 cm , 300 cm +/- 5 cm | TAK, podać w [cm] | –
4 | średnica prowadnika 0,014'', taperowane końcówki do 0.012' | TAK | –
5 | Kształt końcówki "J" | TAK | -
6 | prowadniki dedykowane do udrożnien całkowicie zamkniętych naczyń | TAK | -
7 | pokrycie hydrofine dystalnego odcinka na min 30cm | Tak | -
8 | Dostępne sztwności końcówki 1.7g, 3.5g, 4.5g | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | -
Pakiet 52
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Bioresorbowalne rusztowanie do naczyn wieńcowych uwalniające lek – 20 szt (do "banku" – 1 sztuka)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | -
2 | Substancja aktywna sirolimus lub pochodna | TAK | -
3 | pokryte biodegradowalnym polimerem | TAK | -
4 | kompatybilne z cewnikiem 6F | TAK | -
5 | Grubość przęseł <115um dla rusztowania 3mm | TAK/NIE | 2/0
Pakiet 53
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Urządzenie do zamykania ubytków VSD – 10 szt (do banku 2 sztuki)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 24 mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 2 mm | TAK | –
3 | System wprowadzający kompatybilny z okluderami. Możliwość wprowadzenia okluderów o średnicach 4-10 mm przez zestaw o średnicy 6F, 12 mm – zestaw 7F, 14-16 mm – zestaw 8F, 18 mm – zestaw 9F, 20-24 mm – zestaw 10F | TAK | –
4 | Prowadnik o wzmożonej sztywności , średnica 0,035 cala i długość 300 cm | TAK | –
5 | Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera | TAK | –
6 | Samocentralizacja okludera w ubytku | TAK | –
Pakiet 54
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowe do zmian twardych - 300 szt (do "banku" – 10 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Zwiększenie średnicy od 3,0mm do 3,09 mm w roboczym zakresie ciśnień | TAK | –
3 | ciśnienie nominalne, max. 14atm | TAK, podać w [atm] | -
4 | minimalny wymagany przedział długości (w całym wymaganym przedziale średnic): od 8 mm do 30 mm | TAK, wyszczególnić [mm] | –
5 | minimalnie wymagane nominalne średnice: 2.0 mm do 5,00 mm | TAK, wyszczególnić [mm] | –
6 | powłoka hydrofilna | TAK/NIE | 1/0
7 | Kompatybilny z cewnikiem 5F | TAK | -
Pakiet 55
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stenty kobaltowo-chromowe o zmiennej średnicy uwalniające sirolimus – 30 szt (do "banku" - 5 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | typ uwalnianego leku: sirolimus | TAK, podać | –
3 | platforma kobaltowo-chromowa | TAK | –
4 | ciśnienie nominalne dla stentu o średnicy 3,0 mm max. 9 atm | TAK, podać atm | –
5 | ciśnienie RBP, min. 14 atm | TAK, podać atm | –
6 | minimalny wymagany przedział długości stentów: od 30 mm do 60 mm | TAK, wyszczególnić w mm | –
7 | minimalny wymagalny przedział średnic stentów dla platformy o zmiennej średnicy stentu (dystal/prox) 2.25/2,75 - 3.0/3,5mm | TAK | -
8 | biodegradowalny polimer kontrolujący uwalnianie leku | TAK | -
Pakiet 56
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Wkład strzykawkowy do podawania kontrastu o pojemności 200 ml 50 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | kompatybilny z wstrzykiwaczem kontrastu MEDRAD MARK V Provis | TAK, podać | –
Pakiet 57
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulki naczyniowe - dostęp promieniowy 800 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | zastawka zapewniająca hemostazę i niskie opory | TAK, opisać | –
3 | minimalnie wymagane średnice: 4F - 6F | TAK, wyszczególnić w F | –
4 | minimalnie wymagane dostępne długości: 7 i 11 cm | TAK, wyszczególnić w cm | –
5 | atraumatyczność podczas wprowadzania | TAK | –
6 | w zestawie igła do nakłucia 20G lub 21G oraz prowadnik stalowy 0.025" z podwójną końcówka roboczą - prostą i "J" , dostępna wersja z miniprowadnikiem 0,018" | TAK, opisać | –
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów