## Załącznik nr. 3
Pakiet 1
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw transradialny do zabiegów zaawansowanych/powikłanych - Koszulki naczyniowe - dostep promieniowy 300 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | zastawka zapewniająca hemostazę i niskie opory | TAK, opisać | –
3 | minimalnie wymagane średnice: 4F - 6F | TAK, wyszczególnić w F | –
4 | minimalnie wymagane dostępne długości: 7 - 11 cm | TAK, wyszczególnić w cm | –
5 | atraumatyczność podczas wprowadzania * | Tak/opisać | -
6 | w zestawie igła do nakłucia 20G lub 21G z zaznaczonym kierunkiem ścięcia igły na jaj korpusie/przyłączu | TAK, opisać | –
7 | w zestawie prowadnik stalowy 0.025" z podwójną końcówka roboczą - prostą i "J" , dostępna wersja z miniprowadnikiem 0,018" | TAK, opisać | –
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet 2
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy OTW do PTCA "semi compliant" do zmian krętych 40 szt (do"banku" – 5 szt)
1 | długość do 10 - 20mm | podać | -
2 | wymagana średnice od 1.25, 1.50, 2.0, 2,5 dla długości 135 cm | TAK opisać | -
3 | profil wejścia < 0.45mm | TAK opisać | -
4 | pokrycie hydrofilne części dystalnej na długości min. 80cm | TAK/NIE | 1/0
5 | wersja OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | TAK, opisać | -
6 | kompatybilne z cewnikiem 5F i 6F | TAK, opisać | -
Pakiet 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sondy do badania echokardiografii wewnątrz naczyniowej - 40 szt (do "banku" –2 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | sondy typu IVUS mechaniczne z użyczeniem aparatu do badania IVUS kompatybilnego z oferowanymi sondami | TAK | -
3 | Opcja programowego wyboru częstotliwości ( 40 MHz lub 60 MHz ): - 40MHz: niższa rozdzielczość osiowa – wyższa penetracja w głąb tkanki, - 60MHz: wyższa rozdzielczość osiowa – niższa penetracja w głąb tkanki, | TAK | -
Pakiet 4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sondy do badania echokardiografii wewnątrz naczyniowej IVUS - 40 szt (do "banku" –2 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | sondy typu IVUS elektroniczne z użyczeniem aparatu do badania IVUS kompatybilnego z oferowanymi sondami | TAK | -
3 | Elektroniczna głowica z trzema markerami platynowymi umożliwiającymi ocenę długości zmiany | TAK | -
Pakiet 5
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik do litotrypsji wewnatrznaczyniowej zwapniałych zmian miażdżycowych - 25 szt (do "banku" – 2 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik balonowy ze zintegrowanymi przetwornikami wraz z użyczeniem generatora kompatybilnego z oferowanymi sondami. | TAK | -
3 | możliwość wykonania zabiegu PTCA w oparciu o sondę | TAK | -
4 | Dostępne wrsje do wykonywania zabiegów w naczyniach wieńcowych a także obwodowych | TAK | -
5 | Użyczenie generatora niezbędnego do działania cewnikana czas umowy | TAK | -
Pakiet 6
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do walwuloplastyki 25 szt (3 do banku)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | średnica balonu 2-40mm, długość balonu 2-8cm, ciśnienie RBP 3-15atm | TAK | -
3 | długość cewnika 100-110 cm, cewnik kompatybyliny z prowadanikiem 0.035 cala | TAK | -
Pakiet 7
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik typu Amplatz extra stiff 50 szt (5 do banku)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | średnica- 0.035 cala, długość 145,180, 270 i 300 cm | TAK | -
3 | długość cewnika 100-110 cm, cewnik kompatybyliny z prowadanikiem 0.035 cala | TAK | -
4 | miękki i bezpieczny koniec prowadnika oraz bardzo sztywny kształt prowadnika | TAK | -
Pakiet 8
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
koszulki proste z zastawką hemostatyczną dużego kalibru 120 szt.
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | koszulki proste z zastawką hemostatyczną, w rozmiarach od 10 do 18F | TAK | -
3 | długości od 30-80cm, kompatybilność z prowadnikiem 0.035 cala | TAK | -
Pakiet 9
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadniki teflonowe 120 sztuk.
4 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | średnica prowadnika- 0.035 cala, długość-260cm, część dytalna typu J i prosta | TAK | -
Pakiet 10
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Urządzenie do zamykania miejsc dostępu na tętnicy udowej 15 sztuk. (5 do banku)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | 14F - zamyka miejsca dostępu na tętnicy udowej po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 10-14F (maksymalna średnica zewnętrzna 18F) 18F - zamyka miejsca dostępu na tętnicy udowej po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 15- 18F (maksymalna średnica zewnętrzna 25F) | TAK | -
3 | Element zamykający ze stali nierdzewnej musi posiadać wskaźnik radiocieniujący na zamykaczu, możliwość szybkiej lokalizacji jego w RTG | TAK | -
4 | Blokada zamykająca musi zawierć uchwyt podający, zawierający wchłanialny opatrunek z kolagenu, element zamykający ze stali nierdzewnej i czop z wchłanialnego polimeru. | TAK | -
Pakiet 11
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Przedłużajacy cewnik prowadzący typu "child in mother" – 30 szt (do banku 1 sztuka)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik przedłużajacy dla cewnika prowadzacego dostępny w średnicach 5,5F, 6F, 7F lub 6F, 7F i 8Fdo zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 6F, 7F i 8F | TAK | –
3 | zmiejszajacy światło cewnika o max. 1F | TAK/NIE, podać w [cm] | 1/0
4 | konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuacje zabiegu przez Y-konektor połaczony z cewnikiem - matką | TAK, opisać | -
5 | mozliwość szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm | TAK, opisać | -