Łódź dnia 04.11.2019r.

 **WSZYSCY WYKONAWCY**

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – ZP/80/2019

Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania od Wykonawców.

Pytanie 1 dot. Pak. 25.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację dokładnej nazwy przedmiotu zamówienia. Obecnie jest to:” Zestaw do przezskórnego zamykania uszka lewego przedsionka”, a opis przedmiotu zamówienia dotyczy: PAKIET NR 25 - ZESTAW KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY O PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ Z FUNKCJĄ TELEMONITORINGU+elektroda defibrylująca+elektroda przedsionkowa+elektroda lewokomorowa+ 3 zestawy do wkłucia oraz zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany modyfikacji nazwy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy używania programatora, której wzór przesyłamy w załączeniu?

- wzór umowy w załączeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie załącznika do umowy na używanie programatora.

Pytanie 3 **Pakiet nr 37**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do PTCA z Y-konektorem (zaworem) typu „klik” (z trzema ustawieniami zastawki: zamknięta, częściowo otwarta, otwarta) z drenem zakończonym kranikiem trójdrożnym, torquerem i igłą wprowadzającą (wg. rys. nr 1)?

|  |
| --- |
| TM1614TL_29 |
| Rys. 1 |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dotychczasowy zapis pozostaje również obowiązujący. W przypadku zaproponowania dopuszczonych niniejszą odpowiedzią parametrów, prosimy aby Wykonawca naniósł w tabeli parametr oferowany oraz pod tabelką oznaczył *„zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego”.*

Pytanie 4

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o usunięcie punktu nr 5 wymaganych parametrów granicznych z pakietu nr 37 tj. ***„Funkcja automatycznej kontroli urządzenia (pomiar podstawowych parametrów elektrycznych stymulacji) i możliwość wykonywania obrazowania metodą MRI”,*** gdyż zestawy do PTCA nie posiadają żadnej automatycznej funkcji kontroli urządzenia ani możliwości wykonywania obrazowania metodą MRI.

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza pozycję 5 z pakietu nr 37. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 5 do Pakietu 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrody do ablacji endokawitarnej z odległością między elektrodami 2-5-2mm przy biegunie ablacyjnym 4 mm oraz odległością 0,5-4-1mm przy biegunie ablacyjnym 8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dotychczasowy zapis pozostaje również obowiązujący. W przypadku zaproponowania dopuszczonych niniejszą odpowiedzią parametrów, prosimy aby Wykonawca naniósł w tabeli parametr oferowany oraz pod tabelką oznaczył *„zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego”.*

Pytanie 6 do Pakietu 3:

Czy Zamawiający dopuści elektrody do ablacji endokawitarnej z chłodzoną końcówką z trzema krzywiznami do wyboru: ∅ 30mm, 45mm i 60mm spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dotychczasowy zapis pozostaje również obowiązujący. W przypadku zaproponowania dopuszczonych niniejszą odpowiedzią parametrów, prosimy aby Wykonawca naniósł w tabeli parametr oferowany oraz pod tabelką oznaczył *„zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego”.*

Pytanie 7 do Pakietu 4:

Czy Zamawiający dopuści elektrody do ablacji endokawitarnej o zwiększonej przewodności cieplnej, dostępne w trzech różnych krzywiznach, o odchyleniu promienia krzywizny o 270°, z biegunem ablacyjnym 8 mm o spacingu 0,5-4-1mm - specjalny projekt końcówki, w którym drugi biegun znajduje się bardzo blisko bieguna dystalnego idealnie nadaje się do mapowania wysokonapięciowego, zaawansowanej techniki w leczeniu trzepotania przedsionków?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dotychczasowy zapis pozostaje również obowiązujący. W przypadku zaproponowania dopuszczonych niniejszą odpowiedzią parametrów, prosimy aby Wykonawca naniósł w tabeli parametr oferowany oraz pod tabelką oznaczył *„zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego”.*

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu Nr 35:

Prosimy o dopuszczenie oferty z jednym rodzajem elektrody LV bipolarnej OTW o średnicy 4,3 F zapewniającej stabilną fiksację w żyłach o różnych rozmiarach dzięki krzywiźnie w kształcie litery S w dystalnym odcinku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dotychczasowy zapis pozostaje również obowiązujący. W przypadku zaproponowania dopuszczonych niniejszą odpowiedzią parametrów, prosimy aby Wykonawca naniósł w tabeli parametr oferowany oraz pod tabelką oznaczył *„zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego”.*

Pytanie 9

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 9 bioptomy endokardialne długie o użytkowej długości 105 cm – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 10

**Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 13**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 13 w parametrach granicznych w:

- pozycji 1: średnicy koszulki: 8-9 F,

- pozycji 3: stałej krzywizny igły oraz koszulki kompatybilnych ze sobą.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dotychczasowy zapis pozostaje również obowiązujący. W przypadku zaproponowania dopuszczonych niniejszą odpowiedzią parametrów, prosimy aby Wykonawca naniósł w tabeli parametr oferowany oraz pod tabelką oznaczył *„zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego”.*

Pytanie 11

**Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 26**

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 26 pozycji 5 tj. koszyka Dottera do usuwania ciał obcych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza pozycję 5 z pakietu nr 26. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 12

**Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 40**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 40 okludera do zamykania ubytków w przegrodzie międzykomorowej w postaci koila naczyniowego o średnicy dystalnej koila w zakresie 8 -16 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dotychczasowy zapis pozostaje również obowiązujący. W przypadku zaproponowania dopuszczonych niniejszą odpowiedzią parametrów, prosimy aby Wykonawca naniósł w tabeli parametr oferowany oraz pod tabelką oznaczył *„zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego”.*

Pytanie 13

**Dotyczy Pakietu nr 12**

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 12 Introducera transseptalnego o dostepnej średnicy 8F dla 4 stałych krzywizn oraz o dostepnej średnicy 8, 5 F dla 3 stałych krzywizn ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dotychczasowy zapis pozostaje również obowiązujący. W przypadku zaproponowania dopuszczonych niniejszą odpowiedzią parametrów, prosimy aby Wykonawca naniósł w tabeli parametr oferowany oraz pod tabelką oznaczył *„zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego”.*

Pytanie 14

**Dotyczy Pakietu nr 13**

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 13 Introducera transseptalnego o dostepnej 1 stałej krzywiznie L1 ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dotychczasowy zapis pozostaje również obowiązujący. W przypadku zaproponowania dopuszczonych niniejszą odpowiedzią parametrów, prosimy aby Wykonawca naniósł w tabeli parametr oferowany oraz pod tabelką oznaczył *„zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego”.*

Pytanie 15

**Dotyczy Pakietu nr 15**

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 15 Igły transseptalnej o dwóch stalych krzywiznach A, E (analogiczne do BRK i BRK1) i o dwóch długościach 71, 89 cm, dostepna wersja z podwójnym szlifem ostrza ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dotychczasowy zapis pozostaje również obowiązujący. W przypadku zaproponowania dopuszczonych niniejszą odpowiedzią parametrów, prosimy aby Wykonawca naniósł w tabeli parametr oferowany oraz pod tabelką oznaczył *„zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego”.*

Pytanie 16

**Dotyczy Pakietu nr 18**

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 18 zestaw do przezskórnego zamykania ubytków w przegrodzie miedzyprzedsionkowej o zakresie średnic części srodkowej okludera- 8,10,12,14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 , 32, 34, 36, 38, 40mm, Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery sheat/ o wielkości: od 8 mm do 10 mm - koszulka 6-7F,od 12 mm do 16 mm - koszulka 8-9F, od 18 mm do 28 mm - koszulka 10-12F, od 30 mm do 40 mm - koszulka 12-14F ? Pozostałe parametry bez zmian.

 Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dotychczasowy zapis pozostaje również obowiązujący. W przypadku zaproponowania dopuszczonych niniejszą odpowiedzią parametrów, prosimy aby Wykonawca naniósł w tabeli parametr oferowany oraz pod tabelką oznaczył *„zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego”.*

Pytanie 17

Dot. pakiet 17

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pisząc kuwety ma na myśli szklane probówki do aparatu Hemochron 401, bo takie tylko są używane do tych modeli ? Producent probówek do aparatu Hemochron pakuje je w opakowania niepodzielne po 95 szt/op. Uprzejmie prosimy o podanie jaką ilość probówek w przeliczeniu na niepodzielne opakowania powinien wycenić Wykonawca 4 op. x95 szt=380 szt. czy 5 op.x95 szt=475 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany na 475 szt.

Pytanie 18

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia par. 4 ust. 4 wzoru umowy na następujące:

„Wyżej wymieniony towar staje się własnością Zamawiającego w momencie wykorzystania go przez Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Zamawiający zamieszcza zmieniony ZAŁĄCZNIK NR 2\_Tabele 1 – 41 do SIWZ
- ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWE, który staje się obowiązujący w postępowaniu. Zmiany dokonane w pakietach nr 17,25,26,37,41.

17 – zmiana przeliczeń; 25 – zmiana nazwy; 26 – wyłączono poz. 5.; 37 – usunięto pkt. 5.

41- zmiana opisu i ilości produktu oraz zmiana kwoty wadium.

Zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp. dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert do **20.11.2019** **r**. godz. **11.00.**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2019 r. o godz. 13.00**w budynku Szpitala, pok. 246 (parter) w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Dziękujemy za złożone zapytania.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych,
Marketingu i Promocji

 mgr Tomasz Miazek